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Наименование закупки: Работы по ремонту и замене элементов системы резервного питания Компьютерного томографа Aquilion Prime SP (TSX-303B), Производитель: Canon
».
	№
	Наименование 
	Ед. изм.
	Кол-во
	Сроки поставки
	Место поставки товаров

	1
	Работы по ремонту и замене элементов системы резервного питания Компьютерного томографа Aquilion Prime SP (TSX-303B), Производитель: Canon
	Работа 
	1
	С момента подписания Договора по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней
	г. Астана, пр. Республики 50


Раздел 1. Технические и качественные характеристики:

1.1. Технические и качественные характеристики работы должны соответствовать (быть не ниже) характеристикам:  

	№ лота
	Наименование
	Технические и качественные характеристики (описание) товаров

	3
	Работы по ремонту и замене элементов системы резервного питания Компьютерного томографа Aquilion Prime SP (TSX-303B), Производитель: Canon
	Состав и объем работ:
1. Проведение регламентного завершения работы Компьютерного томографа, штатного отключения оборудования от электропитания, обесточивания системы резервного электропитания и подготовки оборудования к выполнению ремонтно-восстановительных работ с соблюдением требований электробезопасности и технической документации производителя.
2. Проверка электрических параметров аккумуляторных батарей, состояния соединительных элементов, силовых кабелей, клеммных соединений и цепей постоянного тока.

3. Определение степени деградации аккумуляторных батарей и выявление элементов, имеющих снижение емкости, повышенное внутреннее сопротивление либо иные признаки неисправности.

4. Выполнение безопасного отключения системы резервного электропитания от нагрузки и демонтаж отработавших ресурс аккумуляторных батарей.

5. Установка новых аккумуляторных батарей соответствующего типа и технических характеристик с соблюдением схемы подключения и полярности.

6. Выполнение межблочных и силовых соединений, проверка надежности контактных соединений, состояния клемм и отсутствия признаков перегрева или окисления.

7. Проверка напряжения аккумуляторного блока, параметров зарядного устройства и корректности процесса заряда аккумуляторных батарей.

8. Проверка функционирования системы резервного электропитания в штатном режиме и в режиме перехода на автономное питание.

9. Проведение контрольного тестирования после замены аккумуляторных батарей с проверкой стабильности выходных электрических параметров.

10. Проверка работоспособности Компьютерного томографа после завершения ремонтных работ и восстановление штатного режима эксплуатации.

Работа включает в себя замену нижеуказанных запасных частей:

Аккумуляторная батарея EnerGrid GPL12650, 12 В, 65 Ач, необслуживаемая, герметизированная свинцово-кислотная в количестве 40 штук.

Новый, без дефектов, совместимый с аппаратом Система компьютерной томографии Aquilion Prime SP (TSX-303B), Производитель: Canon.. В заводской упаковке, выдерживающей транспортировку и хранение на складе. В целях недопущения неквалифицированного поставщика потенциальный поставщик в своей конкурсной заявке должен предоставить документ, подтверждающий его статус производителя или представителя производителя на территории Республики Казахстан подтверждающий его право проводить ремонтные работы и поставку запасных частей. 
Потенциальный поставщик должен предоставить документ на сервисную службу (на юридическое лицо поставщика) от производителя или от организации, являющейся дистрибьютором и/или авторизованным лицом Производителя медицинского изделия EnerGrid, подтверждающего право на проведение сервисных услуг и реализации товара.

Потенциальный поставщик должен предоставить документ на сервисную службу (на юридическое лицо поставщика) от производителя или от организации, являющейся дистрибьютором и/или авторизованным лицом Производителя медицинского изделия Canon, подтверждающего право на проведение сервисных услуг и реализации товара



Раздел 2. Прочие характеристики:

2.1. Требования по выполнению сопутствующих работ или услуг: заказ, таможенные, налоговые платежи и иные платежи, предусмотренные законодательством РК, доставка, разгрузка, установка, тестирование выполняются за счет Поставщика;

2.2. В случае обнаружения дефектного Товара, Поставщик производит замену в течение 15 (пятнадцать) календарных дней, со дня получения письменного уведомления от Заказчика;

2.3. Гарантийный срок 12 (двенадцать) месяцев, с даты подписания сторонами накладной на отпуск запасов на сторону.
2.4. Поставка товара Поставщиком осуществляется на условиях DDP (согласно Инкотермс 2020).
Техническая спецификация закупаемых товаров
Наименование закупки: Работы по ремонту и замене элементов системы резервного питания Компьютерного томографа Aquilion Prime SP (TSX-303B), Производитель: Canon
».

	№
	Наименование 
	Ед. изм.
	Кол-во
	Сроки поставки
	Место поставки товаров

	1
	Работы по ремонту и замене элементов системы резервного питания Компьютерного томографа Aquilion Prime SP (TSX-303B), Производитель: Canon
	Работа 
	1
	С момента подписания Договора по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней
	г. Астана, пр. Республика 50


1-бөлім. Техникалық және сапалық сипаттамалары:

1.1. Жұмыстың техникалық және сапалық сипаттамалары келесі талаптарға сәйкес келуі (кем болмауы) тиіс:
	№ лота
	Атауы
	Тауарлардың техникалық және сапалық сипаттамалары (сипаттамасы)

	3
	Aquilion Prime SP (TSX-303B) компьютерлік томографының резервтік қуат беру жүйесінің компоненттерін жөндеу және ауыстыру, өндіруші: Canon
	Жұмыстың құрамы және көлемі:
11. КТ сканерін жоспарлы түрде өшіру, жабдықты қуат көзінен үнемі ажырату, резервтік қуат көзінің жүйесін қуатсыздандыру және жабдықты электр қауіпсіздігі талаптарына және өндірушінің техникалық құжаттамасына сәйкес жөндеу және қалпына келтіру жұмыстарына дайындау.
12. Батареялардың электр параметрлерін, қосу элементтерінің, қуат кабельдерінің, терминалдық қосылымдардың және тұрақты ток тізбектерінің жағдайын тексеру.

13. Батареяның тозу дәрежесін анықтау және сыйымдылығы төмендеген, ішкі кедергісі жоғарылаған немесе басқа ақаулық белгілері бар элементтерді анықтау.

14. Резервтік қуат жүйесін жүктемеден қауіпсіз ажырату және таусылған батареяларды шығару.

15. Қосылым схемасы мен полярлығын сақтай отырып, тиісті типтегі және сипаттамалардағы жаңа батареяларды орнату.

         16. Блокаралық және қуат қосылымдарын жасау, контактілі қосылымдардың сенімділігін, терминалдардың              жағдайын және қызып кету немесе тотығу белгілерінің болмауын тексеру.

17. Батарея жинағының кернеуін, зарядтағыш параметрлерін және дұрыс зарядтау процесін тексеру.

18. Резервтік қуат көзінің жүйесінің қалыпты режимде және автономды қуат көзіне көшу кезінде дұрыс жұмыс істеуін тексеру.

19. Батареяларды ауыстырғаннан кейін бақылау сынағын жүргізу, шығыс электр параметрлерінің тұрақтылығын тексеру.

20. Жөндеу жұмыстары аяқталғаннан кейін компьютерлік томография сканерінің жұмыс істеу қабілетін тексеру және қалыпты жұмысын қалпына келтіру..

Жұмыс келесі қосалқы бөлшектерді ауыстыруды қамтиды:
EnerGrid GPL12650 12V 65Ah тығыздалған қорғасын-қышқылды аккумулятор жинағы, техникалық қызмет көрсетуді қажет етпейді, 40 дана.

Жаңа, ақаусыз, Aquilion Prime SP (TSX-303B) CT жүйесімен үйлесімді, өндіруші: Canon. Тасымалдау және қоймада сақтауға жарамды түпнұсқа қаптамада. Біліктілігі жоқ жеткізушілердің алдын алу үшін әлеуетті жеткізушілер өз өтінімінде жөндеу жұмыстарын жүргізу және қосалқы бөлшектерді жеткізу құқығын растайтын, өндіруші немесе өндірушінің Қазақстан Республикасындағы өкілі мәртебесін растайтын құжаттаманы ұсынуы тиіс.

Әлеуетті жеткізушілер өндірушіден немесе дистрибьютор және/немесе EnerGrid медициналық құрылғы өндірушісінің уәкілетті өкілі болып табылатын ұйымнан қызмет көрсету құжатын (жеткізушінің заңды тұлғасы үшін) ұсынуы тиіс, бұл олардың қызмет көрсету және өнімді сату құқығын растайды.

Әлеуетті жеткізуші өндірушіден немесе Canon медициналық өнімін өндірушінің дистрибьюторы және/немесе уәкілетті тұлғасы болып табылатын ұйымнан қызмет көрсету құжатын (жеткізушінің заңды тұлғасы үшін) ұсынуы тиіс, бұл олардың қызмет көрсету және өнімді сату құқығын растайды.



2-бөлім. Басқа сипаттамалар:
2.1. Байланысты жұмыстарды немесе қызметтерді орындауға қойылатын талаптар: тапсырыс беру, кедендік, салықтық және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа да төлемдер, жеткізу, түсіру, орнату және сынау Жеткізушінің есебінен жүзеге асырылады;
2.2. Ақаулы тауарлар анықталған жағдайда, Жеткізуші оларды Тапсырыс берушіден жазбаша хабарлама алған күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде ауыстырады;
2.3. Кепілдік мерзімі тараптар тауарлық-материалдық қорларды босату туралы жеткізу туралы құжатқа қол қойған күннен бастап 12 (он екі) айды құрайды.
2.4. Тауарларды Жеткізуші DDP шарттары бойынша жеткізеді (Incoterms 2020 сәйкес).


