# ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

# 1. Сатып алу заты

# Медициналық жабдықты — өкпені жасанды желдету аппараттарын (ӨЖЖ) және анестезия аппараттарын техникалық диагностика, дефектация, қалпына келтіру сервистік іс-шараларын жүргізумен, анықталған ақаулы және/немесе пайдалану ресурсын әзірлеген компоненттерді ауыстырумен, калибрлеумен және қорытынды функционалдық тестілеумен жөндеу жөніндегі жұмыстар.

# 2. Сатып алынатын жұмыстардың көлемі

# Медициналық жабдықтың 4 төрт бірлігі жөндеуге жатады:

# Aeonmed желдеткіші 4 бірлік.

# Сервистік жұмыстар жабдықтың әрбір бірлігі бойынша жеке сервистік есепті/орындалған жұмыстардың актісін ресімдей отырып, жеке орындалады.

# 3. Сервистік жұмыстарды жүргізу үшін негіз

# Осы бір реттік сервистік жұмыстарды жүргізу қажеттілігі техникалық диагностика және жабдықтың ақауы нәтижелері бойынша айқындалған.

# Жабдықтың әрбір бірлігі бойынша Тапсырыс берушіде Жабдықтың техникалық жай-күйін және қалпына келтіру іс-шараларын жүргізу қажеттілігін растайтын құжаттар бар, оның ішінде:

# * ақаулы актілер;

# * техникалық диагностика нәтижелері;

# * мамандардың қорытындылары;

# * ауыстырылатын компоненттердің тізімі.

# Жабдықтың техникалық жағдайын тәуелсіз диагностика жүргізген екі маман/ұйым бағалады.

# Диагностиканың бірін Тапсырыс берушінің медициналық жабдықтарына жоспарлы техникалық қызмет көрсетуді жүзеге асыратын ұйым жүргізді. Қосымша тапсырыс беруші Жабдықтың техникалық жай-күйін объективті бағалау және қосымша сервистік іс-шараларды өткізу қажеттілігін растау үшін басқа мамандандырылған өнім берушінің тәуелсіз диагностикасын ұйымдастырды.

# Жүргізілген диагностика нәтижелері бойынша пайдалану ресурсы шектеулі және/немесе ақаулы деп анықталған жекелеген компоненттерді ауыстыру, сондай-ақ жабдықты кейіннен баптау, калибрлеу және функционалдық тестілеу жүргізу қажеттілігі анықталды.

# 4. Сатып алынатын жұмыстардың сипаты

# Осы сатып алу нақты 4 бірлік Жабдықты жөндеуді көздейді.

# Сатып алынатын қызметтер Тапсырыс берушінің медициналық жабдықтарының барлық паркіне мерзімді жоспарлы техникалық қызмет көрсету болып табылмайды.

# Бұл сатып алу қалпына келтіру сервистік іс-шараларын орындау және техникалық диагностика мен дефектация нәтижелері бойынша қажеттілігі белгіленген нақты компоненттерді ауыстыру қажеттілігіне байланысты.

# 5. Қажетті компоненттердің тізімі мен саны

# Орындаушы компоненттерді келесі белгіленген мөлшерде ауыстыруға міндетті:

| № | Жұмыс атауы | Саны | Әр аппаратқа ауыстырылатын компоненттер |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | AEONMED ӨЖЖ | 4 дана | SERVICE KIT | Aeonmed желдеткішіне арналған сервистік жиынтық (1 жылға / 5000 сағатқа): • 130000231-дем шығару клапанының мембранасы • 130001347-тексеру клапанының мембранасы * 130004358-кіріс сүзгі элементі (HEPA) конденсатор жинағы • 304000099-16×1,8 тығыздағыш сақина • 304000062-20×1,8 тығыздағыш сақина • 304000105-29×1,8 тығыздағыш сақина • 304000024-23,6×1,8 тығыздағыш сақина * Оттегі датчигі Ішкі батарея 2 дана |

# Әрбір қосалқы бөліктің саны тіркелген болып табылады және техникалық диагностика нәтижелері мен ақаулы актілер негізінде осы Техникалық ерекшелікпен айқындалады.

# Тапсырыс берушімен жазбаша келісімінсіз және тиісті Құжаттамалық негіздемесіз қосалқы бөлшектер санын азайту немесе ұлғайту жағына өзгертуге жол берілмейді.

# 6. Сервистік жұмыстардың құрамы

# Орындаушы орындайды:

# 1.	Жабдықты жұмысқа қабылдау.

# 2.	Жабдықтың сәйкестендіру деректерін, моделін және сериялық нөмірін тексеру.

# 3.	Кіріс техникалық диагностика.

# 4.	Негізгі функционалдық тораптардың техникалық жай-күйін тексеру.

# 5.	Пневматикалық жүйені тексеру.

# 6.	Ағынды өлшеу жүйесін тексеру.

# 7.	Оттегі концентрациясын өлшеу жүйесін тексеру.

# 8.	Клапандар мен жетектерді тексеру.

# 9.	Тығыздықты тексеру.

# 10.	Батарея жүйесін тексеру.

# 11.	Осы ерекшелікте көзделген компоненттерді ауыстыру.

# 12.	Жаңа қосалқы бөлшектерді орнату.

# 13.	Ауыстырылған компоненттердің дұрыс орнатылуын тексеру.

# 14.	Ауыстырғаннан кейін датчиктерді калибрлеу.

# 15.	Жабдықты орнату.

# 16.	Функционалдық сынақтар жүргізу.

# 17.	Дабыл және қорғаныс жүйесін тексеру.

# 18.	Көзделген жұмыс режимдерінде жабдықты тексеру.

# 19.	Қорытынды тестілеу.

# 20.	Жабдықтың жарамдылығы мен жұмыс қабілеттілігін растау.

# 21.	Жабдықтың әрбір бірлігі бойынша сервистік есепті ресімдеу.

# 7. Ауыстырылатын компоненттерге қойылатын талаптар

# Барлық орнатылған компоненттер жабдықтың нақты моделі мен модификациясына сәйкес келуі керек.

# Қосалқы бөлшектер болуы керек:

# * жаңа;

# * бұрын пайдаланылмаған;

# * тиісті жабдықпен техникалық үйлесімді;

# * медициналық жабдықтар құрамында пайдалануға жарамды;

# * жабдық өндірушісінің талаптарына сәйкес.

# Кейінгі калибрлеуді немесе конфигурацияны қажет ететін компоненттер үшін Орындаушы оларды орнатқаннан кейін тиісті процедураларды орындауға міндетті.

# 8. Саны бойынша міндетті шарт

# Қызмет құнына осы техникалық ерекшелікте көрсетілген қосалқы бөлшектердің нақты санын жеткізу және орнату кіреді.

# Жұмыстарды орындау басталғаннан кейін көзделген қосалқы бөлшектер санын азайтуға жол берілмейді.

# 9. Орындалған жұмыстардың нәтижесі

# Жұмыстар аяқталғаннан кейін жабдықтың әрбір бірлігі қалпына келтіру іс-шараларының көзделген көлемін орындай отырып, жұмысқа жарамды күйге келтірілуге тиіс.

# Жабдықтың әрбір бірлігі бойынша орындаушы:

# • орындалған жұмыстар актісі;

# * қызмет туралы есеп;

# • орындалған жұмыстар тізімі;

# * орнатылған қосалқы бөлшектердің тізімі;

# * ауыстырылған компоненттер саны;

# * қорытынды диагностика нәтижелері;

# * калибрлеу нәтижелері;

# * функционалдық тестілеу нәтижелері;

# * анықталған ақаулар және оларды жою туралы мәліметтер.

# Құжаттарда міндетті түрде көрсетіледі:

# * жабдықтың атауы;

# * үлгі;

# * зауыттық / сериялық нөмір;

# * түгендеу нөмірі;

# * сервистік қызмет көрсету күні;

# • орындалған жұмыстар тізімі;

# * белгіленген компоненттердің атауы және Саны.

# 10. Кепілдік

# Орындаушы орындалған сервистік жұмыстарға және орнатылған қосалқы бөлшектерге 12 айға кепілдік береді.

# Кепілдік мерзімі ішінде Орындаушы сервистік жұмыстарды тиісінше орындамау немесе сапасыз компоненттерді орнату салдарынан туындаған ақауларды қосымша төлемсіз жоюға міндетті.

# 11. Ерекше шарттар

# Сервистік жұмыстар тиісті өндірушінің пайдалану және сервистік құжаттамасының талаптарын сақтай отырып жүргізіледі.

# Жұмыстар аяқталғаннан кейін Орындаушы техникалық құжаттамада көзделген функционалдық тестілеуді жүргізу арқылы жабдықтың жұмыс қабілеттілігін растауға міндетті.

# Осы сатып алу көлемі осы Техникалық ерекшелікпен, нақты жабдықтардың тізбесімен және қосалқы бөлшектердің белгіленген санымен айқындалады.

# Орындаушының қызметтің нақты көлемін біржақты тәртіппен өзгертуіне жол берілмейді.

# ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

## 1. Предмет закупки

Работы по ремонту медицинского оборудования — аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и наркозных аппаратов с проведением технической диагностики, дефектации, восстановительных сервисных мероприятий, заменой выявленных неисправных и/или выработавших эксплуатационный ресурс компонентов, калибровкой и итоговым функциональным тестированием.

## 2. Объем закупаемых работ

Ремонту подлежат 4 четыре единицы медицинского оборудования:

Аппарат ИВЛ Aeonmed 4 единицы.

Сервисное работы выполняются по каждой единице оборудования отдельно, с оформлением индивидуального сервисного отчета/акта выполненных работ.

# 3. Основание для проведения сервисных работ

Необходимость проведения настоящего разового сервисных работ определена по результатам технической диагностики и дефектации оборудования.

По каждой единице оборудования Заказчиком имеются документы, подтверждающие техническое состояние оборудования и необходимость проведения восстановительных мероприятий, в том числе:

- дефектные акты;

- результаты технической диагностики;

- заключения специалистов;

- перечни компонентов, подлежащих замене.

Техническое состояние оборудования оценивалось двумя специалистами/организациями, проводившими независимую диагностику.

Одна из диагностик проведена организацией, осуществляющей плановое техническое обслуживание медицинского оборудования Заказчика. Дополнительно Заказчиком была организована независимая диагностика другим специализированным поставщиком для объективной оценки технического состояния оборудования и подтверждения необходимости проведения дополнительных сервисных мероприятий.

По результатам проведенной диагностики установлена необходимость замены отдельных компонентов, имеющих ограниченный эксплуатационный ресурс и/или выявленных как неисправные, а также проведения последующей настройки, калибровки и функционального тестирования оборудования.

# 4. Характер закупаемых работ

Настоящая закупка предусматривает ремонт конкретных 4 единицы оборудования.

Закупаемые услуги не являются периодическим плановым техническим обслуживанием всего парка медицинского оборудования Заказчика.

Настоящая закупка обусловлена необходимостью выполнения восстановительных сервисных мероприятий и замены конкретных компонентов, необходимость которых установлена по результатам технической диагностики и дефектации.

# 5. Перечень и количество необходимых компонентов

Исполнитель обязан выполнить замену компонентов в следующем установленном количестве:

| № | Наименование работ | Кол-во | Заменяемые компоненты на каждый аппарат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ИВЛ AEONMED | 4 шт. | SERVICE KIT | Сервисный набор для аппарата ИВЛ Aeonmed (на 1 год / 5000 часов): - 130000231 — Мембрана клапана выдоха - 130001347 — Мембрана обратного клапана - 130004358 — Входной фильтрующий элемент (HEPA) - конденсатосборника - 304000099 — Уплотнительное кольцо 16×1,8 - 304000062 — Уплотнительное кольцо 20×1,8 - 304000105 — Уплотнительное кольцо 29×1,8 - 304000024 — Уплотнительное кольцо 23,6×1,8 - Кислородный датчик Внутренняя батарея 2 шт |

Количество каждой запасной части является фиксированным и определяется настоящей технической спецификацией на основании результатов технической диагностики и дефектных актов.

Изменение количества запасных частей в сторону уменьшения или увеличения без письменного согласования с Заказчиком и соответствующего документального обоснования не допускается.

# 6. Состав сервисных работ

Исполнитель выполняет:

- Прием оборудования в работу.

- Проверку идентификационных данных, модели и серийного номера оборудования.

- Входную техническую диагностику.

- Проверку технического состояния основных функциональных узлов.

- Проверку пневматической системы.

- Проверку системы измерения потока.

- Проверку системы измерения концентрации кислорода.

- Проверку клапанов и исполнительных механизмов.

- Проверку герметичности.

- Проверку аккумуляторной системы.

- Замену предусмотренных настоящей спецификацией компонентов.

- Установку новых запасных частей.

- Проверку правильности установки замененных компонентов.

- Калибровку датчиков после замены.

- Настройку оборудования.

- Проведение функциональных испытаний.

- Проверку системы тревог и защит.

- Проверку оборудования в предусмотренных режимах работы.

- Итоговое тестирование.

- Подтверждение исправности и работоспособности оборудования.

- Оформление сервисного отчета по каждой единице оборудования.

# 7. Требования к заменяемым компонентам

Все устанавливаемые компоненты должны соответствовать конкретной модели и модификации оборудования.

Запасные части должны быть:

- новыми;

- ранее не использованными;

- технически совместимыми с соответствующим оборудованием;

- пригодными для эксплуатации в составе медицинского оборудования;

- соответствующими требованиям производителя оборудования.

Для компонентов, требующих последующей калибровки или настройки, Исполнитель обязан выполнить соответствующие процедуры после их установки.

# 8. Обязательное условие по количеству

В стоимость услуги включается поставка и установка именно того количества запасных частей, которое указано в настоящей технической спецификации.

Не допускается уменьшение количества предусмотренных запасных частей после начала выполнения работ.

# 9. Результат выполненных работ

По завершении работ каждая единица оборудования должна быть приведена в работоспособное состояние с выполнением предусмотренного объема восстановительных мероприятий.

По каждой единице оборудования Исполнитель предоставляет:

- акт выполненных работ;

- сервисный отчет;

- перечень выполненных работ;

- перечень установленных запасных частей;

- количество замененных компонентов;

- результаты итоговой диагностики;

- результаты калибровки;

- результаты функционального тестирования;

- сведения о выявленных неисправностях и их устранении.

В документах обязательно указываются:

- наименование оборудования;

- модель;

- заводской/серийный номер;

- инвентарный номер;

- дата проведения сервисного обслуживания;

- перечень выполненных работ;

- наименование и количество установленных компонентов.

# 10. Гарантия

Исполнитель предоставляет гарантию на выполненные сервисные работы и установленные запасные части на 12 месяцев.

В течение гарантийного срока Исполнитель обязан без дополнительной оплаты устранить неисправности, возникшие вследствие ненадлежащего выполнения сервисных работ или установки некачественных компонентов.

# 11. Особые условия

Сервисное работы проводятся с соблюдением требований эксплуатационной и сервисной документации соответствующего производителя.

По завершении работ Исполнитель обязан подтвердить работоспособность оборудования путем проведения предусмотренного технической документацией функционального тестирования.

Объем настоящей закупки определяется настоящей технической спецификацией, перечнем конкретного оборудования и установленным количеством запасных частей.

Изменение фактического объема услуги Исполнителем в одностороннем порядке не допускается.