Техническая спецификация

| 1 | Наименования работ | Работы по ремонту «Быстрозамораживателя для плазмы MBF-21» с заменой компрессорной установки, в количестве 1 штуки РГП на ПХВ «Научно производственный центр трансфузиологии» МЗ РК (далее - НПЦТ). |
| --- | --- | --- |
| 2 | Объем работ | Перечень работ по ремонту: Диагностика сгоревшего компрессора и смежных систем: - перед демонтажем старого компрессора Bitzer 4CC-6.2Y-40S провести комплекс обязательных проверок для выявления первопричины выхода из строя: 1. Анализ состояния масла и механики кислотный тест; 2. Электрическая диагностика; 3. Проверка смежных систем установки Dometic MBF-21. |
| 3 | Функциональные характеристики | Осуществляется весь перечень работ по ремонту компрессора в соответствии с технической спецификацией. |
| 4 | Техническая характеристика | Регламент демонтажа и монтажа: 1. Комплексная диагностика холодильного контура; 2.Отключение и сбор хладагента; 3. Отключение электрики и демонтаж компрессора; 4. Монтаж нового компрессора; 5.Замена компрессорного масла; 6. Опрессовка и глубокая осушка контура сухим азотом (тест на герметичность); 7. Заправка R507 и подключение. |
| 5 | Эксплуатационные характеристики | При выполнении работ Потенциальный поставщик должен использовать следующие расходные материалы: - Компрессор; - Хладагент (фреон) R507 (двухкомпонентный); - Масло компрессорное (синтетическое, POE), совместимое с компрессором; - Фильтр-осушитель, совместимый с R507/POE, под пайку/резьбу; - Азот сухой (технический, особой чистоты) для опрессовки контура; - Припой флюс Медно-фосфорный. |
| 6 | Качественные характеристики | 1.Используемые расходные материалы масло и хладагент должны быть оригинальными и отвечать стандартам. 2. Ремонт быстрозамораживателя осуществляется на территории Поставщика. |
| 7 | Сроки оказания работ | По заявке заказчика в течении 30 (тридцати) календарных дней. |

По всем вопросам обращаться по телефону: 54-33-00 вн.147, 151.

Техникалық сипаттамасы

| 1 | Жұмыс атауы | ҚР ДСМ «Трансфузиология ғылыми-өндірістік орталығы» ШЖҚ РМК (бұдан әрі - ТҒӨО) 1 дана мөлшерінде Ккмпрессорлық қондырғыны ауыстыра отырып, «MBF-21 плазмасыны жылдам мұздатқышту» аппаратына арналған жөндеу жұмыстары. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Жұмыстар көлемі | Жөндеу жұмыстарының тізімі: 1.Күйген компрессор мен іргелес жүйелерді диагностикалау: -ескі BITZER 4CC-6.2 Y-40S компрессорын бөлшектеу алдында апаттың түпкілікті себебін анықтау үшін міндетті тексерулер кешенін жүргізу. 1. Май және механика күйін қышқыл теті арқылы тексеру; 2. Электр диагностикасы; 3. Dometic MBF-21 іргелес орнату жүйелерін тексеру. |
| 3 | Функционалдық сипаттамасы | Техникалық ерекшелікке сәйкес компрессорды жөндеу жөніндегі жұмыстардың барлық тізбесін жүзеге асырылады. |
| 4 | Техникалық сипаттамасы | Бөлшектеу және монтаждау регламенті: 1. Тоңазытқыш контурының кешенді диагностикасы; 2.Салқындатқышты өшіру және жинау; 3. Электр қуатын өшіру және компрессорды бөлшектеу; 4. Жаңа компрессорын орнату; 5.Компрессорлық майды ауыстыру; 6. Контурды құрғақ азотпен қысымын тексеру және толық кептіру (тұмшаланып жабылғанына тест жүргізу); 7. R507 толтыру және қосу. |
| 5 | Эксплуатациалық сипаттамалар | Жұмыстарды орындау кезінде Әлеуетті өнім беруші мынадай шығын материалдарын пайдалануы тиіс: 1. Компрессор; 2. Салқындатқыш (фреон) R507 (екі компонентті); 3. Компрессорымен үйлесімді компрессорлық майы (синтетикалық, POE); 4. R507/POE, дәнекерлеу / бұранда үйлесімді сүзгі кептіргіші; 5. Контурдағы қысымды тексеруге арналған құрғақ (техникалық, ерекше тазалық) азоты; 6. Мыс-фосфор дәнекерлеу флюсы. |
| 6 | Сапалық сипаттамалары | 1.Пайдаланылған шығын материалдары май және салқындатқыш түпнұсқа болып, стандарттарына сәйкес келуі керек. 2. Тез мұздатқышты жөндеу Өнім берушінің аумағында жүзеге асырылады. |
| 7 | Жұмысты көрсету мерзімі | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік 30 (отыз) күннің ішінде. |

Барлық сұрақтар бойынша мына телефонға хабарласуға болады: 54-33-00 вн.147, 151