Техническая спецификация
Работ по Апргрейду системы Stellaris РС до уровня Stellaris Elite. 

Модернизация системы Stellaris РС до конфигурации Stellaris Elite, включая замену необходимых компонентов системы и выполнение соответствующих работ по установке и настройке оборудования.
В сумму закупки включены все расходы, требуемые для оказания услуг.
Место выполнения работ: г. Павлодар, ул. Щедрина 63
Сроки выполнения работ: по заявке Заказчика в течении 15 календарных дней.
Перечень оказываемых услуг и требуемых работ:
Все работы выполняются сертифицированным сервисным инженером, имеющим действительный сертификат на право оказания услуг по установке, ремонту и обслуживанию данной модели оборудования.
Должна быть Модернизация системы Stellaris РС до конфигурации Stellaris Elite, включая замену необходимых компонентов системы и выполнение соответствующих работ по установке и настройке оборудования:
- Демонтаж деталей корпуса;
- Демонтаж модуля Posterior Fluidics module с системы Stellaris РС SN SPC03729;
- Монтаж нового модуля Higher Speed Posterior Fluidics module (BL2215).
- Монтаж новых деталей корпуса системы ELITE PC SKINS UPGRADE KIT (BL7320).
- Обновление программного обеспечения до версии с поддержкой функции адаптивной гидродинамики.
- Обновление микропрограммного обеспечения модулей системы.
- Обновление микропрограммного обеспечения пульта ножного управления.
- Контроль параметров системы: ультразвук, вакуум, давление.
- Контроль корректности функционирования пульта ножного управления системой, калибровка при необходимости.
- Инструктаж персонала по обновлённому интерфейсу системы.
- Инструктаж персонала по настройке и использованию функции адаптивной гидродинамики.
- После завершения работ инженер должен предоставить сервисный отчет с указанием результатов работ.  
Ремонт и обслуживание медицинской техники в РК осуществляется:
Субъектами здравоохранения, имеющими в штате специалиста (специалистов) по ремонту и обслуживанию медицинской техники, прошедших обучение на предприятиях производителя соответствующих видов (наименований) медицинской техники или в организациях и учреждениях, имеющих право осуществлять профессиональную подготовку по техническому обслуживанию соответствующих видов медицинской техники;
Сервисное обслуживание медицинской техники 2а, 2б и 3 классов безопасности осуществляется сервисными службами производителя медицинской техники или сервисными службами, имеющими документальное подтверждение от производителя медицинской техники на право проведения сервисного обслуживания (Приказ МЗСР РК от 29 мая 2015 года № 427 «Об утверждении Правил осуществления сервисного обслуживания медицинской техники в Республике Казахстан».
Услуга по обслуживанию оборудования должна быть произведена сертифицированной службой, квалифицированными сертифицированными специалистами, прошедшими обучение на заводе производителя или в организации, имеющей право осуществлять обучение сервисных инженеров ремонту и сервисному обслуживанию оборудования, с предоставлением сертификатов подтверждающих квалификацию специалистов, осуществляющих ремонт оборудования.
Используемые при обслуживании узлы и запасные части должны быть новые и ранее не использованные.
Все используемые узлы и запасные части должны соответствовать технической документации предприятия – производителя оборудования.
Исполнитель должен предоставить гарантию сроком на 6 (шесть) месяцев на выполненные услуги. В случае неполадок на оборудовании в период гарантийного срока (в течение 6 месяцев с момента подписания Акта ввода в эксплуатацию) Исполнитель должен осуществить наладку, устранить неполадки работы оборудования за свой счет. Сроки исполнения услуги не должны превышать 15 календарных дней.
Все расходы, связанные с выполнением данной услуги, должен нести Исполнитель (выезд сотрудников Исполнителя для обслуживания)
Исполнитель должен произвести по окончании услуг на «месте исполнения» обучение работе на данном оборудовании с указанием возможно допускаемых ошибок сотрудниками Заказчика.
После заключения договора Поставщик должен предоставить подтверждающие документы о:
Наличии Сертификат о наличии сервисного центра и сервис-инженера.
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Техникалық ерекшелік
Stellaris Elite деңгейіне дейін Stellaris РС жүйесінің сәуір бойынша жұмыстар.

Жүйенің қажетті компоненттерін ауыстыруды және жабдықты орнату және баптау бойынша тиісті жұмыстарды орындауды қоса алғанда, Stellaris Elite конфигурациясына дейін Stellaris РС жүйесін жаңғырту.
Сатып алу сомасына қызмет көрсету үшін талап етілетін барлық шығыстар енгізілген.
Жұмыстарды орындау орны: Павлодар қ., Щедрин к-сі, 63
Жұмыстарды орындау мерзімі: Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік 15 күн ішінде.
Көрсетілетін қызметтер мен талап етілетін жұмыстардың тізбесі:
Барлық жұмыстарды жабдықтың осы моделін орнату, жөндеу және қызмет көрсету жөніндегі қызметтерді көрсету құқығына жарамды сертификаты бар сертификатталған сервистік инженер орындайды.
Жүйенің қажетті компоненттерін ауыстыруды және жабдықты орнату және баптау жөніндегі тиісті жұмыстарды орындауды қоса алғанда, Stellaris Elite конфигурациясына дейін Stellaris РС жүйесін жаңғырту болуы тиіс:
- Корпус бөлшектерін бөлшектеу;
- Stellaris РС SN SPC03729 жүйесінен Posterior Fluidics module модулін бөлшектеу;
- Higher Speed Posterior Fluidics module (BL2215) жаңа модулін монтаждау.
- ELITE PC SKINS UPGRADE KIT (BL7320) жүйесінің жаңа бөлшектерін монтаждау.
- Бейімделген гидродинамика функциясын қолдайтын нұсқаға дейін бағдарламалық қамтамасыз етуді жаңарту.
- Жүйе модульдерiн шағын бағдарламалық қамтамасыз етудi жаңарту.
- Аяқ басқару пультін микробағдарламалық қамтамасыз етуді жаңарту.
- Жүйенің параметрлерін бақылау: ультрадыбыс, вакуум, қысым.
- Жүйені аяқпен басқару пультінің дұрыс жұмыс істеуін бақылау, қажет болған жағдайда калибрлеу.
- Жүйенің жаңартылған интерфейсі бойынша персоналға нұсқау беру.
- Бейімделген гидродинамика функциясын баптау және пайдалану бойынша персоналға нұсқау беру.
- Жұмыс аяқталғаннан кейін инженер жұмыс нәтижелерін көрсете отырып, сервистік есеп беруі тиіс.
ҚР-да медициналық техниканы жөндеу және қызмет көрсету:
Штатында медициналық техниканың тиісті түрлерін (атауларын) өндірушінің кәсіпорындарында немесе медициналық техниканың тиісті түрлеріне техникалық қызмет көрсету бойынша кәсіптік даярлауды жүзеге асыруға құқығы бар ұйымдар мен мекемелерде оқытудан өткен медициналық техниканы жөндеу және оған қызмет көрсету жөніндегі маманы (мамандары) бар денсаулық сақтау субъектілері;
2а, 2б және 3 қауіпсіздік сыныптарының медициналық техникасына сервистік қызмет көрсетуді медициналық техника өндірушінің сервистік қызметтері немесе медициналық техника өндірушісінің сервистік қызмет көрсету құқығына құжаттамалық растауы бар сервистік қызметтер жүзеге асырады («Қазақстан Республикасында медициналық техникаға сервистік қызмет көрсетуді жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» ҚР ДСӘДМ 2015 жылғы 29 мамырдағы № 427 бұйрығы).
Жабдыққа қызмет көрсету жөніндегі қызметті сертификатталған қызмет, өндірушінің зауытында немесе жабдықты жөндеуді жүзеге асыратын мамандардың біліктілігін растайтын сертификаттарды ұсына отырып, жабдықты жөндеуге және оған сервистік қызмет көрсетуге сервистік инженерлерді оқытуды жүзеге асыруға құқығы бар ұйымда оқытудан өткен білікті сертификатталған мамандар жүргізуі тиіс.
Қызмет көрсету кезінде пайдаланылатын тораптар мен қосалқы бөлшектер жаңа және бұрын пайдаланылмаған болуы тиіс.
Барлық пайдаланылатын тораптар мен қосалқы бөлшектер жабдықты өндiрушi кәсiпорынның техникалық құжаттамасына сәйкес келуi тиiс.
Орындаушы орындалған қызметтерге 6 (алты) ай мерзімге кепілдік беруге тиіс. Кепiлдiк мерзiмi кезеңiнде жабдықта ақаулар болған жағдайда (Пайдалануға беру актiсiне қол қойылған сәттен бастап 6 ай iшiнде) Орындаушы жөндеудi жүзеге асыруға, жабдық жұмысының ақауларын өз есебiнен жоюға тиiс. Қызметті орындау мерзімі 15 күнтізбелік күннен аспауы тиіс.
Осы қызметті орындауға байланысты барлық шығыстарды Орындаушы көтеруге тиіс (Орындаушы қызметкерлерінің қызмет көрсету үшін шығуы)
Орындаушы қызметтер аяқталғаннан кейін «орындау орнында» Тапсырыс берушінің қызметкерлері жіберуі мүмкін қателерді көрсете отырып, осы жабдықта жұмыс істеуге үйретуі тиіс.
Шарт жасасқаннан кейін Өнім беруші:
Сервистік орталықтың және сервис-инженердің болуы туралы сертификаттың болуы.
