ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК

БМБ-II «Ламинара-С 1,2, Neoteric» биологиялық қауіпсіздік боксын R3G310-AO52-14 моделі, 1.1A, 230V, 1925 min сипаттамалары бар желдеткіш пен электр қозғалтқышын жиынтықта ауыстыра отырып жөндеу жұмыстары. Қажетті қосалқы бөлшектер шарттың құнына кіреді.

Жұмыстарды орындау тәртібі:

1. Боксты бөлшектеу және демонтаждау.

2. Ламинарлық боксты және НЕРА-сүзгілерін зарарсыздандыру.

3. Электр қозғалтқышы мен желдеткішті жиынтықта орнату.

4. Жабдықты қайта жинау, іске қосу-баптау жұмыстарын жүргізу және персоналды оқыту.

5. Жабдықты механикалық зақымданулардың бар-жоғына сырттай тексеру.

6. Жабдықтың пайдалану орнында дұрыс орнатылғанын тексеру.

7. Жабдықтың жалпы техникалық жай-күйін тексеру.

8. Жабдықтың инженерлік коммуникацияларға қосылуының дұрыстығын тексеру.

9. Жабдықтың электр жүйелері мен авариялық дабыл беру жүйесінің жұмысқа қабілеттілігін тексеру.

Қызмет құнына мыналар кіруі тиіс:

* Шарт жасалған күннен бастап 12 ай ішінде әр тоқсанда бір рет инженердің келуі;

* Көлік шығындары;

* Қажетті жабдықтар мен құрал-саймандарды жеткізу;

* Техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер көрсету;

* Салықтар, алымдар және өзге де міндетті төлемдер;

* Шарттың қолданылу мерзімі ішінде консультациялық, ақпараттық және техникалық (ауызша) қолдау көрсету.

Орындаушыға қойылатын талаптар:

Жөндеу жұмыстарын орындау үшін Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 15 желтоқсандағы № ҚР ДСМ-273/2020 бұйрығына сәйкес ГОСТ ISO 9001 немесе ГОСТ ISO 13485 талаптарына сай сапа менеджменті жүйесінің қолданыстағы сертификаты болуы, сондай-ақ электр қауіпсіздігі бойынша III топтың болуы талап етіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Техническая спецификация

Работа по ремонту бокса биологической безопасности БМБ-II "Ламинара-С 1,2, Neoteric, с заменой вентилятора и электродвигателем в сборе модель R3G310-AO52-14 1.1A 230V 1925 min. запчасти включены в договор

Порядок работ: разборка бокса, демонтаж - обеззараживание ламинарного бокса НЕРА-фильтров, установка электродвигателя с вентилятором в сборе.

Сборка пусконаладочные работы и обучение персонала

Внешний осмотр оборудования на предмет наличия механических повреждений.

Проверка правильности установки оборудования по месту эксплуатации.

Проверка общего технического состояния оборудования.

Проверка подключения оборудования к инженерным коммуникациям.

Проверка работоспособности электрических систем и системы аварийной сигнализации оборудования.

Стоимость услуги должна включать: один выезд инженера в каждый квартал в течение 12 месяцев со дня заключение договора; транспортные расходы; доставку необходимого оборудования и инструментов; оказание услуг по техническому обслуживанию; налоги, сборы и иные обязательные платежи; консультационную, информационную и техническую (устную) поддержку в течение срока действия договора

Для выполнения работ по ремонту требуется сертификат о наличии действующей системы менеджмента качества в соответствии с ГОСТ ISO 9001 или ГОСТ ISO 13485 согласно Приказа МЗ РК от 15 декабря 2020 года № ҚРДСМ-273/2020, а т.ж. наличием группы III по электробезопасности.

Гарантия 12 месяцев