Техническая спецификация
на услуги по аттестации и испытанию бокса микробиологической безопасности
1 Общие сведения
Наименование услуги: сертификация (аттестация, испытание) бокса микробиологической безопасности. Услуги предусматривают проверку технического состояния и проведение испытаний оборудования с оформлением результатов измерений.
Объем: 1 бокс. Единица измерения объекта испытаний: штука. 
2 Состав и технические требования к услугам
1. Проверка общего технического состояния оборудования,
2. Проверка подключения оборудования к коммуникациям.
3. Проверка работоспособности электрических систем и аварийной сигнализации
оборудования.
4. Проверка подключения оборудования к вытяжной системе (при наличии).
5. Проверка скорости и расхода установившихся потоков воздуха, создаваемых при
работе оборудования в строгом соответствии с нормами ISO 14644-3 и EN 12469.
Для проверки должны быть использован анемометр с диапазоном измерений от 0
м/с, разрешением 0,1 м/с.
6. Проверка целостности НЕРА фильтров в строгом соответствии с нормами ISO
14644-3 EN и Р ЕН 12469-2010 с использованием счетчика частиц, и генератора
аэрозольных частиц с размера частиц от 0,3 микрона.
7. Проверка движения установившихся потоков воздуха (визуализация с помощью
дыма/пара).
8. Тест на интенсивность УФ излучения и освещение поверхности ШББ.
9. Оформление и согласование акта и подробного протокола работ по контролю ТС
с фиксацией результата измерений. В протоколе должны содержаться сведения о
использованных приборах.
К протоколу должны быть приложены копии свидетельств, подтверждающих, что
приборы прошли контроль метрологических характеристик.
Работы выполняются в строгом соответствии с нормами ISO 14644-3, EN 12469 и
требованиям предприятия изготовителя лабораторного оборудования, указанным в
эксплуатационных документах на оборудование.
3 Требования к выполнению работ
Работы должны выполняться в строгом соответствии с нормами ISO 14644-3, EN 12469 и требованиями предприятия-изготовителя лабораторного оборудования, указанными в эксплуатационных документах на оборудование.
На момент испытания должны быть предоставлены паспорта на испытуемое оборудование.
4 Требования к исполнителю
Работы должна проводить компания, являющаяся аккредитованной испытательной лабораторией. Область аккредитации должна включать: чистые зоны; чистые помещения; боксы микробиологической безопасности I, II и III классов; ламинарные боксы; фильтры очистки воздуха вытяжной и приточной систем вентиляции.
5 Требования к оборудованию, применяемому при оказании услуг
При проведении аттестации (испытаний) бокса микробиологической безопасности Поставщик должен обеспечить применение следующего оборудования:
Люксметр — УФ-радиометр.
Термоанемометр.
Счетчик аэрозольных частиц.
Измерительная линейка для определения точек замера.
Тестер воздуха.
Генератор аэрозольных частиц.
Все вспомогательное оборудование, используемое при испытаниях, должно быть зарегистрировано в Республике Казахстан и иметь действующую поверку.
Сведения об использованных приборах и копии свидетельств, подтверждающих прохождение контроля метрологических характеристик, предоставляются в составе протокола по результатам оказания услуг.
6 Требования к оформлению результатов
По результатам работ должны быть оформлены и согласованы акт и подробный протокол работ по контролю технического состояния оборудования с фиксацией результатов измерений.
Протокол должен содержать сведения об использованных приборах. К протоколу должны быть приложены копии свидетельств, подтверждающих прохождение приборами контроля метрологических характеристик.
