Техническая спецификация

на услуги по аттестации и испытанию бокса микробиологической безопасности

1 Общие сведения

Наименование услуги: сертификация (аттестация, испытание) бокса микробиологической безопасности. Услуги предусматривают проверку технического состояния и проведение испытаний оборудования с оформлением результатов измерений.

Объем: 1 бокс. Единица измерения объекта испытаний: штука.

2 Состав и технические требования к услугам

1. Проверка общего технического состояния оборудования,

2. Проверка подключения оборудования к коммуникациям.

3. Проверка работоспособности электрических систем и аварийной сигнализации

оборудования.

4. Проверка подключения оборудования к вытяжной системе (при наличии).

5. Проверка скорости и расхода установившихся потоков воздуха, создаваемых при

работе оборудования в строгом соответствии с нормами ISO 14644-3 и EN 12469.

Для проверки должны быть использован анемометр с диапазоном измерений от 0

м/с, разрешением 0,1 м/с.

6. Проверка целостности НЕРА фильтров в строгом соответствии с нормами ISO

14644-3 EN и Р ЕН 12469-2010 с использованием счетчика частиц, и генератора

аэрозольных частиц с размера частиц от 0,3 микрона.

7. Проверка движения установившихся потоков воздуха (визуализация с помощью

дыма/пара).

8. Тест на интенсивность УФ излучения и освещение поверхности ШББ.

9. Оформление и согласование акта и подробного протокола работ по контролю ТС

с фиксацией результата измерений. В протоколе должны содержаться сведения о

использованных приборах.

К протоколу должны быть приложены копии свидетельств, подтверждающих, что

приборы прошли контроль метрологических характеристик.

Работы выполняются в строгом соответствии с нормами ISO 14644-3, EN 12469 и

требованиям предприятия изготовителя лабораторного оборудования, указанным в

эксплуатационных документах на оборудование.

3 Требования к выполнению работ

Работы должны выполняться в строгом соответствии с нормами ISO 14644-3, EN 12469 и требованиями предприятия-изготовителя лабораторного оборудования, указанными в эксплуатационных документах на оборудование.

На момент испытания должны быть предоставлены паспорта на испытуемое оборудование.

4 Требования к исполнителю

Работы должна проводить компания, являющаяся аккредитованной испытательной лабораторией. Область аккредитации должна включать: чистые зоны; чистые помещения; боксы микробиологической безопасности I, II и III классов; ламинарные боксы; фильтры очистки воздуха вытяжной и приточной систем вентиляции.

5 Требования к оборудованию, применяемому при оказании услуг

При проведении аттестации (испытаний) бокса микробиологической безопасности Поставщик должен обеспечить применение следующего оборудования:

Люксметр — УФ-радиометр.

Термоанемометр.

Счетчик аэрозольных частиц.

Измерительная линейка для определения точек замера.

Тестер воздуха.

Генератор аэрозольных частиц.

Все вспомогательное оборудование, используемое при испытаниях, должно быть зарегистрировано в Республике Казахстан и иметь действующую поверку.

Сведения об использованных приборах и копии свидетельств, подтверждающих прохождение контроля метрологических характеристик, предоставляются в составе протокола по результатам оказания услуг.

6 Требования к оформлению результатов

По результатам работ должны быть оформлены и согласованы акт и подробный протокол работ по контролю технического состояния оборудования с фиксацией результатов измерений.

Протокол должен содержать сведения об использованных приборах. К протоколу должны быть приложены копии свидетельств, подтверждающих прохождение приборами контроля метрологических характеристик.