

2-қосымша
Техникалық ерекшелік

Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің атауы: Медициналық жабдықтарды жөндеу/модернизациялау жұмыстары.
Тауарлардың, жұмыстардың және көрсетілетін қызметтердің қысқаша сипаттамасы (баяндалуы): Медициналық/санитарлық/терапевтік жабдықтарды жөндеу/модернизациялау жұмыстары.
Тауарлардың, жұмыстардың және көрсетілетін қызметтердің қосымша сипаттамасы (баяндалуы): Стационарлық цифрлық рентген флюорографиялық 12ФК1 «ФЛЮАРКОМ» аппараты үшін (Өндіруші, елі: «Актюбрентген» АҚ, Қазақстан, шығарылған жылы: 2022), бағдарламалық қамтамасыз етілуді орнату және лицензия беру жұмыстары басқару мен визуализацияның штаттық бағдарламалық қамтамасыз етілуін 2 жұмыс орнына (рентгенолог-дәрігердің жұмыс орны және рентген-лаборанттың жұмыс орны) баптауды қамтиды.
Стационарлық цифрлық рентген флюорографиялық 12ФК1 «ФЛЮАРКОМ» аппаратын жөндеу/модернизациялау жұмыстары мыналарды қамтиды (бірақ бұлармен шектелмеуі мүмкін):
1)	Өндіруші ұсынған лицензияланған бағдарламалық қамтамасыз ету: DICOM стандартында жұмыс істеуге арналған цифрлық модуль, 12ФК1 «ФЛЮАРКОМ» аппаратымен үйлесімді нұсқа (суреттерді сақтау, қарау және берудің табиғи протоколы). Драйверлерді орнату: детектор, оператордың жұмыс станциясы, перифериялық құрылғылар (принтер, DICOM-торап және т.б.); Операциялық жүйені жаңарту (егер өндіруші көздеген болса); Параметрлерді баптау: желілік параметрлер; экспозиция параметрлері (өндірушінің рұқсат етілген шегінде); Дұрыстығын тексеру: жүйенің іске қосылуы; детектормен байланыс; кескіндерді қалыптастыру және сақтау; деректерді архивке және хаттамаларды басып шығаруға беру. Науқаынсыз сынамалық экспозиция жүргізу.
2)	Науқастардың деректер базасы: деректерді енгізу және сақтау (Аты-жөні, туған күні және т.б.), сәулеленудің тиімді дозасын автоматты түрде есептеу, тексерулер архивін жүргізу.
3)	Кескінді жұмыс орындарының графикалық және монохромды мониторларына синхрондалған түрде шығаруды баптау.
4)	Инсталляция және баптау: басқарушы компьютерге бағдарламалық қамтамасыз етуді орнату (Windows ОС үйлесімді), датчиктерді/кескін қабылдағышты калибрлеу, желі арқылы деректердің берілуін тексеру және медициналық персоналға нұсқама беру.
5)	Тапсырыс беруші пайдаланатын медициналық ақпараттық жүйемен біріктіру.
Жұмыстар аяқталғаннан кейін жеткізуші жүйенің жұмысқа қабілеттілігін тексеруі тиіс: бағдарламалық қамтамасыз етудің қатесіз іске қосылуы; детектордың дұрыс жұмыс істеуі; сынамалық кескінді алу; зерттеуді сақтау және архивтеу; DICOM арқылы деректерді беру.
Ауыстырылған/орнатылған қосалқы бөлшектер/құрамдастар (бағдарламалық қамтамасыз ету) жаңа және бұрын пайдаланылмаған болуы тиіс. Жөндеу үшін қажетті барлық материалдар мен ілеспе қызметтер жұмыс құнына кіреді (Жеткізушінің есебінен және күшімен). Ауыстырылған/орнатылған қосалқы бөлшектерге/құрамдастарға (бағдарламалық қамтамасыз етуге) кепілдік мерзімі: орындалған жұмыстар актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай.
Жеткізуші жұмыстарды орындауға тартылатын мамандардың зауыт-дайындаушының қолданыстағы сертификаттарымен/куәліктерімен расталған біліктілігі бар екендігіне кепілдік беруі тиіс. Шарт жасалғанға дейін Жеткізуші Тапсырыс берушіге зауыт-дайындаушыда оқудан өткені туралы қолданыстағы куәліктің түпнұсқасын немесе нотариалды куәландырылған көшірмесін ұсынуға 




Приложение 2
Техническая спецификация

Наименование закупаемых товаров, работ, услуг: Работы по ремонту/модернизации медицинского оборудования.
Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг: Работы по ремонту/модернизации медицинского/санитарного/терапевтического оборудования.
Дополнительная характеристика (описание) товаров, работ и услуг:  Для аппарата рентгеновского флюорографического стационарного цифрового12ФК1 «ФЛЮАРКОМ» (Производитель, страна: «Актюбрентген» АО, Казахстан, год выпуска: 2022), работы по установке программного обеспечения и предоставлению лицензии включают настройку штатного программного обеспечения управления и визуализации на 2 рабочих места (рабочее место врача-рентгенолога и рабочее место рентген-лаборанта).
Работы по ремонту/модернизации аппарата рентгеновского флюорографического стационарного цифрового12ФК1 «ФЛЮАРКОМ» включают в себя (но могут не ограничиваться) следующее: 
1)   Лицензионное программное обеспечение, рекомендованное производителем: цифровой модуль работы в стандарте DICOM, версия совместимая с аппаратом 12ФК1 «ФЛЮАРКОМ» (естественный протокол сохранения, просмотра и передачи снимков). Установка драйверов: детектора, рабочей станции оператора, периферийных устройств (принтер, DICOM-узел и др.); Обновление операционной системы (если предусмотрено производителем); Настройка параметров: сетевые настройки; параметры экспозиции (в пределах допуска производителя); Проверка корректности: запуска системы; связи с детектором; формирования и сохранения изображений; передачи данных в архив  печати протоколов. Проведение тестовой экспозиции без пациента.
2)     База данных пациентов: ввод и хранение данных (ФИО,  дата рождения и др.), автоматический расчёт эффективной дозы облучения, ведение архива обследований.
3)    Настройка синхронизированного вывода изображения на графический и монохромный мониторы рабочих мест.
4)     Инсталляция и настройка: установка программного обеспечения на управляющий компьютер (совместим с ОС Windows), калибровка датчиков/приемника изображения, проверка передачи данных по сети и инструктаж медицинского персонала.
5)       Интеграция с используемой заказчиком медицинской информационной системой.
По окончании работ поставщик должен провести проверку работоспособности системы: запуск программного обеспечения без ошибок; корректная работа детектора; получение тестового изображения; сохранение и архивирование исследования; передача данных по DICOM.
Замененные/установленные запасные части / комплектующие (программное обеспечение) должны быть новыми и неиспользованными ранее. Все необходимые для ремонта  материалы и сопутствующие услуги входят в стоимость работы (за счёт и силами Поставщика). Гарантийный срок на замененные/установленные запасные части/комплектующие (программное обеспечение): не менее 12 месяцев с даты подписания акта выполненных работ.
Поставщик должен гарантировать, что специалисты, привлекаемые к выполнению работ, имеют квалификацию, подтвержденную действующими сертификатами/свидетельствами завода-изготовителя. До момента заключения Договора Поставщик обязан предоставить Заказчику оригинал или нотариально заверенную копию действующего свидетельства о прохождении обучения на заводе-изготовителе.

