Приложение 2
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Заказчик, он же Организатор государственных закупок:
Филиал «РГП «НЦ КПМС РК» «ВНИИЦветмет» 
070002  РК, ВКО г. Усть-Каменогорск, ул. Промышленная, 1 
тел. 8/7232/753773, +77071734704, e-mail: vcmnauka2008@mail.ru  

Название осуществляемых государственных закупок:
Государственные закупки работ способом запроса ценовых предложений 

Наименование, краткая характеристика, а также требуемый объем услуг: 
Ремонт прибора - анализатор углерода и серы ELTRA ELEMENTRAC CS-I.

1) Проведение ремонта технического оборудования анализатора серы и углерода  ELTRA ELEMENTRAC CS-I:     
· Визуальный осмотр оборудования на предмет механических повреждений, загрязнений и признаков износа.
· Проверку общей работоспособности прибора и корректности запуска программного обеспечения.
· Проверку состояния печи и элементов системы сжигания.
· Проверку состояния кварцевой трубки и сопутствующих керамических элементов.
· Проверку герметичности газового тракта.
· Проверку подачи и давления кислорода, а также корректности работы системы газоснабжения.
· Проверку состояния газовых магистралей, соединительных трубок и фитингов.
· Проверку работы клапанов, регуляторов и исполнительных механизмов.
· Проверку состояния фильтров и элементов очистки газового тракта.
· Проверку функционирования детектора и электронных модулей прибора.
· Проверку работы системы охлаждения (при наличии) и внутренних вентиляторов.
· Контроль корректности выполнения тестового анализа или самодиагностики оборудования.
· Выявление неисправностей и определение необходимости замены расходных материалов или запасных частей.
· Подготовку технического заключения с рекомендациями по дальнейшему ремонту или техническому обслуживанию.
· Калибровка прибора
2) В результате диагностики выявить причину неисправности прибора.
3) Устранить неисправность в случае наличия запчастей у заказчика.
4) В случае невозможности обслуживания прибора на месте, предоставить Акт диагностики с указание перечня необходимых работ и рекомендации по приобретению запчастей. 

Квалификационные требования: 
Наличие у Исполнителя документа, подтверждающего, что является сертифицированным сервисным центром ELTRA, участник должен предоставить действующее авторизированное письмо от производителя оборудования подтверждающее наличие у участника полномочий на поставку соответствующего оборудования, запасных частей и /или оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту.   

Место, сроки и условия оказания услуг:
Срок выполнения – 30 дней с моменты вступления договора в силу. 
Работа выполняется на территории Заказчика по адресу: Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. Промышленная, д. 1


Срок и условия оплаты:
Оплата Исполнителю за оказанные услуги производится заказчиком согласно акту выполненных услуг и предоставлению Исполнителем электронного счета-фактуры в течении 30 календарных дней.




2-қосымша

ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІГІ


Тапсырыс беруші, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы:
«ҚР МШКҰЖ ҰО» РМК «ВНИИЦветмет» филиалы  
070002, Өскемен қ, Промышленная к-сi, 1
тел./факс 8(7232)75-37-73, +77071734704, e-mail: vcmnauka2008@mail.ru

Атауы жүзеге асырылатын мемлекеттік сатып алу:
Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен жұмыстарды мемлекеттік сатып алу 

Атауы, қысқаша сипаттамасы, сондай-ақ талап етілетін жұмыс көрсету көлемі: 

ELTRA ELEMENTRAC CS-I көміртегі мен күкірт анализаторы құралының диагностикасы

1)  ELTRA ELEMENTRAC CS-I күкірт және көміртек анализаторы жабдығының техникалық жай-күйіне диагностика жүргізу: 
· Жабдықты механикалық зақымдарға, ластануға және тозу белгілеріне көзбен шолып тексеру. 
· Құрылғының жалпы жұмысын және бағдарламалық жасақтаманың дұрыс жұмыс істеуін тексеру. 
· Пештің күйін және жану жүйесінің элементтерін тексеру. 
· Кварц түтігі мен ілеспе керамикалық элементтердің күйін тексеру. 
· Газ трактінің герметикалығын тексеру. 
· Оттегінің берілуін және қысымын, сондай-ақ газбен жабдықтау жүйесінің дұрыс жұмыс істеуін тексеру. 
· Газ магистральдарының, жалғағыш түтіктер мен фитингтердің жай-күйін тексеру. 
· Клапандардың, реттегіштердің және атқарушы механизмдердің жұмысын тексеру. 
· Газ трактінің сүзгілері мен тазалау элементтерінің жай-күйін тексеру. 
· Детектордың және құрылғының электронды модульдерінің жұмысын тексеру. 
· Салқындату жүйесінің (бар болса) және ішкі желдеткіштердің жұмысын тексеру. 
· Сынақ талдауының немесе жабдықтың өзін-өзі диагностикалауының дұрыстығын бақылау. 
· Ақауларды анықтау және шығын материалдарын немесе қосалқы бөлшектерді ауыстыру қажеттілігін анықтау. 
· Әрі қарай жөндеу немесе техникалық қызмет көрсету бойынша ұсыныстармен техникалық қорытынды дайындау.

2) Диагностика нәтижесінде құрылғының ақаулығының себебін анықтау. 
3) Тапсырыс берушіде қосалқы бөлшектер болған жағдайда ақаулықты жоюға құқылы. 
4) Аспапқа жергілікті жерде қызмет көрсету мүмкін болмаған жағдайда, қажетті жұмыстардың тізбесін және қосалқы бөлшектерді сатып алу жөніндегі ұсынымдарды көрсете отырып, диагностика актісін ұсынуға міндетті.

Біліктілік талаптары: 
Орындаушыда ELTRA сертификатталған қызмет көрсету орталығы екенін растайтын құжаттың болуы

Жұмыстарды орындау орны, мерзімі және шарттары:: 
Орындалу мерзімі - шарт күшіне енген сәттен бастап 30 күн. 
Жұмыс Тапсырыс берушінің аумағында: Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қаласы, Промышленная көшесі, 1-үй мекенжайы бойынша орындалады

Мерзімі және төлеу шарттары:
Ақы төлеу көрсетілген қызмет Актісіне сәйкес жүргізіледі қызмет көрсету ұсына отырып, Орындаушы түпнұсқасын, электрондық шот-фактуралар.



