Техническая характеристика

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ на закуп работ по ремонту рентген-аппарата OPERA (замена потенциометра, калибровка и пуско-наладочные работы)

1. Наименование закупаемых работ

Работы по диагностике, ремонту и восстановлению работоспособности рентген-аппарата OPERA, включая замену неисправных потенциометров , выполнение полной калибровки системы и пуско-наладочные работы .

2. Основание для выполнения работ

Необходимость выполнения работ обусловлена:

•
выходом из строя потенциометро;

•
нарушением точности установки режимов экспозиции и движения колонн;

•
необходимостью восстановления нормативных параметров работы рентген-аппарата;

•
необходимостью обеспечения требований радиационной безопасности.

Все работы должны выполняться:

•
в соответствии с эксплуатационной и сервисной документацией завода-изготовителя;

•
в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами Республики Казахстан;

•
с соблюдением требований радиационной, электрической и промышленной безопасности.

3. Восстановление полной работоспособности рентген-аппарата OPERA;

•
восстановление точности управления параметрами экспозиции и восстановления движения колонн;

•
обеспечение нормативного качества рентгеновского изображения;

•
обеспечение безопасной эксплуатации оборудования медицинским персоналом;

•
продление срока службы оборудования

4. Объект ремонта

В состав объекта ремонта входят:

•
рентгеновская трубка и генератор;

•
система управления режимами экспозиции;

•
потенциометр регулировки параметров;

•
цепи электропитания и управления;

•
система визуализации (детектор или кассетная система);

•
пульт управления оператора;

•
защитные и блокировочные системы.

5. Перечень и объем выполняемых работ

5.1. Диагностические работы

•
полная техническая диагностика электрической и электронной части аппарата;

•
проверка работоспособности цепей управления;

•
проверка корректности отображения параметров (kV, mA, mAs);

•
диагностика системы электропитания, заземления и ИБП;

•
проверка защитных блокировок и аварийных цепей.

5.2. Замена потенциометра

•
демонтаж неисправных потенциометров;

•
установка новоых потенциометров, соответствующего требованиям завода-изготовителя;

•
проверка корректности работы цепей регулирования;

•
настройка диапазонов регулировки параметров.

5.3. Калибровка рентген-аппарата

•
калибровка напряжения (kV);

•
калибровка тока (mA);

•
калибровка экспозиции (mAs);

•
калибровка системы дозиметрии;

•
проверка стабильности параметров при различных режимах работы;

•
калибровка системы визуализации (детектора).

5.4. Контроль радиационной безопасности

•
измерение выходной дозы излучения;

•
контроль рассеянного излучения;

•
проверка соответствия санитарным нормам;

•
проверка работы световой и звуковой сигнализации;

•
проверка аварийного отключения.

5.5. Пуско-наладочные работы

•
комплексное тестирование всех режимов работы;

•
контрольные экспозиции на фантоме;

•
оценка качества изображения;

•
ввод оборудования в эксплуатацию с оформлением акта.

6. Требования к запасным частям

•
потенциометры должны быть оригинальнымы

•
каждая запасная часть должна иметь паспорт и/или сертификат соответствия;

7. Требования к потенциальному поставщику (ОБЯЗАТЕЛЬНО)

Потенциальный поставщик обязан предоставить следующие документы:

1.
Действующую лицензию на выполнение работ с источниками ионизирующего излучения (A16).

2.
Сертификаты сервисных инженеров на право обслуживания и ремонта рентген-оборудования.

3.
Документы, подтверждающие трудовые отношения с сертифицированными специалистами (трудовой договор, штатное расписание).

4.
Допуски по электробезопасности не ниже III группы (до 1000 В).

5.
Сертификат системы менеджмента качества:

o
ГОСТ ISO 9001 и/или

o
ГОСТ ISO 13485.

8. Условия выполнения работ

•
работы выполняются на территории Заказчика;

•
Заказчик обеспечивает доступ к оборудованию;

•
Поставщик обеспечивает соблюдение требований охраны труда, техники безопасности и радиационной безопасности;

•
Работы считаются выполненными после подписания акта выполненных работ.

Срок выполнения 15 календарных дней со дня подписания договора
Техникалық сипаттамасы

OPERA рентген аппаратын жөндеу бойынша жұмыстарды сатып алуға техникалық ерекшелік (потенциометрді ауыстыру, калибрлеу және іске қосу-реттеу жұмыстары) 

1. Сатып алынатын жұмыстардың атауы Ақаулы потенциометрлерді ауыстыруды, жүйені толық калибрлеуді және іске қосу-реттеу жұмыстарын қоса алғанда, opera рентген аппаратының диагностикасы , жөндеу және жұмысқа қабілеттілігін қалпына келтіру жөніндегі жұмыстар .

 2. Жұмыстарды орындау үшін негіз 

Жұмысты орындау қажеттілігі

: * потенциометрдің істен шығуы; 

* экспозиция және баған қозғалысының режимдерін орнату дәлдігін бұзу; 

• рентген аппараты жұмысының нормативтік параметрлерін қалпына келтіру қажеттілігі; 

* радиациялық қауіпсіздік талаптарын қамтамасыз ету қажеттілігі. Барлық жұмыстар орындалуы керек: 

* дайындаушы зауыттың пайдалану және сервистік құжаттамасына сәйкес; * Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік-құқықтық актілеріне сәйкес; * радиациялық, электрлік және өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарын сақтай отырып. 

3. OPERA рентген аппаратының толық жұмысын қалпына келтіру; * экспозиция параметрлерін басқару және баған қозғалысын қалпына келтіру дәлдігін қалпына келтіру; * рентгендік кескіннің нормативтік сапасын қамтамасыз ету; * медициналық персоналдың жабдықты қауіпсіз пайдалануын қамтамасыз ету; * жабдықтың қызмет ету мерзімін ұзарту

 4. Жөндеу объектісі Жөндеу объектісінің құрамына мыналар кіреді: • рентген түтігі және генератор; * экспозиция режимдерін басқару жүйесі; * параметрлерді реттеу потенциометрі; * электрмен жабдықтау және басқару тізбектері; * бейнелеу жүйесі (детектор немесе кассета жүйесі); * оператордың басқару пульті; * қорғаныс және құлыптау жүйелері.

 5. Орындалатын жұмыстардың тізбесі мен көлемі

 5.1. Диагностикалық жұмыстар * аппараттың электрлік және электрондық бөлігінің толық техникалық диагностикасы; * басқару тізбектерінің жұмысын тексеру; * параметрлерді көрсетудің дұрыстығын тексеру (kV, mA, mAs) ; * электрмен жабдықтау, жерге қосу және UPS жүйесінің диагностикасы; * қауіпсіздік құлыптары мен апаттық тізбектерді тексеру.

 5.2. Потенциометрді ауыстыру * ақаулы потенциометрлерді бөлшектеу; * дайындаушы зауыттың талаптарына сәйкес келетін жаңа потенциометрлерді орнату; * реттеу тізбектерінің дұрыс жұмыс істеуін тексеру; * параметрлерді реттеу диапазондарын реттеу. 

5.3. Рентген аппаратын калибрлеу * кернеуді калибрлеу (kV); • ағымдағы калибрлеу (mA); * экспозицияны калибрлеу (mAs); * дозиметрия жүйесін калибрлеу; * әр түрлі жұмыс режимдерінде параметрлердің тұрақтылығын тексеру; * бейнелеу жүйесін калибрлеу (детектор).

 5.4. Радиациялық қауіпсіздікті бақылау * сәулеленудің Шығыс дозасын өлшеу; * шашыраңқы сәулеленуді бақылау; * санитарлық нормаларға сәйкестігін тексеру; * жарық және дыбыс дабылының жұмысын тексеру; * апаттық ажыратуды тексеру. 5.5. Іске қосу-реттеу жұмыстары * барлық жұмыс режимдерін кешенді тестілеу; * фантомдағы бақылау экспозициялары; * сурет сапасын бағалау; * актіні ресімдеу арқылы Жабдықты пайдалануға беру. 

6. Қосалқы бөлшектерге қойылатын талаптар * потенциометрлер түпнұсқа болуы керек * әрбір қосалқы бөлікте төлқұжат және / немесе сәйкестік сертификаты болуы керек; 7. Әлеуетті жеткізушіге қойылатын талаптар (міндетті) Әлеуетті өнім беруші мынадай құжаттарды ұсынуға міндетті: 1. Иондаушы сәулелену көздерімен жұмыстарды орындауға қолданыстағы лицензия (A16). 2. Рентген жабдығына қызмет көрсету және жөндеу құқығына сервистік инженерлердің сертификаттары. 3. Сертификатталған мамандармен еңбек қатынастарын растайтын құжаттар (еңбек шарты, штат кестесі). 4. Электр қауіпсіздігі бойынша рұқсаттар III топтан төмен емес (1000 В дейін). 5. Сапа менеджменті жүйесінің сертификаты: O ГОСТ ISO 9001 және / немесе O ГОСТ ISO 13485. 8. Жұмыстарды орындау шарттары * жұмыстар тапсырыс берушінің аумағында орындалады; * Тапсырыс беруші жабдыққа қол жеткізуді қамтамасыз етеді; * Жеткізуші еңбекті қорғау, техника қауіпсіздігі және радиациялық қауіпсіздік талаптарының сақталуын қамтамасыз етеді; * Жұмыстар орындалған жұмыстар актісіне қол қойылғаннан кейін орындалды деп есептеледі.
 Орындау мерзімі шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн

