ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
На услуги по предоставлению в аренду, сервисному и техническому обслуживанию мобильного медицинского комплекса диагностики и мониторинга здоровья, предназначенного для организации и проведения профилактических медицинских осмотров обучающихся в организациях среднего (начального, основного среднего, общего среднего) образования

	Наименование услуги
	Услуги по предоставлению в аренду, сервисному и техническому обслуживанию мобильного медицинского комплекса диагностики и мониторинга здоровья, предназначенного для организации и проведения профилактических медицинских осмотров обучающихся в организациях среднего (начального, основного среднего, общего среднего) образования. (Далее по тексту – Мобильный комплекс)

	Единица измерения
	Услуга аренды мобильного комплекса

	Количество комплекта
	[bookmark: _GoBack]в количестве 4 (четыре) штук, Серийный. №№

	Модель
	Digital Med365 (Mektep)

	Год выпуска
	2026

	Срок поставки
	с 01 ноября по 31 декабря 2026 года

	Место оказания услуги
	Республика Казахстан, …

	Формат оказания услуги
	Мобильный комплекс предоставляется поставщиком во временное пользование на срок оказания услуги без перехода права собственности к Заказчику.

	Общие требования к услуге
	Услуга включает передачу мобильного комплекса в том числе телемедицинской системы, во временное возмездное пользование, ввод в эксплуатацию, сервисное  и техническое обслуживание в течение срока аренды и первичное обучение работе с мобильным комплексом.
Требования:
· оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации, без восстановленных узлов;
· для медицинских изделий должны быть представлены документы, подтверждающие возможность их законного обращения и применения на территории Республики Казахстан;
· поставка должна включать все кабели, адаптеры, элементы питания, переходники, принадлежности и программные компоненты, необходимые для полного рабочего цикла;
· поверхности многократного использования должны допускать обработку совместимыми дезинфицирующими средствами согласно инструкции изготовителя;
· электропитание стационарных компонентов — от сети 220 В, 50 Гц; сетевые вилки и адаптеры должны соответствовать условиям объекта;
· эксплуатационная документация и краткие инструкции пользователя предоставляются на русском языке; казахская версия предоставляется в объёме, установленном проектом или договором;
· гарантийный срок на оборудование — не менее срока аренды с даты ввода в эксплуатацию;
· поставщик обеспечивает первичную настройку, проверку связи приборов с планшетом, обучение пользователей и передачу контактных данных сервисной поддержки;
· серийные номера оборудования и версии программного обеспечения фиксируются в документах поставки и акте ввода в эксплуатацию.

	Нормативные требования
	Услуга оказывается с соблюдением законодательства Республики Казахстан о здравоохранении, государственных закупках, персональных данных, информатизации, санитарно-эпидемиологическом благополучии, электробезопасности и охране труда. Медицинские изделия, подлежащие регистрации, должны иметь на каждое оборудование согласно п.3 технической спецификации действующее регистрационное удостоверение Республики Казахстан, разрешающее обращение на территории Республики Казахстан, сертификаты соответствия, сертификаты поверки на оборудование, относящееся к средствам измерения.

	Нормативное основание
	Приложение 43 к Минимальным стандартам оснащения организаций здравоохранения медицинскими изделиями, утвержденным приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 29 октября 2020 года № ҚР ДСМ-167/2020, с изменениями, внесенными приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 13 мая 2026 года № 50. Требования являются минимальными, функциональными и нейтральными к производителю.

	Состав базового комплекта мобильного комплекса
		№
	Наименование
	Назначение
	Базовое кол-во

	1
	Цифровой электрокардиограф
	Регистрация стандартной 12-отведённой ЭКГ
	1 компл.

	2
	Цифровой стетофонендоскоп
	Запись и передача звуков сердца и лёгких
	1 компл.

	3
	Пальцевой пульсоксиметр
	Измерение SpO₂ и частоты пульса
	1 шт.

	4
	Цифровой ростомер с весами
	Измерение роста и массы тела
	1 компл.

	5
	Цифровой отоскоп
	Осмотр наружного слухового прохода и барабанной перепонки
	1 компл.

	6
	Телемедицинская информационная система
	Планшет, док-станция, клиентское ПО и веб-кабинет врача
	1 компл.




	Цифровой электрокардиограф
	Назначение. Регистрация электрокардиограммы покоя с одновременным получением стандартных 12 отведений.
Принцип работы. Электрические потенциалы сердца снимаются десятью электродами, усиливаются и оцифровываются в компактном модуле регистрации. Цифровой сигнал передаётся на планшет по Bluetooth или по кабелю USB, отображается в реальном времени и сохраняется в карточке обследуемого. Автоматическая обработка может формировать измерения и предварительное заключение, подлежащее проверке врачом.
МИНИМАЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
	Параметр
	Требование

	Тип исследования
	ЭКГ покоя; одновременная регистрация 12 стандартных отведений

	Электродная система
	10-проводной кабель: 4 конечностных и 6 грудных электродов

	Разрядность АЦП
	Не менее 12 бит

	Частота дискретизации
	Не менее 2 000 отсчётов/с на канал

	Частотный диапазон
	От 0,05 до 150 Гц

	Подавление синфазной помехи
	Не менее 100 дБ при отключённом сетевом фильтре

	Диапазон ЧСС
	От 30 до 300 уд/мин; предел допускаемой погрешности — не более ±1 уд/мин или ±1 %

	Фильтрация
	Сетевой, мышечный, дрейфа изолинии и низкочастотный/высокочастотный цифровые фильтры без клинически значимого искажения формы сигнала

	Интерфейсы
	Bluetooth версии 4.0 или выше и проводное подключение USB

	Автономная работа
	Не менее 4 часов при передаче данных по Bluetooth; при подключении по USB допускается питание от планшета или док-станции

	Габариты модуля
	Не более 130 × 70 × 25 мм

	Форматы результата
	Отображение и сохранение кривых ЭКГ; формирование отчёта и экспорт не менее чем в PDF и графический формат


КОМПЛЕКТНОСТЬ
· модуль регистрации ЭКГ;
· 10-проводной кабель;
· комплект многоразовых либо одноразовых грудных и конечностных электродов;
· USB-кабель, элементы питания и беспроводной адаптер, если он требуется конструкцией;
· клиентское программное обеспечение или интеграционный модуль;
· инструкция по эксплуатации и средства первичного запуска.
ЭКГ должна автоматически сохраняться в карточке обследуемого и быть доступна на планшете и в веб-кабинете врача с возможностью масштабирования, повторного просмотра и формирования отчёта.

	Цифровой стетофонендоскоп
	Назначение. Аускультация, усиление, запись и дистанционная передача звуков сердца и лёгких.
Принцип работы. Акустический датчик преобразует механические колебания в электрический сигнал. Встроенная цифровая обработка усиливает полезный сигнал, снижает фоновый шум и формирует звуковую запись и визуальную фонокардиограмму. Запись передаётся на планшет и доступна удалённому врачу для прослушивания.
	Параметр
	Требование

	Режимы
	Режимы аускультации сердца и лёгких; не менее 3 уровней регулировки громкости

	Рабочий диапазон частот
	От 10 до 2 000 Гц

	Обработка сигнала
	Цифровое усиление, подавление фонового шума, запись и воспроизведение

	Визуализация
	Отображение состояния на встроенном дисплее и/или в приложении; фонокардиограмма в реальном времени

	Передача данных
	Bluetooth версии 4.0 или выше; автоматическая передача записи на планшет

	Автономная работа
	Не менее 60 часов; время полной зарядки не более 4 часов

	Защита корпуса
	Не ниже IP22

	Габариты
	Не более Ø60 × 80 мм

	Масса
	Не более 160 г


Запись аускультации должна автоматически сохраняться в карточке обследуемого и воспроизводиться на планшете и в веб-кабинете врача без потери клинически значимого качества.

	Пульсоксиметр цифровой
	Назначение. Неинвазивное экспресс-измерение насыщения артериальной крови кислородом и частоты пульса.
Принцип работы. Красный и инфракрасный свет проходят через ткань пальца. По различию поглощения света пульсирующей кровью прибор фотоплетизмографическим методом рассчитывает SpO₂ и частоту пульса и выводит значения на собственный дисплей.
	Параметр
	Требование

	Измеряемые параметры
	Насыщение крови кислородом SpO₂, частота пульса и индикация качества сигнала или перфузии

	Диапазон SpO₂
	От 0 до 100 %; нормируемый диапазон точности — от 70 до 100 %

	Точность SpO₂
	Предел допускаемой абсолютной погрешности — не более ±2 процентных пунктов; при движении — не более ±3 процентных пунктов

	Диапазон пульса
	От 25 до 250 уд/мин

	Точность пульса
	Предел допускаемой абсолютной погрешности — не более ±2 уд/мин; при движении — не более ±4 уд/мин

	Время получения результата
	Не более 4 секунд при неподвижном пациенте и устойчивом сигнале

	Дисплей
	Встроенный дисплей с крупной индикацией SpO₂, частоты пульса, качества сигнала и уровня заряда

	Передача данных
	Bluetooth с автоматической передачей измеренных значений на планшет

	Габариты
	Не более 65 × 40 × 40 мм

	Автономная работа
	Не менее 30 часов непрерывного мониторинга


Измеренные значения SpO₂ и частоты пульса должны автоматически передаваться по Bluetooth на планшет и сохраняться в карточке обследуемого.

	Цифровой ростомер с весами
	Назначение. Измерение роста и массы тела обследуемого с отображением результатов на встроенном экране.
Принцип работы. Масса определяется тензометрическим датчиком платформы, рост — электронным или электромеханическим датчиком вертикальной стойки. Врач считывает рост и массу с дисплея и вручную вводит их в карточку обследуемого на планшете. Индекс массы тела рассчитывается только программным обеспечением планшета по формуле ИМТ = масса (кг) / рост² (м²).
	Параметр
	Требование

	Исполнение
	Единый цифровой прибор: напольная весовая платформа, вертикальный измеритель роста и встроенный дисплей

	Диапазон измерения роста
	От 80 до 210 см или шире

	Дискретность роста
	0,5 см или меньше

	Допустимая погрешность роста
	Предел допускаемой абсолютной погрешности — не более ±0,5 см

	Диапазон измерения массы
	От 5 до 200 кг или шире

	Дискретность массы
	0,1 кг или меньше

	Допустимая погрешность массы
	Предел допускаемой абсолютной погрешности — не более ±0,2 кг либо в пределах норм, установленных для утверждённого типа средства измерений

	Отображение
	Раздельное или последовательное отображение роста и массы на встроенном экране

	Передача данных
	Не требуется; прибор работает автономно, показания вводятся в карточку обследуемого вручную

	Расчёт ИМТ
	Автоматически на планшете после ввода роста и массы; результат сохраняется в карточке обследуемого

	Габариты
	Не более 600 × 600 × 2 300 мм в рабочем положении

	Питание
	От сети 220 В, 50 Гц и/или от встроенного либо сменного источника питания




	Цифровой отоскоп
	Назначение. Визуальный осмотр наружного слухового прохода и барабанной перепонки с передачей изображения на планшет.
Принцип работы. Миниатюрная цифровая камера с кольцевой холодной светодиодной подсветкой формирует увеличенное изображение слухового прохода. Отоскоп подключается к планшету кабелем USB. Медицинский работник выполняет фотоснимок и прикрепляет его к карточке обследуемого. Запись видео не предусмотрена.
	Параметр
	Требование

	Тип
	Ручной цифровой отоскоп с многоразовой камерой и сменными ушными воронками

	Разрешение изображения
	Не менее 1 280 × 720 пикселей

	Диаметр рабочей части
	Не более 4,0 мм

	Рабочая длина
	Не менее 20 мм

	Поле зрения
	Не менее 120°

	Подсветка
	Холодные белые светодиоды; яркость должна обеспечивать равномерный осмотр без перегрева ткани

	Функции изображения
	Отображение изображения в реальном времени, автоматический баланс белого и формирование фотоснимков; запись видео не предусмотрена

	Интерфейс
	Проводное подключение USB с передачей изображения и фотоснимков на планшет; необходимые переходники входят в комплект

	Габарит исполнения
	Ручное исполнение; длина основного блока не более 200 мм, максимальный поперечный размер не более 40 мм

	Расходные материалы
	Одноразовые ушные воронки/насадки подходящего размера, исключающие перекрёстное загрязнение


Фотоснимки отоскопии должны сохраняться в карточке обследуемого на планшете и передаваться в веб-кабинет врача.

	Телемедицинская информационная система (Планшет и док-станция)
	Назначение. Единая точка управления исследованиями на объекте: идентификация обследуемого, подключение приборов, ручной ввод показателей, локальный просмотр, связь с врачом и передача данных.
ПЛАНШЕТ
	Параметр
	Требование

	Экран
	Диагональ от 10,9 до 11,0 дюйма; IPS/In-cell или эквивалент; разрешение не менее 1 920 × 1 200 пикселей; ёмкостный мультитач

	Процессор
	Восьмиядерный процессор: не менее 2 производительных ядер с частотой от 2,2 ГГц и 6 энергоэффективных ядер с частотой от 2,0 ГГц

	Оперативная память
	Не менее 6 ГБ

	Встроенная память
	Не менее 128 ГБ

	Операционная система
	Мобильная операционная система на базе Android версии 14 или новее, совместимая с клиентским приложением комплекса

	Беспроводная связь
	Wi-Fi 2,4/5 ГГц стандартов не ниже 802.11 a/b/g/n/ac; Bluetooth не ниже 5.0; 4G/LTE — при необходимости по условиям объекта

	Камеры и звук
	Фронтальная камера не менее 5 Мп; основная камера не менее 8 Мп с автофокусом; встроенные микрофон и динамики

	Аккумулятор
	Ёмкость не менее 8 000 мА·ч; поддержка зарядки через USB Type-C и/или док-станцию

	Интерфейсы
	USB Type-C с поддержкой данных и OTG; контакты или интерфейс подключения док-станции

	Габариты
	Не более 257 × 169 × 8 мм

	Масса
	Не более 550 г

	Языки интерфейса
	Русский и казахский



ДОК-СТАНЦИЯ
	Параметр
	Требование

	Исполнение
	Устойчивая настольная конструкция с фиксацией планшета и зарядкой в установленном положении

	Питание
	Вход постоянного тока 12 В / 3 А либо эквивалент; сетевой адаптер 220 В входит в комплект

	Порты расширения
	Не менее 2 × USB Type-A в режиме Host и 2 × USB Type-C с выходом питания 5 В / 2 А либо функционально эквивалентный набор портов

	Назначение портов
	Подключение отоскопа, кабельных медицинских приборов, накопителя, клавиатуры или иных периферийных устройств

	Габариты
	Не более 300 × 200 × 100 мм без установленного планшета

	Комплектность
	Док-станция, сетевой адаптер, силовой кабель и необходимые соединительные кабели


Планшет должен поддерживать защищённый режим работы клиентского приложения, автоматическое восстановление после перезапуска и сохранение несинхронизированных данных при временном отсутствии сети.

	Веб-кабинет врача
	Назначение. Удалённый доступ врача к карточкам пациентов, результатам обследований и инструментам формирования медицинского заключения через веб-браузер.
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
· защищённая авторизация, разграничение прав доступа по ролям и журнал действий пользователей;
· поиск обследуемого и просмотр хронологии обследований;
· отображение 12-отведённой ЭКГ, масштабирование сигнала, просмотр измерений и сформированного отчёта;
· прослушивание записей цифровой аускультации и просмотр фонокардиограммы;
· просмотр фотографий отоскопии;
· отображение SpO₂, частоты пульса, роста, массы тела и автоматически рассчитанного ИМТ;
· аудио- и видеосвязь с медицинским работником на объекте при наличии канала связи;
· создание, редактирование и сохранение заключения, рекомендаций и статуса обследования;
· печать и экспорт итогового документа не менее чем в формате PDF;
· работа в актуальных версиях браузеров на настольных компьютерах без установки специализированного ПО;
· русский и казахский языки интерфейса.

	Интеграция и маршрутизация данных
		Источник
	Канал
	Способ внесения
	Данные в карточке

	ЭКГ
	Bluetooth / USB
	Автоматически
	Кривые 12 отведений, измерения, отчёт

	Стетофонендоскоп
	Bluetooth
	Автоматически
	Аудиозапись, фонокардиограмма, метаданные

	Пульсоксиметр
	Bluetooth
	Автоматически
	SpO₂, частота пульса

	Ростомер с весами
	Встроенный дисплей
	Вручную
	Рост, масса; ИМТ рассчитывается на планшете

	Отоскоп
	USB
	Автоматически
	Фотоснимки наружного слухового прохода и барабанной перепонки




	Сводные габаритные требования
		Параметр
	Требование

	Модуль регистрации ЭКГ
	Не более 130 × 70 × 25 мм

	Цифровой стетофонендоскоп
	Не более Ø60 × 80 мм

	Пульсоксиметр
	Не более 65 × 40 × 40 мм

	Ростомер с весами
	Не более 600 × 600 × 2 300 мм в рабочем положении

	Отоскоп
	Основной блок не более 200 × 40 × 40 мм; рабочая часть Ø не более 4 мм, рабочая длина не менее 20 мм

	Планшет
	Не более 257 × 169 × 8 мм

	Док-станция
	Не более 300 × 200 × 100 мм без планшета






Комплект предназначен для проведения первичного инструментального обследования, формирования цифровой медицинской записи и дистанционной передачи результатов врачу. Система обеспечивает совместную работу диагностических приборов, планшета с док-станцией и веб-кабинета врача.
Результаты измерений, изображения и записи используются врачом как диагностическая информация. Окончательная клиническая интерпретация и медицинское заключение выполняются медицинским работником соответствующей квалификации.
Медицинский работник авторизуется на планшете и выбирает либо создаёт карточку обследуемого.
Исследования выполняются последовательно. Электрокардиограф передаёт данные на планшет по Bluetooth или по кабелю USB. Стетофонендоскоп и пульсоксиметр передают данные по Bluetooth. Отоскоп подключается к планшету кабелем USB и обеспечивает формирование фотоснимков. Показания роста и массы медицинский работник считывает с дисплея ростомера с весами и вводит в карточку обследуемого вручную.
Планшет связывает результаты с пациентом, временем и исполнителем, выполняет проверку заполнения и безопасно передаёт данные на сервер.
Удалённый врач открывает исследование в веб-кабинете, просматривает данные, при необходимости проводит аудио- или видеоконсультацию и формирует заключение.
Заключение и результаты сохраняются в карточке обследуемого; при временном отсутствии связи данные ставятся в очередь и синхронизируются после восстановления подключения.
