
СПЕЦИФИКАЦИЯ
плановое техническое обслуживание профессионального компьютерного полиграфа «Диана» (услуги проводятся в сервис центре поставщика)

1. Полная проверка работы устройства контроля и оценки физиологических процессов, включающая в себя тестирование блока; 
2. Проверка датчиков и комплектующих полиграфа на предмет: 
- исправности соединительных кабелей; 
- механических и иных повреждений; 
- исправности и надежности фиксации разъемов; 
- на присутствие коррозии; 
- состояние гальванических покрытий; 
- на наличие пыли и грязи, и их удаление при необходимости;
3. Техническая проверка функционирования датчиков, тестирование всех датчиков (НДХ, ВДХ, ППГ, ФПГ, КГР1, КГР2, ТРМ1, ТРМ2, АД, МКФ, Web) с помощью программного обеспечения;
4. Тестирование электронной системы датчиков ВДХ и НДХ с использованием программного обеспечения;
5. Регулирование и обслуживание механических элементов датчиков дыхания или проверка герметичности пневмосистемы датчиков дыхания. Мелкий ремонт датчиков, в случае необходимости 
6. Тестирование датчиков КГР-1, КГР-2, ФПГ с использованием стенда; в случае крайнего износа, замена тканевой застежки датчика ФПГ, ППГ, КГР-1 и КГР-2.
7. Тестирование датчика ТРМ-1 с помощью эталонных масс; 
8. Техническая проверка функционирования комплектующих, в т.ч. web-камеры, наушников, микрофонного датчика;
9. Настройка чувствительности каналов фиксации физиологических процессов;
10. Проверка работоспособности и корректности показаний канала артериального давления блока регистрации с помощью подключения дополнительного внешнего аналогового манометра;
11. Регламентное обслуживание модуля МВДП, при наличии. 
12. Проверка пневматической системы датчика артериального давления на герметичность и, в случае необходимости, замена неисправных деталей с восстановление герметичности пневмосистемы. 
13. Чистка датчиков на предмет удаления пыли и грязи, состояния гальванических покрытий; 
14. Замена изношенных текстильных застежек, а также ремней датчиков;
15. Регламентное обслуживание ноутбука и установка необходимых сервисных настроек; 
16. Ремонт сенсорного блока и датчиков 
17. Установка программного обеспечения последней версии;
18. По окончании обслуживания  выдача Акта (заключения) о проведении технического обслуживания полиграфа. 
19. Выдача Сертификата и Заключения о проведении Технического обслуживания от имени авторизованного производителем сервисного центра. Авторизация должна быть подтверждена официальным сертификатом выданным не ранее 2026 года.










Техникалық спецификация
«Диана» кәсіби компьютерлік полиграфына жоспарлы техникалық қызмет көрсету
(қызметтер жеткізушінің қызмет көрсету орталығында өткізіледі)

1. Бақылау құрылғысының жұмысын және негізгі блоктың тестілеуіне жататын физиологиялық процесстердің қызметін толық тексерістен өткеру;
2. Полиграф құрылғыларының заттай тексерісі:
· Жалғанатын кабельдердің қалпына келтірілуі,
· Механикалық және т.б. ақаулардың қалпына келтірілуі,
· Фиксациялық ажыратқыш құралдардың сенімділікпен қалпына келтірілуі,
· Таттануды болдырмау,
· Гальваникалық жабынның жағдайы,
· Шаң-тозаңды анықтау және тазарту,
3. Қамтамасыз ету құрылғыларының көмегімен датчиктердің функционалды қызметінің жүйелі жұмыс атқаруын толықтай тексерістен өткеру (НДХ, ВДХ, ППГ, ФПГ, КГР1,КГР2, ТРМ1, ТРМ2, АД, МКФ, Web);
4. Бағдарламалық қамтамасыз етуді қолдану арқылы ВДХ және НДХ сенсорларының электрондық компоненттерін тексеру.
5. Тыныс алу датчиктерінің механикалық элементтерін реттеу және техникалық қызмет көрсету немесе тыныс алу датчиктерінің пневматикалық жүйесінің герметикалығын тексеру. Қажет болған жағдайда датчиктерге ұсақ жөндеу жұмыстарын жүргізу.
6. КГР-1, КГР-2 және ФПГ датчиктерін стендпен сынау. ФПГ, ППГ, КГР-1 және КГР-2 датчиктерінің мата бекіткіштері қатты тозған жағдайда, оларды ауыстыру.
7. Сілтеме массасын пайдалана отырып, TРM-1 сенсорларын туралау.
8. Барлық жинақтаушы қызмет атқаратын құрылғылардың толық тексерістен өткерілуі, оның ішінде web-камераларды, құлаққаптарды және микрофон датчигін.
9. Физиологиялық процестердің фиксациялық каналдарының техникалық тексерістен өтуі;
10. Қосымша манометрді жүйеге қосу арқылы артериалды қысымның жұмысқа қабілеттілігі мен қалпына келуін анықтау;
11. Қажет болған жағдайда ПЖҚМ модуліне регламенттік техникалық қызмет көрсету.
12. Артериялық қысым датчигінің пневматикалық жүйесін герметикалығына тексеру және қажет болған жағдайда ақаулы бөлшектерін ауыстырып, пневматикалық жүйенің герметикалығын қалпына келтіру.
13. Шаң-тозаңнан датчиктерді тазарту, гальваникалық жабынның жағдайын анықтау;
14.Датчиктердің текстильдік жабының тозғанын ауыстыру, сондай-ақ датчиктердің белдіктерін ауыстыру.
15.  Ноутбуктың регламенттік және қажетті сервистік параметрлерін орнату;
16. Сенсорлық блок пен датчиктерді жөндеу 
17.  Сонғы версия бойынша бағдарламаны орнату;
18. Тексеру және қалпына келтіру жұмыстары жүзеге асырылғаннан кейін, техникалық тексерістен өткені жайлы қорытынды ұсынылады.
19. Өндіруші уәкілеттік берген сервистік орталықтың атынан Техникалық қызмет көрсетудің жүргізілгені туралы Сертификат пен Қорытындыны беру. Уәкілеттілік 2026 жылдан ерте емес ресми сертификатпен расталуы тиіс.
