### Техническая спецификация

### на капитальный ремонт стерилизатора парового ГК-100 ТЗМОИ полуавтоматический с заменой запасных частей

### 1. Общие положения

- Объект ремонта: Стерилизатор паровой ГК-100 ТЗМОИ полуавтоматический.

- Цель капитального ремонта: Восстановление работоспособности стерилизатора путем ремонта и замены изношенных деталей, узлов и комплектующих.

- Ответственность исполнителя: Исполнитель обязуется выполнить все работы по ремонту стерилизатора, а также обеспечить замену неисправных и изношенных деталей за счет собственных средств, согласно данной спецификации.

### 2. Объем работ

- Диагностика и осмотр состояния устройства: Проведение технической диагностики стерилизатора с выявлением дефектных компонентов.

- Демонтаж и разборка: Разборка стерилизатора для осмотра внутренних механизмов, трубопроводных систем и электрических соединений.

- Ремонт или замена деталей:

  - Механизмы нагрева: Замена парогенератора (в сборе), контрольных клапанов.

  - Контролирующие элементы: Замена термопар, манометров, датчиков температуры и давления.

  - Электрическая часть: Ремонт или замена электрической проводки, исправность блоков управления, датчиков безопасности.

  - Системы подачи и выпуска пара: Ремонт или замена клапанов, вентилей, трубопроводов и уплотнителей.

  - Система управления: Наладка автоматических и полуавтоматических систем управления, замена поврежденных модулей.

  - Система безопасности: Проверка и замена системы защиты от перегрева, аварийного сброса давления.

- Проведение финальных испытаний: Проверка работоспособности всех систем и параметров стерилизации, тестирование на соответствие стандартам.

### 3. Перечень запасных частей, подлежащих замене

- Парогенератор (в сборе: Бак, Крышка, Диск, ТЭНы, Прокладка, Водоуказательная колонка, Предохранительный клапан), обеспечение нужной мощности для достижения требуемой температуры.

- Термопары: Замена термопар для корректной работы системы контроля температуры.

- Манометры и датчики давления: Замена неисправных манометров и датчиков, обеспечение точности измерений.

- Контрольные клапаны и вентильные системы: Замена клапанов, вентилей, шлангов, уплотнителей.

- Электрические компоненты:

  - Замена поврежденных проводов и кабелей.

  - Ремонт или замена блоков управления и схем.

  - Замена аварийных кнопок и переключателей.

- Уплотнительные элементы: Замена прокладок, уплотнителей и резинотехнических изделий для предотвращения утечек.

- Система безопасности: Замена элементов защиты, таких как термовыключатели и предохранительные клапаны.

### 4. Технические требования к запасным частям

- Все комплектующие должны быть сертифицированы и соответствовать требованиям технической документации на стерилизатор ГК-100 ТЗМОИ.

- Запасные части должны быть взаимозаменяемыми с оригинальными, с учетом улучшений, если они есть.

- Используемые материалы и комплектующие должны быть высококачественными, соответствовать стандартам безопасности и долговечности.

- В случае невозможности использования оригинальных частей — применяются аналоги, с обеспечением той же функциональности и безопасности.

- Все замененные детали должны иметь гарантию не менее 6 месяцев с момента сдачи оборудования в эксплуатацию.

### 5. Требования к качеству ремонта

- Все работы должны быть выполнены в соответствии с действующими стандартами и нормативными актами, регулирующими техническое обслуживание и ремонт медицинского оборудования.

- Обеспечение полной работоспособности стерилизатора по завершении ремонта, включая достижение всех требуемых параметров стерилизации: температуры, давления, времени обработки и т. д.

- Работы должны быть выполнены квалифицированным персоналом, имеющим соответствующую сертификацию и опыт в ремонте аналогичных устройств.

### 6. Сроки выполнения работ

- Сроки выполнения капитального ремонта стерилизатора, время на тестирование и сдачу оборудования в эксплуатацию — в течение 20 рабочих дней с момента подписания договора.

### 7. Документация

- По завершении ремонта предоставляется:

  - Акт выполненных работ.

  - Протокол тестирования стерилизатора.

- Все работы должны быть документированы, включая результаты тестов и проверок.

Техникалық сипаттама қосалқы бөлшектерді ауыстыра отырып, ГК-100 ТЗМОЙ жартылай автоматты бу стерилизаторын күрделі жөндеуге

1. Жалпы ережелер * Жөндеу нысаны: бу стерилизаторы GK-100 Tzmoi жартылай автоматты. * Күрделі жөндеудің мақсаты: Тозған бөлшектерді, тораптар мен компоненттерді жөндеу және ауыстыру арқылы стерилизатордың жұмысын қалпына келтіру. * Орындаушының жауапкершілігі: Орындаушы стерилизаторды жөндеу бойынша барлық жұмыстарды орындауға, сондай-ақ осы спецификацияға сәйкес өз қаражаты есебінен ақаулы және тозған бөлшектерді ауыстыруды қамтамасыз етуге міндеттенеді.

2. Жұмыс көлемі * Құрылғының жағдайын диагностикалау және тексеру: ақаулы компоненттерді анықтай отырып, стерилизатордың техникалық диагностикасын жүргізу. * Бөлшектеу және бөлшектеу: ішкі механизмдерді, құбыр жүйелерін және электр қосылыстарын тексеруге арналған стерилизаторды бөлшектеу. * Бөлшектерді жөндеу немесе ауыстыру: o қыздыру механизмдері: бу генераторын ауыстыру (жинау), Бақылау клапандары. o бақылау элементтері: термопараларды, манометрлерді, температура мен қысым датчиктерін ауыстыру. o электр бөлігі: электр сымдарын жөндеу немесе ауыстыру, басқару блоктарының, қауіпсіздік датчиктерінің жарамдылығы. o бу беру және шығару жүйелері: клапандарды, клапандарды, құбырларды және тығыздағыштарды жөндеу немесе ауыстыру. o басқару жүйесі: автоматты және жартылай автоматты басқару жүйелерін баптау, зақымдалған модульдерді ауыстыру. o қауіпсіздік жүйесі: қызып кетуден қорғау жүйесін тексеру және ауыстыру, төтенше қысымды босату. * Соңғы сынақтарды өткізу: зарарсыздандырудың барлық жүйелері мен параметрлерінің жұмыс қабілеттілігін тексеру, стандарттарға сәйкестігін тестілеу.

3. Ауыстыруға жататын қосалқы бөлшектердің тізбесі * Бу генераторы (жинақта: резервуар, қақпақ, Диск, жылытқыштар, тығыздағыш, су бағанасы, қауіпсіздік клапаны), қажетті температураға жету үшін қажетті қуатты қамтамасыз ету. * Термопаралар: температураны бақылау жүйесінің дұрыс жұмыс істеуі үшін термопараларды ауыстыру. * Манометрлер мен қысым датчиктері: ақаулы манометрлер мен датчиктерді ауыстыру, өлшеу дәлдігін қамтамасыз ету. * Бақылау клапандары мен клапан жүйелері: клапандарды, клапандарды, шлангтарды, тығыздағыштарды ауыстыру. * Электрлік компоненттер: o зақымдалған сымдар мен кабельдерді ауыстыру. o басқару блоктары мен схемаларын жөндеу немесе ауыстыру. o төтенше жағдай түймелері мен қосқыштарды ауыстыру. * Тығыздағыш элементтер: ағып кетудің алдын алу үшін тығыздағыштарды, тығыздағыштарды және резеңке бұйымдарды ауыстыру. * Қауіпсіздік жүйесі: жылу қосқыштары мен қауіпсіздік клапандары сияқты қорғаныс элементтерін ауыстыру.

4. Қосалқы бөлшектерге қойылатын техникалық талаптар * Барлық құрамдас бөліктер сертификатталған және ГК-100 тзмои стерилизаторына арналған техникалық құжаттама талаптарына сәйкес болуы тиіс. * Қосалқы бөлшектер, егер бар болса, жақсартуларды ескере отырып, түпнұсқамен алмастырылуы керек. * Қолданылатын материалдар мен компоненттер жоғары сапалы, қауіпсіздік пен беріктік стандарттарына сәйкес келуі керек. * Түпнұсқа бөлшектерді пайдалану мүмкін болмаған жағдайда — бірдей функционалдылық пен қауіпсіздікті қамтамасыз ете отырып, аналогтар қолданылады. * Барлық ауыстырылған бөлшектер Жабдықты пайдалануға берген сәттен бастап кемінде 6 ай кепілдікке ие болуы керек.

5. Жөндеу сапасына қойылатын талаптар * Барлық жұмыстар медициналық жабдыққа техникалық қызмет көрсету мен жөндеуді реттейтін қолданыстағы стандарттар мен нормативтік актілерге сәйкес орындалуы тиіс. * Жөндеу аяқталғаннан кейін стерилизатордың толық жұмыс істеуін қамтамасыз ету, соның ішінде барлық қажетті зарарсыздандыру параметрлеріне қол жеткізу: температура, қысым, өңдеу уақыты және т. б. * Жұмыстарды тиісті сертификаты бар және ұқсас құрылғыларды жөндеуде тәжірибесі бар білікті қызметкерлер орындауы керек.

6. Жұмыстарды орындау мерзімдері * Стерилизаторды күрделі жөндеуді орындау мерзімдері, жабдықты сынау және пайдалануға беру уақыты-шартқа қол қойылған сәттен бастап 20 жұмыс күні ішінде.

7. Құжаттама * Жөндеу аяқталғаннан кейін: o орындалған жұмыс актісі. o стерилизаторды сынау хаттамасы. * Барлық жұмыстар, соның ішінде тесттер мен тексерулердің нәтижелері құжатталуы керек.