ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на приобретение комплексной услуги по оснащению и обеспечению функционирования медицинского пункта организации среднего образования цифровыми медицинскими изделиями и телемедицинской системой

| Наименование услуги | Комплексная услуга по оснащению, подключению, техническому сопровождению и обеспечению функционирования медицинского пункта организации среднего (начального, основного среднего, общего среднего) образования цифровыми медицинскими изделиями и телемедицинской системой. |
| --- | --- |
| Единица измерения | Одна услуга на один объект (медицинский пункт организации образования) на период действия договора. |
| Количество объектов | 1 |
| Количество медоборудования | 2 комплект для ГКП на ПХВ МУН РБ |
| Срок оказания услуг | До 31 декабря 2026 года 3мес |
| Срок поставки оборудования | в течение 61 календарного дня с даты подписания Договора в областной центр (по адресу, указанному Заказчиком) |
| Место оказания услуги | Место поставки оборудования – областной центр для Мун РБ Транспортировку оборудования из областного центра до объектов обеспечивает Заказчик. Подключение, настройка, обучение и техническая поддержка оказываются дистанционно согласно перечню объектов Заказчика (Приложение 1 к настоящей технической спецификации). |
| Модель оказания услуги | Медицинские изделия и оборудование предоставляются Поставщиком во временное пользование на срок оказания услуги |

| № | Тип характеристик | Описание требований | Тип требования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общие требования к услуге | Поставщик оказывает комплексную услугу «под ключ», включающую: предоставление медицинских изделий во временное пользование; доставку в областной центр; предварительную настройку; дистанционное сопровождение установки и подключения к телемедицинской системе; ввод в эксплуатацию; обучение; техническое обслуживание, ремонт и замену; предоставление лицензий и обновлений; техническую поддержку и ежемесячную отчетность. Все расходы, необходимые для полного оказания услуги, включаются в стоимость договора. | Обязательное |
| 2 | Нормативные требования | Услуга оказывается с соблюдением законодательства Республики Казахстан о здравоохранении, государственных закупках, персональных данных, информатизации, санитарно-эпидемиологическом благополучии, электробезопасности и охране труда. Медицинские изделия, подлежащие регистрации, должны иметь действующее регистрационное удостоверение Республики Казахстан и/или ЕАЭС, разрешающее обращение на территории Республики Казахстан. | Обязательное |
| 3 | Состав базового комплекта на один объект | 1. Стетофонендоскоп цифровой – 1 единица. 2. Пульсоксиметр цифровой – 1 единица. 3. Отоскоп цифровой – 1 единица. 4. Горловая камера цифровая – 1 единица. 5. Телемедицинская система – 1 комплект. 6.Электрокардиограф многоканальный цифровой - 1 единица В комплект включаются штатные принадлежности, кабели, зарядные устройства, аккумуляторы, лицензии и стартовые расходные материалы. Допускается исполнение нескольких позиций в составе одного многофункционального медицинского изделия при условии, что соответствующие функции подтверждены регистрационным удостоверением и эксплуатационной документацией производителя. | Обязательное |
| 4 | Электрокардиограф многоканальный цифровой | Назначение: регистрация, хранение и передача ЭКГ учащегося. Минимально: одновременная регистрация 12 стандартных отведений; не менее 6 каналов регистрации/печати с полным 12-канальным отчетом; дискретизация не менее 500 Гц; входное сопротивление не менее 10 МОм; подавление синфазной помехи не менее 100 дБ; скорости 25 и 50 мм/с; чувствительность 5, 10 и 20 мм/мВ; фильтры сетевой помехи, дрейфа и мышечного тремора; режимы для детей и взрослых; автоматическое измерение интервалов; память не менее 100 исследований либо хранение в телемедицинской системе; экспорт PDF и машиночитаемого формата; USB/Wi-Fi/Bluetooth/Ethernet; автономная работа не менее 2 часов. Комплект: кабель пациента, взрослые и детские электроды, питание, аккумулятор, кейс, бумага при наличии принтера. |  |
| 5 | Стетофонендоскоп цифровой | Назначение: аускультация, запись и дистанционная передача звуков сердца и легких. Режимы сердца и легких; диапазон частот не уже 20–2 000 Гц либо эквивалентный; запись не менее 30 секунд; передача в реальном времени и/или записи; регулировка усиления и громкости воспроизведения с подавлением фонового шума; вывод звука на накладные наушники (импеданс 32 Ом, частотная характеристика 20 Гц – 20 кГц) в комплекте поставки; USB и/или беспроводное подключение; автономная работа не менее 4 часов; дезинфицируемые контактные поверхности; зарядное устройство и кейс. | Обязательное |
| 6 | Пульсоксиметр цифровой | Диапазон SpO₂ не уже 70–100 %; погрешность в диапазоне 80–100 % не более ±2 %; частота пульса не уже 30–240 уд/мин; погрешность не более ±3 уд/мин или ±3 %; отображение SpO₂, пульса, качества сигнала/плетизмограммы и заряда; сигнализация пределов; датчик для детей школьного возраста и взрослых; автономное питание; сохранение результата в телемедицинской системе автоматически либо оператором. | Обязательное |
| 8 | Горловая камера цифровая | Разрешение не менее 1280×720; светодиодная подсветка; фокусировка для осмотра полости рта и зева; захват изображения с корпуса либо программно; USB и/или беспроводная передача; фото с привязкой к пациенту; совместимость с телемедицинской системой; возможность дезинфекции и применения одноразовых наконечников не менее двух типоразмеров; стартовый комплект наконечников. | Обязательное |
| 9 | Отоскоп цифровой | Цветная камера не менее 1280×720; светодиодная подсветка; регистрация серии кадров с автоматическим отбором кадра медицинского качества; передача изображения в реальном времени; сменные воронки для детей и взрослых не менее двух типоразмеров; возможность применения одноразовых воронок; USB и/или Wi-Fi; автономная работа не менее 2 часов; возможность обработки согласно инструкции производителя. | Обязательное |
| 10 | Аппаратная часть телемедицинской системы | Планшет: экран не менее 8 дюймов, ОЗУ не менее 4 ГБ, накопитель не менее 64 ГБ, камера и микрофон; внешняя камера при недостаточности встроенной; Wi-Fi; лицензионная ОС и защитное ПО; накладные наушники с микрофоном; защитный кейс; кабели и адаптеры. Комплект обеспечивает видеосвязь и получение данных хотя бы от одного медицинского изделия одновременно. | Обязательное |
| 11 | Телемедицинское программное обеспечение | Регистрация пациента и электронная карточка обследования; наличие сертификата информационной безопасности; защищенная видеоконсультация; передача изображений, видео, звука и числовых показателей; сохранение даты, времени, устройства и пользователя; ввод жалоб, анамнеза, заключения и рекомендаций; формирование протокола осмотра и его экспорт в PDF; журнал действий пользователей; ролевой доступ; фиксация информированного согласия; интерфейс на русском и казахском языках; поиск и отчеты; резервирование; обновления без доплаты; отсутствие рекламы. | Обязательное |
| 12 | Интеграция и совместимость | Документированные открытые интерфейсы REST API и/или HL7 FHIR; экспорт данных без закрытой привязки к одному производителю; форматы JSON/XML/PDF/JPEG/PNG/WAV/MP4 по типу данных; интеграция с информационными системами МЗ РК и Заказчика при предоставлении технических условий со стороны Заказчика; лицензии интеграционного модуля включены в стоимость; до завершения интеграции доступна безопасная ручная выгрузка/загрузка данных. | Обязательное |
| 13 | Информационная безопасность | Хранение медицинских данных на территории Республики Казахстан; соблюдение единых требований в области информационной безопасности Республики Казахстан; TLS не ниже 1.2; защита данных при хранении; многофакторная аутентификация для администраторов и медицинских работников; журнал входов, просмотров, изменений и выгрузок; автоматическое завершение неактивной сессии; минимальные права доступа; резервное копирование не реже раза в сутки; уведомление Заказчика об инциденте информационной безопасности не позднее 2 часов; запрет рекламного использования персональных медицинских данных и их передачи третьим лицам без законного основания; обработка обезличенных данных в статистических, научных и исследовательских целях, включая совершенствование алгоритмов поддержки принятия врачебных решений, допускается при условии необратимого обезличивания и в соответствии с законодательством Республики Казахстан о персональных данных; передача и удаление данных по окончании договора в установленном порядке. | Обязательное |
| 14 | Доставка и ввод в эксплуатацию | Доставка оборудования по адресу в областном центре, указанному Заказчиком, и передача по акту приема-передачи; оборудование поставляется в предварительно настроенном виде (установлено ПО, созданы учетные записи, сопряжены устройства); транспортировку оборудования из областного центра до объектов и его размещение обеспечивает Заказчик; Поставщик предоставляет требования к помещению и сети и инструкцию по установке; дистанционно сопровождает подключение, проверку каждого изделия, тестовую видеоконсультацию и передачу результатов; маркировка сервисными номерами; передача инструкций; акт готовности и акт ввода в эксплуатацию. Срок запуска одного объекта – не более 10 рабочих дней с даты доставки Заказчиком оборудования на объект при условии обеспечения Заказчиком готового помещения и доступа к сети Интернет, если договором не установлено иное. | Обязательное |
| 15 | Обучение пользователей | Обучение не менее двух медицинских работников и одного администратора по каждому объекту в удаленном формате (онлайн); по заявке Заказчика допускается групповое очное обучение в областном центре. Темы: безопасная эксплуатация, обследования и качество данных, работа в системе, защита данных, обращение в поддержку, действия при отказах. Не менее 1 академического часа. Инструкции и видеоматериалы; одно повторное обучение при смене персонала по заявке Заказчика. | Обязательное |
| 16 | Техническое обслуживание | Профилактическое обслуживание в объеме и с периодичностью, установленными эксплуатационной документацией производителя медицинского изделия (дистанционно и/или в областном центре); дистанционный мониторинг работоспособности и профилактическое обслуживание программной части; дистанционная диагностика; ремонт и замена с приемом неисправного оборудования в областном центре (доставку оборудования от объекта до областного центра и обратно обеспечивает Заказчик); поверка/калибровка при применимости; обновление ПО; журнал обслуживания; запасные части и расходные материалы; подменное оборудование с характеристиками не ниже установленных на время ремонта. | Обязательное |
| 17 | Качество и состояние оборудования | При первоначальном вводе оборудование новое, не бывшее в употреблении, не восстановленное, без дефектов; маркировка и серийные номера совпадают с документами | Обязательное |
| 18 | Гарантия, замена и SLA | Гарантия действует весь срок оказания услуги и не менее 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию. Критическая неисправность: начало удаленной диагностики не позднее 2 часов; передача подменного устройства Заказчику в областном центре – не позднее 3 рабочих дней; замена не позднее 7 рабочих дней. Доступность платформы не менее 99,5 % в месяц. Критический инцидент: реакция 2 часа, обходное решение/восстановление 24 часа; значительный: реакция 6 часов, устранение 3 рабочих дня; некритический: реакция 5 рабочих дней. | Обязательное |
| 19 | Документация Поставщика | Перечень оборудования с моделями, серийными номерами и годом выпуска; регистрационные удостоверения; инструкции на русском и/или казахском языке; документы поверки/калибровки при применимости; сертификаты/декларации на немедицинское оборудование при применимости; лицензии ПО; сертификат/протокол испытаний информационной безопасности; описание архитектуры и мер информационной безопасности; регламент поддержки; программа и протокол обучения; акты ввода в эксплуатацию; протокол приемочных испытаний. | Обязательное |
| 20 | Приемочные испытания | Приемочные испытания проводятся дистанционно (по видеосвязи) с участием персонала Заказчика. Проверяются комплектность; работа всех устройств; тестовое измерение; сохранение результата в карточке пациента; передача аускультативного звука, SpO₂, роста/веса и изображения отоскопа; видеоконсультация не менее 10 минут; формирование PDF; роли и журнал действий; резервирование; обучение. Несоответствия устраняются за счет Поставщика не более чем за 5 рабочих дней. | Обязательное |
| 21 | Ежемесячная отчетность | К акту оказанных услуг прилагаются: перечень действующих объектов и оборудования; доступность; обращения и сроки устранения; профилактика, ремонты и замены; обновления; обучения; инциденты информационной безопасности; подтверждение действующих лицензий. | Обязательное |
| 22 | Завершение услуги | Поставщик передает данные, протоколы, журналы и отчеты в согласованном машиночитаемом формате; обеспечивает переходный доступ не менее 30 календарных дней, если договором не установлено иное; Заказчик возвращает оборудование по согласованному адресу в областном центре, откуда Поставщик его вывозит; оформляет акты возврата и миграции. Удаление данных – только после письменного подтверждения Заказчика и с учетом сроков хранения медицинской документации. | Обязательное |
| 23 | Дополнительные требования | Требования не содержат товарных знаков, производителя или страны происхождения. Допускаются эквивалентные или более высокие характеристики при сохранении назначения, совместимости и безопасности. Поставщик не вправе требовать дополнительных лицензий, оборудования или услуг, необходимых для исполнения спецификации. Все лицензии легальны и действуют весь период. Поддержка и документы – на русском языке, казахский язык – по запросу Заказчика. | Обязательное |