ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Услуга по обеспечению пациентов слухопротезной помощью

1. Наименование и описание услуги

Пациент №1 — ребёнок.

Снижение слуха: сенсоневральная тугоухость IV степени справа.

Количество слуховых аппаратов: 1 шт.

Пациент №2 — ребёнок.

Снижение слуха: сенсоневральная тугоухость IV степени справа.

Количество слуховых аппаратов: 1 шт.

Пациент №3 — ребёнок.

Снижение слуха: тугоухость III степени. Количество слуховых аппаратов: 1 шт.

Пациент №4 — ребёнок.

Снижение слуха: сенсоневральная тугоухость IV степени слева, I степени справа.

Количество слуховых аппаратов: 1 шт.

Общее количество пациентов: 4 человека. Общее количество слуховых аппаратов: 4 шт. (по 1 шт. на каждого пациента), согласно требованиям раздела 3.

Персональные данные пациентов и результаты их обследований не включаются в общедоступную техническую спецификацию. Сведения, необходимые для оказания услуги, предоставляются исполнителю отдельно.

Сторона слухопротезирования и тип аппарата для каждого пациента определяются по медицинскому назначению с учётом результатов обследования.

Наименование: услуга по обеспечению пациентов слухопротезной помощью.

Описание: услуга включает подбор и выдачу цифрового программируемого слухового аппарата заушного типа, его настройку, изготовление индивидуального ушного вкладыша по медицинским показаниям, а также гарантийное и постгарантийное сервисное обслуживание.

2. Состав услуги

- Подбор слухового аппарата с учётом степени и типа снижения слуха пациента.

- Выдача слухового аппарата в комплектации по разделу 6.

- Настройка (программирование) слухового аппарата.

- Изготовление индивидуального ушного вкладыша по медицинским показаниям.

- Гарантийное и постгарантийное сервисное обслуживание.

3. Общие требования к слуховым аппаратам

Слуховые аппараты должны быть зарегистрированы и разрешены к применению в Республике Казахстан в соответствии со статьёй 23 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК. Поставщик представляет копию регистрационного удостоверения.

Поставщик обеспечивает наличие слуховых аппаратов двух типов:

| Параметр | Тип 1 | Тип 2 |
| --- | --- | --- |
| Степень снижения слуха | I–III | II–IV |
| Тип тугоухости | нейросенсорная, кондуктивная, смешанная | нейросенсорная, кондуктивная, смешанная |
| Конструкция | цифровой программируемый, заушный (BTE) | цифровой программируемый, заушный (BTE) |
| Элемент питания | сменный, воздушно-цинковый, 1,3 В | сменный, воздушно-цинковый, 1,3 В |
| Типоразмер элемента питания | 312 | 13 |

Требования разделов 4 и 5 относятся к обоим типам, если не указано иное.

4. Функциональные требования

4.1. Обработка сигнала

| Характеристика | Требование |
| --- | --- |
| Обработка сигнала | цифровая, многоканальная |
| Независимые частотные каналы | не менее 12 |
| Регулируемые каналы компрессии | не менее 12 |
| Компрессия в широком динамическом диапазоне (WDRC) | наличие |
| Частотная компрессия для расширения воспринимаемого диапазона звуков | наличие |
| Автоматический режим прослушивания | наличие |
| Классификация акустических ситуаций, в которых находится пользователь, для персонализации настройки | наличие |
| Автоматическое постепенное изменение усиления до целевых значений для комфортного привыкания | наличие |
| Регистрация данных об использовании аппарата | наличие |
| Генератор шума для помощи при ушном шуме (тиннитусе) с регулировкой уровня шума пользователем | наличие |

4.2. Микрофоны и подавление помех

| Характеристика | Требование |
| --- | --- |
| Система направленных микрофонов | 2 микрофона |
| Направленность микрофонной системы | многополосная и (или) адаптивная |
| Цифровое шумоподавление | наличие |
| Выделение речи на фоне шума | наличие |
| Подавление шума ветра | наличие |
| Подавление импульсных звуков | наличие |
| Адаптивное подавление обратной связи (свиста) | наличие |
| Автоматическое снижение собственных шумов микрофона | наличие |

4.3. Беспроводная связь

| Характеристика | Требование |
| --- | --- |
| Встроенная беспроводная связь с внешними устройствами и аксессуарами | наличие |
| Bluetooth для подключения к смартфонам, ноутбукам и другим устройствам | наличие |
| Совместимость со смартфонами и обычными мобильными телефонами, поддерживающими совместимые профили Bluetooth | наличие |
| Телефонные разговоры по Bluetooth в режиме «свободные руки» | наличие; голос пользователя улавливают микрофоны аппарата |
| Потоковая передача мультимедийного звука по Bluetooth | наличие |
| Автоматическая обработка потокового звука | наличие; отдельные режимы для речи и музыки |
| Программы приёма потокового звука | выносной микрофон, телефон по Bluetooth, беспроводная микрофонная система |
| Прямой приём звука от беспроводных микрофонных систем | наличие |
| Телефонная катушка | наличие; прямой доступ к программе длительным нажатием многофункциональной кнопки |
| Дистанционное управление громкостью и программами со смартфона | наличие; бесплатное мобильное приложение |
| Поддержка беспроводных аксессуаров (в комплект не входят) | ТВ-адаптер, выносной микрофон, пульт дистанционного управления, беспроводные микрофонные системы |
| Подключение ТВ-адаптера | к любому источнику звука: телевизору, компьютеру, аудиосистеме |

4.4. Управление и индикация

| Характеристика | Требование |
| --- | --- |
| Регулятор громкости на корпусе | наличие; ручной, программируемый |
| Кнопка переключения акустических программ | наличие; программируемая |
| Многофункциональная кнопка на корпусе | переключение программ, регулировка громкости, приём и отклонение входящих вызовов (в зависимости от настройки) |
| Задержка включения | наличие; настройка длительности и выбор стартовой программы |
| Звуковая индикация | программируемая, мультитональная: переключение программ, изменение громкости, разряд элемента питания |
| Звуковая индикация предельной громкости | при достижении максимального и минимального уровня |

4.5. Акустическое сопряжение

| Характеристика | Требование |
| --- | --- |
| Варианты звуковода | стандартный звуковод и тонкий звуковод (тонкая трубочка) |
| Звуковые крючки | с фильтром и без фильтра |
| Стандартные вкладыши для тонкой трубочки | открытые, вентилируемые, мощные |
| Индивидуальный ушной вкладыш для тонкой трубочки | возможность использования |
| Фиксатор для тонкой трубочки | наличие |

4.6. Настройка и защита

| Характеристика | Требование |
| --- | --- |
| Способ настройки | цифровое программирование в специализированном программном обеспечении |
| Беспроводное программирование | наличие |
| Пошаговый режим первичной настройки | наличие |
| Защитное покрытие корпуса | от влаги, пота и серы |
| Степень защиты от пыли и влаги | не ниже IP68 |

5. Электроакустические параметры

Параметры измеряются в камере связи (куплере) 2 см³ по стандартам ANSI/ASA S3.22-2014 (R2020) / IEC 60118-0:2022.

| Параметр | Требование |
| --- | --- |
| Максимальный выходной уровень звукового давления (OSPL90), дБ УЗД | 122–139, в зависимости от типа аппарата и акустического сопряжения |
| Максимальное акустическое усиление при входном сигнале 50 дБ УЗД, дБ | 58–81, в зависимости от типа аппарата и акустического сопряжения |
| Частотный диапазон, Гц | нижняя граница менее 100; верхняя граница более 4900–8000, в зависимости от типа аппарата и акустического сопряжения |
| Эквивалентный входной шум, дБ УЗД | не более 19 |
| Коэффициент гармонических искажений, % | не более 5,0 |
| Чувствительность индукционной катушки (HFA-SPLIV), дБ УЗД | 95–112 |
| Ток потребления, мА | не более 2,1 |
| Время работы от одного элемента питания, ч | не менее 85 |
| Задержка обработки сигнала, мс | не более 6,5 |

6. Комплектация и сервисное обслуживание

Комплект на каждый слуховой аппарат:

- слуховой аппарат — 1 шт.;

- футляр — 1 шт.;

- элементы питания — 36 шт.: типоразмер 312 для типа 1, типоразмер 13 для типа 2.

Срок сервисного обслуживания — не менее 37 месяцев.

# ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК

## Пациенттерді естуді протездеу көмегімен қамтамасыз ету қызметі

1. Қызметтің атауы және сипаттамасы

Пациент №1 — бала.

Есту қабілетінің төмендеуі: оң жақты IV дәрежелі сенсоневралды құлақ мүкістігі.

Есту аппараттарының саны: 1 дана.

Пациент №2 — бала.

Есту қабілетінің төмендеуі: оң жақты IV дәрежелі сенсоневралды құлақ мүкістігі.

Есту аппараттарының саны: 1 дана.

Пациент №3 — бала.

Есту қабілетінің төмендеуі: III дәрежелі құлақ мүкістігі. Есту аппараттарының саны: 1 дана.

Пациент №4 — бала.

Есту қабілетінің төмендеуі: сол жақты IV дәрежелі, оң жақты I дәрежелі сенсоневралды құлақ мүкістігі.

Есту аппараттарының саны: 1 дана.

Пациенттердің жалпы саны: 4 бала. Есту аппараттарының жалпы саны: 4 дана (әр балаға 1 данадан), 3-бөлімнің талаптарына сәйкес.

Пациенттердің дербес деректері мен тексеру нәтижелері жалпыға қолжетімді техникалық ерекшелікке енгізілмейді. Қызмет көрсетуге қажетті мәліметтер орындаушыға бөлек беріледі.

Әр пациентке есту аппараты тағылатын құлақ жағы мен аппараттың түрі тексеру нәтижелерін ескере отырып, дәрігердің тағайындауы бойынша анықталады.

Атауы: пациенттерді естуді протездеу көмегімен қамтамасыз ету қызметі.

Сипаттамасы: қызметке құлақ артына тағылатын цифрлық бағдарламаланатын есту аппаратын таңдау және беру, оны баптау, медициналық көрсетілімдер бойынша жеке құлақ вкладышын дайындау, сондай-ақ кепілді және кепілдіктен кейінгі сервистік қызмет көрсету кіреді.

## 2. Қызметтің құрамы

- Пациенттің есту қабілетінің төмендеу дәрежесі мен түрін ескере отырып, есту аппаратын таңдау.

- 6-бөлімге сәйкес есту аппаратын жиынтықтамасымен бірге беру.

- Есту аппаратын баптау (бағдарламалау).

- Медициналық көрсетілімдер бойынша жеке құлақ вкладышын дайындау.

- Кепілді және кепілдіктен кейінгі сервистік қызмет көрсету.

## 3. Есту аппараттарына қойылатын жалпы талаптар

Есту аппараттары Қазақстан Республикасында қолдануға тіркелген және рұқсат етілген болуы тиіс. Бұл талап Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 7 шілдедегі № 360-VI ҚРЗ «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Кодексінің 23-бабына сәйкес орындалуы тиіс. Жеткізуші тіркеу куәлігінің көшірмесін ұсынады.

Жеткізуші есту аппараттарының екі түрінің болуын қамтамасыз етеді:

| Параметр | 1-тип | 2-тип |
| --- | --- | --- |
| Есту қабілетінің төмендеу дәрежесі | I–III | II–IV |
| Есту қабілетінің төмендеу түрі | нейросенсорлық, кондуктивтік, аралас | нейросенсорлық, кондуктивтік, аралас |
| Конструкциясы | цифрлық бағдарламаланатын, құлақ артына тағылатын (BTE) | цифрлық бағдарламаланатын, құлақ артына тағылатын (BTE) |
| Қуат элементі | ауыстырмалы, ауа-мырышты, 1,3 В | ауыстырмалы, ауа-мырышты, 1,3 В |
| Қуат элементінің типтік өлшемі | 312 | 13 |

Егер өзгеше көрсетілмесе, 4 және 5-бөлімдердің талаптары екі типке де қолданылады.

## 4. Функционалдық талаптар

### 4.1. Сигналды өңдеу

| Сипаттамасы | Талап |
| --- | --- |
| Сигналды өңдеу | цифрлық, көпарналы |
| Тәуелсіз жиілік арналары | кемінде 12 |
| Реттелетін компрессия арналары | кемінде 12 |
| Кең динамикалық диапазондағы компрессия (WDRC) | болуы |
| Қабылданатын дыбыстар диапазонын кеңейтуге арналған жиіліктік компрессия | болуы |
| Тыңдау режимінің автоматты режимі | болуы |
| Пайдаланушыны баптауды жекелендіру үшін орналасқан акустикалық жағдайларды жіктеу | болуы |
| Қолайлы бейімделу үшін күшейтуді мақсатты мәндерге дейін автоматты түрде біртіндеп өзгерту | болуы |
| Аппаратты пайдалану туралы деректерді тіркеу | болуы |
| Құлақтағы шуды (тиннитусты) жеңілдетуге арналған шу генераторы, пайдаланушының шу деңгейін реттеу мүмкіндігімен | болуы |

### 4.2. Микрофондар және кедергілерді басу

| Сипаттамасы | Талап |
| --- | --- |
| Бағытталған микрофондар жүйесі | 2 микрофон |
| Микрофондар жүйесінің бағыттылығы | көпжолақты және/немесе адаптивті |
| Цифрлық шуды басу | болуы |
| Шу аясында сөйлеуді ерекшелеу | болуы |
| Жел шуын басу | болуы |
| Импульстік дыбыстарды басу | болуы |
| Кері байланысты (ысқырықты) адаптивті басу | болуы |
| Микрофонның өзіндік шуын автоматты түрде азайту | болуы |

### 4.3. Сымсыз байланыс

| Сипаттамасы | Талап |
| --- | --- |
| Сыртқы құрылғылармен және аксессуарлармен кіріктірілген сымсыз байланыс | болуы |
| Смартфондарға, ноутбуктерге және басқа құрылғыларға қосылуға арналған Bluetooth | болуы |
| Bluetooth үйлесімді профильдерін қолдайтын смартфондармен және қарапайым ұялы телефондармен үйлесімділігі | болуы |
| Bluetooth арқылы «қолсыз» режимде телефонмен сөйлесу | болуы; пайдаланушының дауысын аппарат микрофондары қабылдайды |
| Bluetooth арқылы мультимедиялық дыбысты ағындық беру | болуы |
| Ағындық дыбысты автоматты өңдеу | болуы; сөйлеу және музыка үшін жеке режимдер |
| Ағындық дыбысты қабылдау бағдарламалары | сыртқы микрофон, Bluetooth арқылы телефон, сымсыз микрофон жүйесі |
| Сымсыз микрофон жүйелерінен дыбысты тікелей қабылдау | болуы |
| Телефон катушкасы | болуы; көпфункциялы батырманы ұзақ басу арқылы бағдарламаға тікелей қол жеткізу |
| Смартфон арқылы дыбыс деңгейі мен бағдарламаларды қашықтан басқару | болуы; тегін мобильді қосымша |
| Сымсыз аксессуарларды қолдау (жиынтыққа кірмейді) | теледидар адаптері, сыртқы микрофон, қашықтан басқару пульті, сымсыз микрофон жүйелері |
| Теледидар адаптерін қосу | кез келген дыбыс көзіне: теледидарға, компьютерге, аудиожүйеге |

### 4.4. Басқару және индикация

| Сипаттамасы | Талап |
| --- | --- |
| Корпустағы дыбыс деңгейін реттегіш | болуы; қолмен басқарылатын, бағдарламаланатын |
| Акустикалық бағдарламаларды ауыстыру батырмасы | болуы; бағдарламаланатын |
| Корпустағы көпфункциялы батырма | бағдарламаларды ауыстыру, дыбыс деңгейін реттеу, кіріс қоңырауларды қабылдау және қабылдамау (баптауға байланысты) |
| Қосылуды кідірту | болуы; ұзақтығын баптау және бастапқы бағдарламаны таңдау |
| Дыбыстық индикация | бағдарламаланатын, көптонды: бағдарламаларды ауыстыру, дыбыс деңгейін өзгерту, қуат элементінің разряды |
| Дыбыс деңгейінің шекті мәнін дыбыстық индикациялау | ең жоғары және ең төмен деңгейге жеткен кезде |

### 4.5. Акустикалық қосылу

| Сипаттамасы | Талап |
| --- | --- |
| Дыбыс өткізгіш түрлері | стандартты дыбыс өткізгіш және жұқа дыбыс өткізгіш (жұқа түтікше) |
| Дыбыстық ілмектер | сүзгісі бар және сүзгісіз |
| Жұқа түтікшеге арналған стандартты вкладыштар | ашық, желдетілетін, жоғары қуатты |
| Жұқа түтікшеге арналған жеке құлақ вкладышы | пайдалану мүмкіндігі |
| Жұқа түтікшеге арналған бекіткіш | болуы |

### 4.6. Баптау және қорғау

| Сипаттамасы | Талап |
| --- | --- |
| Баптау тәсілі | мамандандырылған бағдарламалық қамтамасыз ету арқылы цифрлық бағдарламалау |
| Сымсыз бағдарламалау | болуы |
| Бастапқы баптаудың қадамдық режимі | болуы |
| Корпустың қорғаныс жабыны | ылғалдан, терден және құлықтан қорғау |
| Шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі | IP68-ден төмен емес |

## 5. Электроакустикалық параметрлер

Параметрлер ANSI/ASA S3.22-2014 (R2020) / IEC 60118-0:2022 стандарттарына сәйкес 2 см³ байланыс камерасында (куплерде) өлшенеді.

| Параметр | Талап |
| --- | --- |
| Дыбыстық қысымның максималды шығыс деңгейі (OSPL90), дБ ДҚД | аппараттың түрі мен акустикалық қосылуына байланысты 122–139 |
| 50 дБ ДҚД кіріс сигналы кезіндегі максималды акустикалық күшейту, дБ | аппараттың түрі мен акустикалық қосылуына байланысты 58–81 |
| Жиілік диапазоны, Гц | төменгі шегі 100-ден төмен; жоғарғы шегі аппараттың түрі мен акустикалық қосылуына байланысты 4900–8000-нан жоғары |
| Эквивалентті кіріс шуы, дБ ДҚД | 19-дан аспайды |
| Гармоникалық бұрмалану коэффициенті, % | 5,0-ден аспайды |
| Индукциялық катушканың сезімталдығы (HFA-SPLIV), дБ ДҚД | 95–112 |
| Тұтыну тогы, мА | 2,1-ден аспайды |
| Бір қуат элементімен жұмыс істеу уақыты, сағ | кемінде 85 |
| Сигналды өңдеу кідірісі, мс | 6,5-тен аспайды |

## 6. Жиынтықтылығы және сервистік қызмет көрсету

Әрбір есту аппаратына арналған жиынтық:

– есту аппараты — 1 дана;

– қап — 1 дана;

– қуат элементтері — 36 дана: 1-тип үшін 312 өлшемді, 2-тип үшін 13 өлшемді.

Сервистік қызмет көрсету мерзімі — кемінде 37 ай.