Сатып алынатын қызметтердің техникалық ерекшелігі.

Тапсырыс берушінің атауы: «Астана Тазалық» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.

Техническая спецификация закупаемых услуг

Наименование заказчика: Товарищество с ограниченной ответственностью" Астана Тазалық»

| Қызмет атауы | «Med365» ауысым алдындағы/ауысымнан кейінгі медициналық куәландырудың автоматизацияланған терминалдарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу қызметтері | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автоматизированных терминалов предсменного/послесменного медицинского освидетельствования «Med365» |
| --- | --- | --- |
| 1.Жалпы ережелер 1. Общие положения | 1. Жалпы ережелер - Қызмет көрсету орны: Астана қаласы, Байқоңыр ауданы, Ақжол даңғылы, 49/2. - Жабдықтың саны: 2 (екі) жиынтық. - Қызмет көрсету мерзімі: Шартқа қол қойылған күннен бастап 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін. - Қызметтің мақсаты: «Med365» терминалдарының үздіксіз, іркіліссіз және дәл жұмыс істеуін қамтамасыз ету. 2. Жабдықтың құрамы мен сипаттамасы Қызмет көрсетілетін «Med365» жабдығының құрамы: - Сенсорлық экраны және «Med365» БҚ бар жүйелік моноблок/терминал. - Тұлғаны сәйкестендіруге арналған веб-камера. - Дене температурасын контактсыз өлшеу модулі (инфрақызыл термометр). - Артериялық қан қысымы мен пульсті автоматты түрде өлшегіш (тонометр). - Выдыхаемый ауадағы алкоголь буын анықтаушы (кәсіби алкометр). - Карталарды оқу құрылғысы (RFID/NFC считыватель). - Термочектерді басып шығаруға арналған встроенный термопринтер. 3. Орындалатын жұмыстардың тізбесі мен көлемі 3.1. Ай сайынғы техникалық қызмет көрсету (ТҚ-1): - Терминалдардың сыртқы бөлшектерін, кабельдерін, жерге тұйықталуын визуальды тексеру. - Ішкі тораптарды, датчиктерді, оптикалық элементтерді шаң мен кірден тазалау. - Тонометр манжеталарын, температура датчиктерін және алкотестерді дезинфекциялау. - Барлық кірістірілген датчиктерді (тонометр, алкометр, термометр, камера) тексеру және калибрлеу/юстировкалау. - Термопринтер бастығын тазалау, қағаз беру механизмін тексеру. - «Med365» БҚ жұмысын, деректер базасымен байланысын және серверге мәліметтерді жіберуді тексеру. 3.2. Апаттық жағдайларды жою және жөндеу: - Ақаулық туындаған жағдайда Орындаушы білікті маманның келуін Тапсырыс берушінің өтінімі түскен сәттен бастап 3 (үш) сағаттан асырмай қамтамасыз етеді. - Ақауларды жою мерзімі маман келген сәттен бастап 24 сағаттан аспауы тиіс. - Жабдықты орнында жөндеу мүмкін болмаған жағдайда, Орындаушы жөндеу кезеңіне ұқсас модульдерден тұратын алмастыру қорын ұсынады. 3.3. Метрологиялық қамтамасыз ету: - Орындаушы Қазақстан Республикасының аккредиттелген зертханаларында терминалдардың өлшеу құралдарын (тонометрлер, алкометрлер, термометрлер) жыл сайынғы метрологиялық салыстырып тексеруді (поверка/калибровка) жүргізуді және тиісті куәліктерді ұсынуды қамтамасыз етеді. 4. Өнім берушіге қойылатын талаптар - Өнім берушінің штатында медициналық жүйелерді немесе автоматизацияланған кешендерді жөндеу бойынша тиісті біліктілігі бар мамандардың болуы. - Ауыстырылатын барлық қосалқы бөлшектер мен тораптар жаңа, түпнұсқа немесе «Med365» өндірушісі ұсынған болуы тиіс. - Өнім берушінің мамандары Тапсырыс берушінің аумағында қолданылатын қауіпсіздік техникасы, еңбекті қорғау және өрт қауіпсіздігі ережелерін қатаң сақтауға міндетті. - Орындалған жөндеу жұмыстарына және ауыстырылған бөлшектерге кепілдік мерзімі — кемінде 6 (алты) ай. 5. Қызметтерді қабылдау тәртібі - Қызметтер ай сайын көрсетіледі. - Әр айдың қорытындысы бойынша Өнім беруші электрондық мемлекеттік сатып алу порталында Көрсетілген қызметтер актісін (электрондық АКТ), сондай-ақ атқарылған ТҚ бойынша техникалық есепті ұсынады. | Вот техническая спецификация, выполненная единым текстом последовательно: сначала полностью на русском языке, затем полностью на казахском языке, точно по образцу документации. Вы можете скопировать этот текст напрямую в текстовое поле портала государственных закупок или в файл Word. ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗАКУПАЕМЫХ УСЛУГ Наименование заказчика: Товарищество с ограниченной ответственностью «Астана Тазалық» Наименование услуг: Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автоматизированных терминалов предсменного/послесменного медицинского освидетельствования «Med365». 1. Общие положения - Место оказания услуг: г. Астана, район Байконыр, проспект Акжол, 49/2. - Количество оборудования: 2 (два) комплекта. - Срок оказания услуг: С даты подписания Договора по 31 декабря 2026 года. - Цель оказания услуг: Обеспечение бесперебойной, безаварийной и точной работы терминалов «Med365». 2. Состав и характеристики оборудования Состав обслуживаемого оборудования «Med365»: - Системный моноблок/терминал со встроенной сенсорной панелью и ПО «Med365». - Веб-камера для идентификации личности сотрудника. - Модуль бесконтактного измерения температуры тела (инфракрасный термометр). - Измеритель артериального давления и частоты пульса (автоматический тонометр). - Анализатор концентрации паров алкоголя в выдыхаемом воздухе (профессиональный алкометр). - Считыватель бесконтактных карт (RFID/NFC). - Встроенный термопринтер для печати чеков/талонов осмотра. 3. Перечень и объем выполняемых работ 3.1. Ежемесячное техническое обслуживание (ТО-1): - Визуальный осмотр оборудования, проверка целостности корпусов, кабелей и заземления. - Очистка внутренних узлов, датчиков и оптических элементов от пыли и загрязнений. - Дезинфекция и чистка манжет тонометров, датчиков температуры и алкотестеров. - Проверка и юстировка/калибровка всех встроенных датчиков (тонометр, алкометр, термометр, видеокамера). - Чистка печатающей головки термопринтера и проверка подачи бумаги. - Тестирование корректности работы ПО «Med365» и передачи данных на сервер Заказчика. 3.2. Устранение аварийных ситуаций и ремонт: - При возникновении сбоев Исполнитель обеспечивает выезд специалиста на объект Заказчика в течение не более 3 (трех) часов с момента получения заявки. - Время устранения неисправностей не должно превышать 24 часов с момента прибытия специалиста. - В случае невозможности ремонта на месте, Исполнитель на период ремонта предоставляет подменный фонд аналогичных узлов/модулей. 3.3. Метрологическое обеспечение: - Исполнитель обеспечивает проведение ежегодной метрологической поверки/калибровки измерительных приборов (тонометры, алкометры, термометры) в аккредитованных лабораториях РК с предоставлением сертификатов поверки. 4. Требования к Поставщику - Наличие в штате Поставщика квалифицированных специалистов по обслуживанию специализированных медицинских/автоматизированных комплексов. - Все заменяемые узлы и детали должны быть новыми, оригинальными или рекомендованными производителем «Med365». - Специалисты Поставщика обязаны соблюдать правила техники безопасности, охраны труда и пожарной безопасности на территории Заказчика. - Гарантийный срок на выполненные ремонтные работы и замененные узлы — не менее 6 (шести) месяцев. 5. Порядок приемки оказанных услуг - Услуги оказываются ежемесячно. - По итогам каждого месяца Поставщик предоставляет Акт оказанных услуг на портале государственных закупок, а также детальный технический отчет о проведенном ТО. |

Круглосуточная доступность сервиса  Исполнитель обязан обеспечить бесперебойную работу программно-аппаратного комплекса медицинских терминалов, включая оборудование, программное обеспечение, каналы передачи данных и медицинский персонал, в режиме 24/7, без выходных и праздничных дней, на всех объектах Заказчика.  Недоступность системы, отказ оборудования или отсутствие реагирования персонала, за исключением случаев форс-мажора, рассматриваются как ненадлежащее оказание услуг.  7.2. Реагирование медицинского персонала  В случае возникновения нестандартных ситуаций, включая:  превышение показателей артериального давления и/или пульса;  ошибки идентификации работника;  отказ или некорректную работу терминала;  обращения Заказчика,  медицинский персонал Исполнителя обязан обеспечить реагирование не более 2 (двух) минут с момента фиксации события системой либо получения сообщения от Заказчика.  Факт реагирования фиксируется в системе с указанием даты и времени.  7.3. Корректность медицинских показателей  Исполнитель несёт ответственность за корректность и достоверность медицинских показателей, фиксируемых медицинскими терминалами.  В случае выявления завышенных либо физиологически некорректных показателей артериального давления, пульса и иных параметров Исполнитель обязан:  провести повторное измерение;  проверить исправность датчиков и оборудования;  при необходимости осуществить контрольное измерение медицинским работником;  зафиксировать результаты и причины отклонений в системе.  7.4. Разбор показателей по актам оказанных услуг  В случае выявления Заказчиком некорректных медицинских показателей на основании данных актов оказанных услуг, Исполнитель обязан в установленный Заказчиком срок:  провести техническую и медицинскую проверку оборудования и датчиков;  проанализировать действия медицинского персонала;  предоставить Заказчику письменное заключение с указанием причин выявленных отклонений и принятых мер.  7.5. Идентификация работнков  Система идентификации работников при прохождении медицинского осмотра должна обеспечивать однозначное соответствие личности работника результатам медицинского осмотра.  Одобрение медицинского осмотра в отношении иного лица, а также некорректная идентификация работника, считаются грубым нарушением условий оказания услуг.  7.6. Техническая исправность и замена оборудования  Исполнитель обязан обеспечить техническую исправность медицинских терминалов на протяжении всего срока оказания услуг.  В случае выхода оборудования из строя Исполнитель обязан:  незамедлительно принять меры по восстановлению работоспособности;  при невозможности оперативного ремонта — обеспечить замену оборудования;  не допускать приостановления оказания услуг по причине технических неисправностей.  7.7. Техническое обслуживание  Техническое обслуживание медицинских терминалов, включая диагностику, калибровку, обновление программного обеспечения, замену расходных материалов и элементов оборудования, осуществляется за счёт Исполнителя и входит в стоимость оказываемых услуг.  7.8. Коммуникация и служба поддержки  Исполнитель обязан обеспечить функционирование службы поддержки (call-центр / диспетчерская служба) в режиме 24/7, с возможностью оперативного взаимодействия с представителями Заказчика по вопросам сбоев, неисправностей и инцидентов.  7.9. Приёмка оказанных услуг  Услуги считаются оказанными надлежащим образом при условии соблюдения всех требований технической спецификации, включая показатели доступности, реагирования, корректности измерений и идентификации работников.  В случае выявления нарушений Заказчик вправе отказать в приёмке услуг до полного устранения выявленных нарушений.  7.10. Электронная цифровая подпись (ЭЦП)  Результаты предсменных / послесменных медицинских осмотров подлежат обязательному подписанию электронной цифровой подписью медицинского работника с использованием действующих средств ЭЦП Республики Казахстан.  Электронная цифровая подпись медицинского работника должна автоматически передаваться и отображаться в системе электронных путевых листов Заказчика, без необходимости ручного дублирования данных.  7.11. Интеграция с системой электронных путевых листов (ЭПЛ)  Исполнитель обязан обеспечить полноценную и бесперебойную интеграцию системы медицинских терминалов с системой электронных путевых листов Заказчика, включая передачу:  результатов медицинских осмотров;  статуса допуска / недопуска работника к работе;  даты и времени проведения осмотра;  электронной цифровой подписи медицинского работника.  Интеграция должна обеспечиваться со стороны Исполнителя, без привлечения дополнительных подрядчиков и без дополнительной оплаты со стороны Заказчика.  7.12. Отказоустойчивость  В случае временного отсутствия связи либо недоступности системы электронных путевых листов Исполнитель обязан обеспечить буферизацию данных с последующей автоматической передачей данных после восстановления связи, без потери информации и ЭЦП.  7.13. Альтернативный способ оказания услуг  В случае невозможности проведения медицинского осмотра по причине неисправности оборудования, сбоя программно-аппаратного комплекса либо неустранения неисправностей в установленные сроки Исполнитель обязан обеспечить проведение медицинского осмотра альтернативным способом, без приостановления допуска работников к работе.  Альтернативный способ оказания услуги обеспечивается за счёт Исполнителя и включает:  привлечение медицинского работника Исполнителя на объект Заказчика, либо  организацию проведения медицинского осмотра иными средствами, соответствующими требованиям законодательства Республики Казахстан.  Альтернативный способ должен быть обеспечен незамедлительно, без срыва допуска работников к работе