Техническая спецификация 
для «Работ по приобретению и установке расходомеров»

Поставщику неообходимо осуществить поставку и установку электромагнитных расходомеров ПРЭМ 65 – в количестве 2-х штук для коммерческого учета тепловой энергии, горячей воды. В стоимость договора включены все расходы связанные с демонтажем, монтажом, сварочными работами, работы по подключению, пуско-наладке, ввод в эксплуатацию, расходные материалы. Проектные работы на установку системы теплового учета должны быть утверждены и подписаны в ТОО «Теплотранзит Караганда». 
Характеристики ПРЭМ-65 ГФ Кл. D L2/R/F
	Параметр
	Значение

	Классы с динамическими диапазонами
	A–: 1:1000; A1: 1:500; B1: 1:450; C1: 1:250; D: 1:150; E: 1:100

	Рабочее давление измеряемой среды, МПа
	1,6; 2,5

	Гидравлическая прочность, МПа
	4

	Удельная электропроводность, См/м
	от 10⁻⁵ до 10

	Температура измеряемой среды, °С
	от 0 до 150

	Степень защиты корпуса
	IP65; IP68

	Напряжение питания, В
	12; 24

	Потребляемая мощность, не более, ВА
	5

	Материал электродов
	нержавеющая сталь 12Х18Н10Т (титан, хастеллой, тантал — по заказу)

	Средний срок службы, лет
	Не менее 12

	Средняя наработка на отказ, час
	100 000

	Гарантийный срок, год
	4

	Дополнительные опции, интерфейс
	RS-485 или токовый выход (4–20 мА)


Поставщику необходимо предоставить пакет документов: технический паспорт приборов с поверкой не менее 4 лет. (до 2030года), эксплуатационную документацию и документы, подтверждающие соответствие и метрологические характеристики расходомеров. Поставляемые расходомеры должны соответствовать требованиям законодательства Республики Казахстан в области обеспечения единства измерений.
Гарантийный срок на расходомеры и выполненные монтажные работы должны составлять не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию либо срок, установленный заводом-изготовителем, если он превышает 12 месяцев.
Срок выполнения работ: В течении 15 календарных дней после подписания договора.
Место выполнения работ: г.Караганда проспект Бухар Жырау, 53.
Техникалық сипаттама
"Шығын өлшегіштерді сатып алу және орнату бойынша жұмыстар" үшін
Жеткізушіге жылу энергиясын, ыстық суды коммерциялық есепке алу үшін Prem 65 электромагниттік шығын өлшегіштерін жеткізу және орнату қажет – 2 дана. Шарттың құнына бөлшектеуге, монтаждауға, дәнекерлеу жұмыстарына, қосу, іске қосу-баптау жөніндегі жұмыстарға, пайдалануға беруге, шығыс материалдарына байланысты барлық шығыстар енгізілген. Жылулық есепке алу жүйесін орнатуға арналған жобалық жұмыстар "Теплотранзит Қарағанды"ЖШС-де бекітіліп, қол қойылуы тиіс.
ПРЭМ-65 ГФ Кл. D L2/R/F Сипаттама 
	Параметр
	Значение

	Классы с динамическими диапазонами
	A–: 1:1000; A1: 1:500; B1: 1:450; C1: 1:250; D: 1:150; E: 1:100

	Рабочее давление измеряемой среды, МПа
	1,6; 2,5

	Гидравлическая прочность, МПа
	4

	Удельная электропроводность, См/м
	от 10⁻⁵ до 10

	Температура измеряемой среды, °С
	от 0 до 150

	Степень защиты корпуса
	IP65; IP68

	Напряжение питания, В
	12; 24

	Потребляемая мощность, не более, ВА
	5

	Материал электродов
	нержавеющая сталь 12Х18Н10Т (титан, хастеллой, тантал — по заказу)

	Средний срок службы, лет
	Не менее 12

	Средняя наработка на отказ, час
	100 000

	Гарантийный срок, год
	4

	Дополнительные опции, интерфейс
	RS-485 или токовый выход (4–20 мА)


Жеткізуші құжаттар пакетін ұсынуы керек: кем дегенде 4 жыл тексерілген аспаптардың техникалық паспорты. (2030 жылға дейін), пайдалану құжаттамасы және шығын өлшегіштердің сәйкестігі мен метрологиялық сипаттамаларын растайтын құжаттар. Жеткізілетін Шығын өлшегіштер Қазақстан Республикасының өлшем бірлігін қамтамасыз ету саласындағы заңнамасының талаптарына сәйкес келуге тиіс.
Шығын өлшегіштерге және орындалған монтаждау жұмыстарына кепілдік мерзімі жабдықтар пайдалануға берілген күннен бастап кемінде 12 айды не егер ол 12 айдан асса, дайындаушы зауыт белгілеген мерзімді құрауға тиіс.
[bookmark: _GoBack]Жұмыстарды орындау мерзімі: шартқа қол қойылғаннан кейін күнтізбелік 15 күн ішінде.Жұмыстарды орындау орны: Қарағанды қ. Бұқар Жырау даңғылы, 53.





































	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	



