ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
На услуги по предоставлению в аренду, сервисному и техническому обслуживанию мобильного медицинского комплекса диагностики и мониторинга здоровья, предназначенного для организации и проведения профилактических медицинских осмотров обучающихся в организациях среднего (начального, основного среднего, общего среднего) образования

	Наименование услуги
	Услуги по предоставлению в аренду, сервисному и техническому обслуживанию мобильного медицинского комплекса диагностики и мониторинга здоровья, предназначенного для организации и проведения профилактических медицинских осмотров обучающихся в организациях среднего (начального, основного среднего, общего среднего) образования. (Далее по тексту – Мобильный комплекс)

	Единица измерения
	Услуга аренды мобильного комплекса

	Количество комплекта
	в количестве 2 (двух) штук, Серийный. №№

	Модель
	Digital Med365 (Mektep)

	Год выпуска
	2026

	Срок поставки
	с 01 ноября по 31 декабря 2026 года

	Место оказания услуги
	Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Атбасар, ул. Ч. Валиханова 15

	Формат оказания услуги
	Мобильный комплекс предоставляется поставщиком во временное пользование на срок оказания услуги без перехода права собственности к Заказчику.

	Общие требования к услуге
	Услуга включает передачу мобильного комплекса в том числе телемедицинской системы, во временное возмездное пользование, ввод в эксплуатацию, сервисное  и техническое обслуживание в течение срока аренды и первичное обучение работе с мобильным комплексом.
Требования:
· оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации, без восстановленных узлов;
· для медицинских изделий должны быть представлены документы, подтверждающие возможность их законного обращения и применения на территории Республики Казахстан;
· поставка должна включать все кабели, адаптеры, элементы питания, переходники, принадлежности и программные компоненты, необходимые для полного рабочего цикла;
· поверхности многократного использования должны допускать обработку совместимыми дезинфицирующими средствами согласно инструкции изготовителя;
· электропитание стационарных компонентов — от сети 220 В, 50 Гц; сетевые вилки и адаптеры должны соответствовать условиям объекта;
· эксплуатационная документация и краткие инструкции пользователя предоставляются на русском языке; казахская версия предоставляется в объёме, установленном проектом или договором;
· гарантийный срок на оборудование — не менее срока аренды с даты ввода в эксплуатацию;
· поставщик обеспечивает первичную настройку, проверку связи приборов с планшетом, обучение пользователей и передачу контактных данных сервисной поддержки;
· серийные номера оборудования и версии программного обеспечения фиксируются в документах поставки и акте ввода в эксплуатацию.

	Нормативные требования
	Услуга оказывается с соблюдением законодательства Республики Казахстан о здравоохранении, государственных закупках, персональных данных, информатизации, санитарно-эпидемиологическом благополучии, электробезопасности и охране труда. Медицинские изделия, подлежащие регистрации, должны иметь на каждое оборудование согласно п.3 технической спецификации действующее регистрационное удостоверение Республики Казахстан, разрешающее обращение на территории Республики Казахстан, сертификаты соответствия, сертификаты поверки на оборудование, относящееся к средствам измерения.

	Нормативное основание
	Приложение 43 к Минимальным стандартам оснащения организаций здравоохранения медицинскими изделиями, утвержденным приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 29 октября 2020 года № ҚР ДСМ-167/2020, с изменениями, внесенными приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 13 мая 2026 года № 50. Требования являются минимальными, функциональными и нейтральными к производителю.

	Состав базового комплекта мобильного комплекса
		№
	Наименование
	Назначение
	Базовое кол-во

	1
	Цифровой электрокардиограф
	Регистрация стандартной 12-отведённой ЭКГ
	1 компл.

	2
	Цифровой стетофонендоскоп
	Запись и передача звуков сердца и лёгких
	1 компл.

	3
	Пальцевой пульсоксиметр
	Измерение SpO₂ и частоты пульса
	1 шт.

	4
	Цифровой ростомер с весами
	Измерение роста и массы тела
	1 компл.

	5
	Цифровой отоскоп
	Осмотр наружного слухового прохода и барабанной перепонки
	1 компл.

	6
	Телемедицинская информационная система
	Планшет, док-станция, клиентское ПО и веб-кабинет врача
	1 компл.




	Цифровой электрокардиограф
	Назначение. Регистрация электрокардиограммы покоя с одновременным получением стандартных 12 отведений.
Принцип работы. Электрические потенциалы сердца снимаются десятью электродами, усиливаются и оцифровываются в компактном модуле регистрации. Цифровой сигнал передаётся на планшет по Bluetooth или по кабелю USB, отображается в реальном времени и сохраняется в карточке обследуемого. Автоматическая обработка может формировать измерения и предварительное заключение, подлежащее проверке врачом.
МИНИМАЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
	Параметр
	Требование

	Тип исследования
	ЭКГ покоя; одновременная регистрация 12 стандартных отведений

	Электродная система
	10-проводной кабель: 4 конечностных и 6 грудных электродов

	Разрядность АЦП
	Не менее 12 бит

	Частота дискретизации
	Не менее 2 000 отсчётов/с на канал

	Частотный диапазон
	От 0,05 до 150 Гц

	Подавление синфазной помехи
	Не менее 100 дБ при отключённом сетевом фильтре

	Диапазон ЧСС
	От 30 до 300 уд/мин; предел допускаемой погрешности — не более ±1 уд/мин или ±1 %

	Фильтрация
	Сетевой, мышечный, дрейфа изолинии и низкочастотный/высокочастотный цифровые фильтры без клинически значимого искажения формы сигнала

	Интерфейсы
	Bluetooth версии 4.0 или выше и проводное подключение USB

	Автономная работа
	Не менее 4 часов при передаче данных по Bluetooth; при подключении по USB допускается питание от планшета или док-станции

	Габариты модуля
	Не более 130 × 70 × 25 мм

	Форматы результата
	Отображение и сохранение кривых ЭКГ; формирование отчёта и экспорт не менее чем в PDF и графический формат


КОМПЛЕКТНОСТЬ
· модуль регистрации ЭКГ;
· 10-проводной кабель;
· комплект многоразовых либо одноразовых грудных и конечностных электродов;
· USB-кабель, элементы питания и беспроводной адаптер, если он требуется конструкцией;
· клиентское программное обеспечение или интеграционный модуль;
· инструкция по эксплуатации и средства первичного запуска.
ЭКГ должна автоматически сохраняться в карточке обследуемого и быть доступна на планшете и в веб-кабинете врача с возможностью масштабирования, повторного просмотра и формирования отчёта.

	Цифровой стетофонендоскоп
	Назначение. Аускультация, усиление, запись и дистанционная передача звуков сердца и лёгких.
Принцип работы. Акустический датчик преобразует механические колебания в электрический сигнал. Встроенная цифровая обработка усиливает полезный сигнал, снижает фоновый шум и формирует звуковую запись и визуальную фонокардиограмму. Запись передаётся на планшет и доступна удалённому врачу для прослушивания.
	Параметр
	Требование

	Режимы
	Режимы аускультации сердца и лёгких; не менее 3 уровней регулировки громкости

	Рабочий диапазон частот
	От 10 до 2 000 Гц

	Обработка сигнала
	Цифровое усиление, подавление фонового шума, запись и воспроизведение

	Визуализация
	Отображение состояния на встроенном дисплее и/или в приложении; фонокардиограмма в реальном времени

	Передача данных
	Bluetooth версии 4.0 или выше; автоматическая передача записи на планшет

	Автономная работа
	Не менее 60 часов; время полной зарядки не более 4 часов

	Защита корпуса
	Не ниже IP22

	Габариты
	Не более Ø60 × 80 мм

	Масса
	Не более 160 г


Запись аускультации должна автоматически сохраняться в карточке обследуемого и воспроизводиться на планшете и в веб-кабинете врача без потери клинически значимого качества.

	Пульсоксиметр цифровой
	Назначение. Неинвазивное экспресс-измерение насыщения артериальной крови кислородом и частоты пульса.
Принцип работы. Красный и инфракрасный свет проходят через ткань пальца. По различию поглощения света пульсирующей кровью прибор фотоплетизмографическим методом рассчитывает SpO₂ и частоту пульса и выводит значения на собственный дисплей.
	Параметр
	Требование

	Измеряемые параметры
	Насыщение крови кислородом SpO₂, частота пульса и индикация качества сигнала или перфузии

	Диапазон SpO₂
	От 0 до 100 %; нормируемый диапазон точности — от 70 до 100 %

	Точность SpO₂
	Предел допускаемой абсолютной погрешности — не более ±2 процентных пунктов; при движении — не более ±3 процентных пунктов

	Диапазон пульса
	От 25 до 250 уд/мин

	Точность пульса
	Предел допускаемой абсолютной погрешности — не более ±2 уд/мин; при движении — не более ±4 уд/мин

	Время получения результата
	Не более 4 секунд при неподвижном пациенте и устойчивом сигнале

	Дисплей
	Встроенный дисплей с крупной индикацией SpO₂, частоты пульса, качества сигнала и уровня заряда

	Передача данных
	Bluetooth с автоматической передачей измеренных значений на планшет

	Габариты
	Не более 65 × 40 × 40 мм

	Автономная работа
	Не менее 30 часов непрерывного мониторинга


Измеренные значения SpO₂ и частоты пульса должны автоматически передаваться по Bluetooth на планшет и сохраняться в карточке обследуемого.

	Цифровой ростомер с весами
	Назначение. Измерение роста и массы тела обследуемого с отображением результатов на встроенном экране.
Принцип работы. Масса определяется тензометрическим датчиком платформы, рост — электронным или электромеханическим датчиком вертикальной стойки. Врач считывает рост и массу с дисплея и вручную вводит их в карточку обследуемого на планшете. Индекс массы тела рассчитывается только программным обеспечением планшета по формуле ИМТ = масса (кг) / рост² (м²).
	Параметр
	Требование

	Исполнение
	Единый цифровой прибор: напольная весовая платформа, вертикальный измеритель роста и встроенный дисплей

	Диапазон измерения роста
	От 80 до 210 см или шире

	Дискретность роста
	0,5 см или меньше

	Допустимая погрешность роста
	Предел допускаемой абсолютной погрешности — не более ±0,5 см

	Диапазон измерения массы
	От 5 до 200 кг или шире

	Дискретность массы
	0,1 кг или меньше

	Допустимая погрешность массы
	Предел допускаемой абсолютной погрешности — не более ±0,2 кг либо в пределах норм, установленных для утверждённого типа средства измерений

	Отображение
	Раздельное или последовательное отображение роста и массы на встроенном экране

	Передача данных
	Не требуется; прибор работает автономно, показания вводятся в карточку обследуемого вручную

	Расчёт ИМТ
	Автоматически на планшете после ввода роста и массы; результат сохраняется в карточке обследуемого

	Габариты
	Не более 600 × 600 × 2 300 мм в рабочем положении

	Питание
	От сети 220 В, 50 Гц и/или от встроенного либо сменного источника питания




	Цифровой отоскоп
	Назначение. Визуальный осмотр наружного слухового прохода и барабанной перепонки с передачей изображения на планшет.
Принцип работы. Миниатюрная цифровая камера с кольцевой холодной светодиодной подсветкой формирует увеличенное изображение слухового прохода. Отоскоп подключается к планшету кабелем USB. Медицинский работник выполняет фотоснимок и прикрепляет его к карточке обследуемого. Запись видео не предусмотрена.
	Параметр
	Требование

	Тип
	Ручной цифровой отоскоп с многоразовой камерой и сменными ушными воронками

	Разрешение изображения
	Не менее 1 280 × 720 пикселей

	Диаметр рабочей части
	Не более 4,0 мм

	Рабочая длина
	Не менее 20 мм

	Поле зрения
	Не менее 120°

	Подсветка
	Холодные белые светодиоды; яркость должна обеспечивать равномерный осмотр без перегрева ткани

	Функции изображения
	Отображение изображения в реальном времени, автоматический баланс белого и формирование фотоснимков; запись видео не предусмотрена

	Интерфейс
	Проводное подключение USB с передачей изображения и фотоснимков на планшет; необходимые переходники входят в комплект

	Габарит исполнения
	Ручное исполнение; длина основного блока не более 200 мм, максимальный поперечный размер не более 40 мм

	Расходные материалы
	Одноразовые ушные воронки/насадки подходящего размера, исключающие перекрёстное загрязнение


Фотоснимки отоскопии должны сохраняться в карточке обследуемого на планшете и передаваться в веб-кабинет врача.

	Телемедицинская информационная система (Планшет и док-станция)
	Назначение. Единая точка управления исследованиями на объекте: идентификация обследуемого, подключение приборов, ручной ввод показателей, локальный просмотр, связь с врачом и передача данных.
ПЛАНШЕТ
	Параметр
	Требование

	Экран
	Диагональ от 10,9 до 11,0 дюйма; IPS/In-cell или эквивалент; разрешение не менее 1 920 × 1 200 пикселей; ёмкостный мультитач

	Процессор
	Восьмиядерный процессор: не менее 2 производительных ядер с частотой от 2,2 ГГц и 6 энергоэффективных ядер с частотой от 2,0 ГГц

	Оперативная память
	Не менее 6 ГБ

	Встроенная память
	Не менее 128 ГБ

	Операционная система
	Мобильная операционная система на базе Android версии 14 или новее, совместимая с клиентским приложением комплекса

	Беспроводная связь
	Wi-Fi 2,4/5 ГГц стандартов не ниже 802.11 a/b/g/n/ac; Bluetooth не ниже 5.0; 4G/LTE — при необходимости по условиям объекта

	Камеры и звук
	Фронтальная камера не менее 5 Мп; основная камера не менее 8 Мп с автофокусом; встроенные микрофон и динамики

	Аккумулятор
	Ёмкость не менее 8 000 мА·ч; поддержка зарядки через USB Type-C и/или док-станцию

	Интерфейсы
	USB Type-C с поддержкой данных и OTG; контакты или интерфейс подключения док-станции

	Габариты
	Не более 257 × 169 × 8 мм

	Масса
	Не более 550 г

	Языки интерфейса
	Русский и казахский



ДОК-СТАНЦИЯ
	Параметр
	Требование

	Исполнение
	Устойчивая настольная конструкция с фиксацией планшета и зарядкой в установленном положении

	Питание
	Вход постоянного тока 12 В / 3 А либо эквивалент; сетевой адаптер 220 В входит в комплект

	Порты расширения
	Не менее 2 × USB Type-A в режиме Host и 2 × USB Type-C с выходом питания 5 В / 2 А либо функционально эквивалентный набор портов

	Назначение портов
	Подключение отоскопа, кабельных медицинских приборов, накопителя, клавиатуры или иных периферийных устройств

	Габариты
	Не более 300 × 200 × 100 мм без установленного планшета

	Комплектность
	Док-станция, сетевой адаптер, силовой кабель и необходимые соединительные кабели


Планшет должен поддерживать защищённый режим работы клиентского приложения, автоматическое восстановление после перезапуска и сохранение несинхронизированных данных при временном отсутствии сети.

	Веб-кабинет врача
	Назначение. Удалённый доступ врача к карточкам пациентов, результатам обследований и инструментам формирования медицинского заключения через веб-браузер.
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
· защищённая авторизация, разграничение прав доступа по ролям и журнал действий пользователей;
· поиск обследуемого и просмотр хронологии обследований;
· отображение 12-отведённой ЭКГ, масштабирование сигнала, просмотр измерений и сформированного отчёта;
· прослушивание записей цифровой аускультации и просмотр фонокардиограммы;
· просмотр фотографий отоскопии;
· отображение SpO₂, частоты пульса, роста, массы тела и автоматически рассчитанного ИМТ;
· аудио- и видеосвязь с медицинским работником на объекте при наличии канала связи;
· создание, редактирование и сохранение заключения, рекомендаций и статуса обследования;
· печать и экспорт итогового документа не менее чем в формате PDF;
· работа в актуальных версиях браузеров на настольных компьютерах без установки специализированного ПО;
· русский и казахский языки интерфейса.

	Интеграция и маршрутизация данных
		Источник
	Канал
	Способ внесения
	Данные в карточке

	ЭКГ
	Bluetooth / USB
	Автоматически
	Кривые 12 отведений, измерения, отчёт

	Стетофонендоскоп
	Bluetooth
	Автоматически
	Аудиозапись, фонокардиограмма, метаданные

	Пульсоксиметр
	Bluetooth
	Автоматически
	SpO₂, частота пульса

	Ростомер с весами
	Встроенный дисплей
	Вручную
	Рост, масса; ИМТ рассчитывается на планшете

	Отоскоп
	USB
	Автоматически
	Фотоснимки наружного слухового прохода и барабанной перепонки




	Сводные габаритные требования
		Параметр
	Требование

	Модуль регистрации ЭКГ
	Не более 130 × 70 × 25 мм

	Цифровой стетофонендоскоп
	Не более Ø60 × 80 мм

	Пульсоксиметр
	Не более 65 × 40 × 40 мм

	Ростомер с весами
	Не более 600 × 600 × 2 300 мм в рабочем положении

	Отоскоп
	Основной блок не более 200 × 40 × 40 мм; рабочая часть Ø не более 4 мм, рабочая длина не менее 20 мм

	Планшет
	Не более 257 × 169 × 8 мм

	Док-станция
	Не более 300 × 200 × 100 мм без планшета






Комплект предназначен для проведения первичного инструментального обследования, формирования цифровой медицинской записи и дистанционной передачи результатов врачу. Система обеспечивает совместную работу диагностических приборов, планшета с док-станцией и веб-кабинета врача.
Результаты измерений, изображения и записи используются врачом как диагностическая информация. Окончательная клиническая интерпретация и медицинское заключение выполняются медицинским работником соответствующей квалификации.
Медицинский работник авторизуется на планшете и выбирает либо создаёт карточку обследуемого.
Исследования выполняются последовательно. Электрокардиограф передаёт данные на планшет по Bluetooth или по кабелю USB. Стетофонендоскоп и пульсоксиметр передают данные по Bluetooth. Отоскоп подключается к планшету кабелем USB и обеспечивает формирование фотоснимков. Показания роста и массы медицинский работник считывает с дисплея ростомера с весами и вводит в карточку обследуемого вручную.
Планшет связывает результаты с пациентом, временем и исполнителем, выполняет проверку заполнения и безопасно передаёт данные на сервер.
Удалённый врач открывает исследование в веб-кабинете, просматривает данные, при необходимости проводит аудио- или видеоконсультацию и формирует заключение.
Заключение и результаты сохраняются в карточке обследуемого; при временном отсутствии связи данные ставятся в очередь и синхронизируются после восстановления подключения.


ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА
Орта (бастауыш, негізгі орта, жалпы орта) білім беру ұйымдарында білім алушылардың профилактикалық медициналық қарап-тексерулерін ұйымдастыруға және жүргізуге арналған жылжымалы медициналық диагностика және денсаулық мониторингі кешенін жалға беру, сервистік және техникалық қызмет көрсету жөніндегі қызметтерге
	Қызмет атауы
	Орта (бастауыш, негізгі орта, жалпы орта) білім беру ұйымдарында білім алушылардың профилактикалық медициналық қарап-тексерулерін ұйымдастыруға және жүргізуге арналған жылжымалы медициналық диагностика және денсаулық мониторингі кешенін жалға беру, сервистік және техникалық қызмет көрсету жөніндегі қызметтер. (Әрі қарай мәтін бойынша – мобильді кешен)

	Өлшем бірлігі
	Мобильді кешенді жалға беру қызметі

	Жиынтық саны
	саны 2 (екі) дана, сериялық. №№

	Үлгі
	Digital Med365 (Mektep)

	Шығарылған жылы
	2026

	Жеткізу мерзімі
	2026 жылғы 01 қарашадан 31 желтоқсанға дейін

	Қызмет көрсету орны
	Қазақстан Республикасы, Ақмола облысы, Атбасар қаласы, Ш. Уәлиханов көшесі, 15

	Қызмет көрсету форматы
	Мобильді кешенді өнім беруші Тапсырыс берушіге меншік құқығының Ауысуынсыз қызмет көрсету мерзіміне уақытша пайдалануға береді.

	Қызметке қойылатын жалпы талаптар
	· Қызмет мобильді кешенді, оның ішінде телемедициналық жүйені уақытша өтеулі пайдалануға беруді, пайдалануға беруді, жалдау мерзімі ішінде сервистік және техникалық қызмет көрсетуді және мобильді кешенмен жұмыс істеуді бастапқы оқытуды қамтиды. Талаптар: жабдықтар жаңа, пайдаланылмаған, қалпына келтірілген қондырғыларсыз болуы керек; медициналық бұйымдарға арналған жарлық олардың Қазақстан Республикасының аумағында заңды айналысы мен қолданылуын растайтын құжаттар ұсынылуы тиіс;поставка должна включать все кабели, адаптеры, элементы питания, толық жұмыс циклі үшін қажетті адаптерлер, керек-жарақтар және бағдарламалық жасақтама компоненттері; бірнеше рет қолданылатын беттер өндірушінің нұсқауларына сәйкес үйлесімді дезинфекциялау құралдарымен өңдеуге мүмкіндік беруі керек; стационарлық компоненттердің электрмен жабдықталуы — 220 В, 50 Гц желісінен; желілік ашалар мен адаптерлер объектінің шарттарына сәйкес келуі тиіс; пайдалану құжаттамасы және пайдаланушының қысқаша нұсқаулықтары орыс тілінде беріледі; қазақ нұсқасы жобада немесе шартта белгіленген көлемде ұсынылады; жабдыққа кепілдік мерзімі-пайдалануға берілген күннен бастап жалдау мерзімінен кем емес; жеткізуші бастапқы орнатуды, құрылғылардың планшетпен байланысын тексеруді, пайдаланушыларды оқытуды және сервистік қолдаудың байланыс деректерін беруді қамтамасыз етеді; жабдықтың сериялық нөмірлері және бағдарламалық қамтамасыз ету нұсқалары жеткізу құжаттарында және пайдалануға беру актісінде тіркеледі.

	Нормативтік талаптар
	Қызмет Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау, мемлекеттік сатып алу, Дербес деректер, ақпараттандыру, санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылық, электр қауіпсіздігі және еңбекті қорғау туралы заңнамасын сақтай отырып көрсетіледі. Тіркеуге жататын медициналық бұйымдарда техникалық ерекшеліктің 3-тармағына сәйкес әрбір жабдыққа Қазақстан Республикасының аумағында өтініш жасауға рұқсат беретін қолданыстағы Қазақстан Республикасының тіркеу куәлігі, сәйкестік сертификаттары, өлшеу құралдарына жататын жабдыққа тексеру сертификаттары болуы тиіс.

	Нормативтік негіз
	Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 29 қазандағы № ҚР ДСМ-167/2020 бұйрығымен бекітілген Денсаулық сақтау ұйымдарын медициналық бұйымдармен жарақтандырудың ең төменгі стандарттарына 43-қосымша өзгерістермен Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2026 жылғы 13 мамырдағы № 50 бұйрығымен енгізілген. Талаптар минималды, Функционалды және өндірушіге бейтарап.

	Мобильді кешеннің базалық жиынтығының құрамы
		№
	Атауы
	Мақсаты
	Базалық саны

	1
	Сандық электрокардиограф
	Стандартты 12 бөлінген ЭКГ тіркеу
	1 компл.

	2
	Сандық стетофонендоскоп
	Жүрек пен өкпе дыбыстарын жазу және беру
	1 компл.

	3
	Саусақ импульстік оксиметрі
	SpO₂ және жүрек соғу жиілігін өлшеу
	1 шт.

	4
	Таразы бар сандық биіктік өлшегіш
	Дене бойы мен салмағын өлшеу
	1 компл.

	5
	Сандық отоскоп
	Сыртқы құлақ арнасы мен құлақ қалқанын тексеру
	1 компл.

	6
	Телемедициналық ақпараттық жүйе
	Планшет, қондыру станциясы, клиенттік бағдарлама және дәрігердің веб-кабинеті
	1 компл.




	Сандық электрокардиограф
	Мақсаты. Стандартты 12 қорғасынды бір уақытта ала отырып, тыныштық электрокардиограммасын тіркеу. Жұмыс принципі. Жүректің электрлік потенциалдары он электродпен жойылады, күшейтіледі және регистрацииам тіркеу модулінде цифрланады. Сандық сигнал планшетке Bluetooth немесе USB кабелі арқылы беріледі, нақты уақыт режимінде көрсетіледі және зерттелушінің картасында сақталады. Автоматты өңдеу дәрігердің тексеруіне жататын өлшемдер мен алдын-ала қорытынды жасай алады.
МИНИМАЛДЫ ТЕХНИКАЛЫҚ ПАРАМЕТРЛЕР
	Параметр
	Требование

	Тип исследования
	ЭКГ покоя; одновременная регистрация 12 стандартных отведений

	Электродная система
	10-проводной кабель: 4 конечностных и 6 грудных электродов

	Разрядность АЦП
	Не менее 12 бит

	Частота дискретизации
	Не менее 2 000 отсчётов/с на канал

	Частотный диапазон
	От 0,05 до 150 Гц

	Подавление синфазной помехи
	Не менее 100 дБ при отключённом сетевом фильтре

	Диапазон ЧСС
	От 30 до 300 уд/мин; предел допускаемой погрешности — не более ±1 уд/мин или ±1 %

	Фильтрация
	Сетевой, мышечный, дрейфа изолинии и низкочастотный/высокочастотный цифровые фильтры без клинически значимого искажения формы сигнала

	Интерфейсы
	Bluetooth версии 4.0 или выше и проводное подключение USB

	Автономная работа
	Не менее 4 часов при передаче данных по Bluetooth; при подключении по USB допускается питание от планшета или док-станции

	Габариты модуля
	Не более 130 × 70 × 25 мм

	Форматы результата
	Отображение и сохранение кривых ЭКГ; формирование отчёта и экспорт не менее чем в PDF и графический формат


Толықтығы
 * ЭКГ тіркеу модулі; * 10 сымды кабель; * қайта пайдалануға болатын немесе бір рет қолданылатын кеуде және аяқ-қол электродтарының жиынтығы; * USB кабелі, қуат элементтері және сымсыз адаптер, егер дизайн қажет болса; * клиенттік бағдарламалық жасақтама немесе интеграциялық модуль; * пайдалану жөніндегі Нұсқаулық және бастапқы іске қосу құралдары.ЭКГ должна автоматически сохраняться в карточке обследуемого и быть доступна на планшете и в веб-кабинете врача с возможностью масштабирования, повторного просмотра и формирования отчёта.

	Сандық стетофонендоскоп
	Мақсаты. Жүрек пен өкпе дыбыстарын аускультациялау, күшейту, жазу және қашықтықтан беру. Жұмыс принципі. Акустикалық сенсор механикалық тербелістерді электр сигналына айналдырады. Кірістірілген цифрлық өңдеу пайдалы сигналды күшейтеді, фондық шуды азайтады және дыбыстық жазба мен визуалды фонокардиограмманы құрайды. Жазба планшетке жіберіледі және тыңдау үшін қашықтағы дәрігерге қол жетімді.
	Параметр
	Требование

	Режимы
	Режимы аускультации сердца и лёгких; не менее 3 уровней регулировки громкости

	Рабочий диапазон частот
	От 10 до 2 000 Гц

	Обработка сигнала
	Цифровое усиление, подавление фонового шума, запись и воспроизведение

	Визуализация
	Отображение состояния на встроенном дисплее и/или в приложении; фонокардиограмма в реальном времени

	Передача данных
	Bluetooth версии 4.0 или выше; автоматическая передача записи на планшет

	Автономная работа
	Не менее 60 часов; время полной зарядки не более 4 часов

	Защита корпуса
	Не ниже IP22

	Габариты
	Не более Ø60 × 80 мм

	Масса
	Не более 160 г


Аускультация жазбасы зерттелушінің карточкасында автоматты түрде сақталуы және клиникалық маңызды сапасын жоғалтпай планшетте және дәрігердің веб-кабинетінде ойнатылуы тиіс.

	Импульстік оксиметр сандық
	Мақсаты. Артериялық қанның оттегімен қанығуын және жүрек соғу жиілігін инвазивті емес экспресс өлшеу. Жұмыс принципі. Қызыл және инфрақызыл сәулелер саусақ тінінен өтеді. Пульсирленген қанның жарықты сіңіруіндегі айырмашылыққа сәйкес, құрылғы фотоплетизмографиялық әдіспен SpO₂ және жүрек соғу жиілігін есептейді және мәндерді өз дисплейіне шығарады.
	Параметр
	Требование

	Измеряемые параметры
	Насыщение крови кислородом SpO₂, частота пульса и индикация качества сигнала или перфузии

	Диапазон SpO₂
	От 0 до 100 %; нормируемый диапазон точности — от 70 до 100 %

	Точность SpO₂
	Предел допускаемой абсолютной погрешности — не более ±2 процентных пунктов; при движении — не более ±3 процентных пунктов

	Диапазон пульса
	От 25 до 250 уд/мин

	Точность пульса
	Предел допускаемой абсолютной погрешности — не более ±2 уд/мин; при движении — не более ±4 уд/мин

	Время получения результата
	Не более 4 секунд при неподвижном пациенте и устойчивом сигнале

	Дисплей
	Встроенный дисплей с крупной индикацией SpO₂, частоты пульса, качества сигнала и уровня заряда

	Передача данных
	Bluetooth с автоматической передачей измеренных значений на планшет

	Габариты
	Не более 65 × 40 × 40 мм

	Автономная работа
	Не менее 30 часов непрерывного мониторинга


Өлшенген SpO₂ және жүрек соғу жиілігінің мәндері планшетке Bluetooth арқылы автоматты түрде берілуі және зерттелушінің карточкасында сақталуы тиіс.

	Таразы бар сандық биіктік өлшегіш
	Мақсаты. Кірістірілген экранда нәтижелерді көрсете отырып, зерттелушінің бойы мен дене салмағын өлшеу. Жұмыс принципі. Масса платформаның тензометриялық сенсорымен, биіктік тік тіректің электронды немесе электромеханикалық сенсорымен анықталады. Дәрігер дисплейден өсу мен массаны оқиды және оларды планшеттегі тексерушінің картасына қолмен енгізеді. Дене салмағының индексі тек BMI = масса (кг) / өсу формуласы бойынша планшеттің бағдарламалық жасақтамасымен есептеледі2 (м2).
	Параметр
	Требование

	Исполнение
	Единый цифровой прибор: напольная весовая платформа, вертикальный измеритель роста и встроенный дисплей

	Диапазон измерения роста
	От 80 до 210 см или шире

	Дискретность роста
	0,5 см или меньше

	Допустимая погрешность роста
	Предел допускаемой абсолютной погрешности — не более ±0,5 см

	Диапазон измерения массы
	От 5 до 200 кг или шире

	Дискретность массы
	0,1 кг или меньше

	Допустимая погрешность массы
	Предел допускаемой абсолютной погрешности — не более ±0,2 кг либо в пределах норм, установленных для утверждённого типа средства измерений

	Отображение
	Раздельное или последовательное отображение роста и массы на встроенном экране

	Передача данных
	Не требуется; прибор работает автономно, показания вводятся в карточку обследуемого вручную

	Расчёт ИМТ
	Автоматически на планшете после ввода роста и массы; результат сохраняется в карточке обследуемого

	Габариты
	Не более 600 × 600 × 2 300 мм в рабочем положении

	Питание
	От сети 220 В, 50 Гц и/или от встроенного либо сменного источника питания




	Сандық отоскоп
	Мақсаты. Сыртқы құлақ арнасын және құлақ қалқанын визуалды тексеру, суретті планшетке беру. Жұмыс принципі. Сақиналы суық жарықдиодты шамы бар миниатюралық сандық камера құлақ арнасының үлкейтілген бейнесін құрайды. Отоскоп планшетке USB кабелімен қосылады. Медицина қызметкері фотосуретті орындайды және оны зерттелушінің карточкасына бекітеді. Бейне жазу қарастырылмаған.
	Параметр
	Требование

	Тип
	Ручной цифровой отоскоп с многоразовой камерой и сменными ушными воронками

	Разрешение изображения
	Не менее 1 280 × 720 пикселей

	Диаметр рабочей части
	Не более 4,0 мм

	Рабочая длина
	Не менее 20 мм

	Поле зрения
	Не менее 120°

	Подсветка
	Холодные белые светодиоды; яркость должна обеспечивать равномерный осмотр без перегрева ткани

	Функции изображения
	Отображение изображения в реальном времени, автоматический баланс белого и формирование фотоснимков; запись видео не предусмотрена

	Интерфейс
	Проводное подключение USB с передачей изображения и фотоснимков на планшет; необходимые переходники входят в комплект

	Габарит исполнения
	Ручное исполнение; длина основного блока не более 200 мм, максимальный поперечный размер не более 40 мм

	Расходные материалы
	Одноразовые ушные воронки/насадки подходящего размера, исключающие перекрёстное загрязнение


Отоскопияның фотосуреттері зерттелушінің карточкасында планшетте сақталуы және дәрігердің веб-кабинетіне берілуі тиіс.

	Телемедициналық ақпараттық жүйе (Планшет және қондыру станциясы)
	Мақсаты. Нысандағы зерттеулерді басқарудың бірыңғай нүктесі: зерттелушіні анықтау, аспаптарды қосу, көрсеткіштерді қолмен енгізу, жергілікті шолу, дәрігермен байланыс және деректерді беру.
ПЛАНШЕТ
	Параметр
	Требование

	Экран
	Диагональ от 10,9 до 11,0 дюйма; IPS/In-cell или эквивалент; разрешение не менее 1 920 × 1 200 пикселей; ёмкостный мультитач

	Процессор
	Восьмиядерный процессор: не менее 2 производительных ядер с частотой от 2,2 ГГц и 6 энергоэффективных ядер с частотой от 2,0 ГГц

	Оперативная память
	Не менее 6 ГБ

	Встроенная память
	Не менее 128 ГБ

	Операционная система
	Мобильная операционная система на базе Android версии 14 или новее, совместимая с клиентским приложением комплекса

	Беспроводная связь
	Wi-Fi 2,4/5 ГГц стандартов не ниже 802.11 a/b/g/n/ac; Bluetooth не ниже 5.0; 4G/LTE — при необходимости по условиям объекта

	Камеры и звук
	Фронтальная камера не менее 5 Мп; основная камера не менее 8 Мп с автофокусом; встроенные микрофон и динамики

	Аккумулятор
	Ёмкость не менее 8 000 мА·ч; поддержка зарядки через USB Type-C и/или док-станцию

	Интерфейсы
	USB Type-C с поддержкой данных и OTG; контакты или интерфейс подключения док-станции

	Габариты
	Не более 257 × 169 × 8 мм

	Масса
	Не более 550 г

	Языки интерфейса
	Русский и казахский



ДОК-СТАНЦИЯ
	Параметр
	Требование

	Исполнение
	Устойчивая настольная конструкция с фиксацией планшета и зарядкой в установленном положении

	Питание
	Вход постоянного тока 12 В / 3 А либо эквивалент; сетевой адаптер 220 В входит в комплект

	Порты расширения
	Не менее 2 × USB Type-A в режиме Host и 2 × USB Type-C с выходом питания 5 В / 2 А либо функционально эквивалентный набор портов

	Назначение портов
	Подключение отоскопа, кабельных медицинских приборов, накопителя, клавиатуры или иных периферийных устройств

	Габариты
	Не более 300 × 200 × 100 мм без установленного планшета

	Комплектность
	Док-станция, сетевой адаптер, силовой кабель и необходимые соединительные кабели



Планшет клиенттік қосымшаның қауіпсіз жұмыс режимін, қайта іске қосылғаннан кейін автоматты түрде қалпына келтіруді және желі уақытша болмаған кезде синхрондалмаған деректерді сақтауды қолдауы керек.


	Дәрігердің Веб-кабинеті
	· Мақсаты. Дәрігердің пациенттердің карточкаларына, емтихан нәтижелеріне және веб-шолғыш арқылы медициналық қорытынды жасау құралдарына қашықтан қол жеткізуі. ФУНКЦИОНАЛДЫҚ ТАЛАПТАР * қорғалған авторизация, рөлдерге қол жеткізу құқығын ажырату және пайдаланушы әрекеттерінің журналы; • зерттелушіні іздеу және зерттеу хронологиясын қарау; * 12-бөлінген ЭКГ көрсету, сигналды масштабтау, өлшемдер мен қалыптасқан есепті қарау; * сандық аускультация жазбаларын тыңдау және фонокардиограмманы қарау; * отоскопиялық фотосуреттерді қарау; * spo₂, жүрек соғу жиілігін, биіктігін, дене салмағын және автоматты түрде есептелген BMI картасын жасау; * байланыс арнасы болған жағдайда объектіде медицина қызметкерімен аудио және бейне байланыс; * зерттеу қорытындысын, ұсынымдарын және мәртебесін құру, редакциялау және сақтау; * қорытынды құжатты PDF форматында басып шығару және экспорттау; * арнайы бағдарламалық жасақтаманы орнатпай жұмыс үстеліндегі браузерлердің өзекті нұсқаларында жұмыс істеу; * орыс және қазақ тілі

	Деректерді біріктіру және бағыттау
		Источник
	Канал
	Способ внесения
	Данные в карточке

	ЭКГ
	Bluetooth / USB
	Автоматически
	Кривые 12 отведений, измерения, отчёт

	Стетофонендоскоп
	Bluetooth
	Автоматически
	Аудиозапись, фонокардиограмма, метаданные

	Пульсоксиметр
	Bluetooth
	Автоматически
	SpO₂, частота пульса

	Ростомер с весами
	Встроенный дисплей
	Вручную
	Рост, масса; ИМТ рассчитывается на планшете

	Отоскоп
	USB
	Автоматически
	Фотоснимки наружного слухового прохода и барабанной перепонки




	Жиынтық жалпы талаптар
		Параметр
	Требование

	Модуль регистрации ЭКГ
	Не более 130 × 70 × 25 мм

	Цифровой стетофонендоскоп
	Не более Ø60 × 80 мм

	Пульсоксиметр
	Не более 65 × 40 × 40 мм

	Ростомер с весами
	Не более 600 × 600 × 2 300 мм в рабочем положении

	Отоскоп
	Основной блок не более 200 × 40 × 40 мм; рабочая часть Ø не более 4 мм, рабочая длина не менее 20 мм

	Планшет
	Не более 257 × 169 × 8 мм

	Док-станция
	Не более 300 × 200 × 100 мм без планшета






Жинақ бастапқы аспаптық тексеруді жүргізуге, цифрлық медициналық жазбаны қалыптастыруға және нәтижелерді дәрігерге қашықтықтан беруге арналған. Жүйе диагностикалық аспаптардың, планшеттің док - станциямен және дәрігердің веб-кабинетімен бірлескен жұмысын қамтамасыз етеді. Өлшеу нәтижелерін, суреттерді және жазбаларды дәрігер диагностикалық ақпарат ретінде пайдаланады. Соңғы клиникалық интерпретация мен медициналық қорытындыны тиісті біліктілігі бар медицина қызметкері орындайды.
Медицина қызметкері планшетте авторизацияланады және зерттелушінің карточкасын таңдайды немесе жасайды. Зерттеулер дәйекті түрде жүргізіледі. Электрокардиограф деректерді планшетке Bluetooth немесе USB кабелі арқылы жібереді. Стетофонендоскоп пен импульстік оксиметр деректерді Bluetooth арқылы жібереді. Отоскоп планшетке USB кабелімен қосылады және фотосуреттердің пайда болуын қамтамасыз етеді. Медицина қызметкері бой мен массаның көрсеткіштерін таразы бар бой өлшегіштің дисплейінен оқиды және зерттелушінің карточкасына қолмен енгізеді. Планшет нәтижелерді пациентпен, уақытпен және орындаушымен байланыстырады, толтыруды тексереді және деректерді серверге қауіпсіз жібереді. Қашықтағы дәрігер веб-кабинетте зерттеу ашады, деректерді қарайды, қажет болған жағдайда аудио немесе бейне кеңес береді және қорытынды жасайды. Қорытынды мен нәтижелер зерттелушінің карточкасында сақталады; Байланыс уақытша болмаған кезде деректер кезекке қойылады және қосылу қалпына келтірілгеннен кейін синхрондалады.
