Техникалық сипаттама Қосалқы бөлшектерді ауыстырумен Karl Storz бейне гастроскопын жөндеу жұмыстары
	Атауы саны.

	бірлік

	Төмендегі қосалқы бөлшектерді ауыстыра отырып, бейнегастроскопты жөндеу жұмыстары: 

1. Боуден жинағы-1 дана; 

2. Кабельдер жиынтығы-1 дана; 

3. Краб мойны жинақталған-1 дана; 

4. Краб мойны торы-1 дана; 

5. Өрімдер-1 дана; 

6. Су/ауа арнасы – 1 дана; 

7.Аспаптық арна-1 дана; 

8. Бейне коннектор корпусы-1 дана; 

9. ПЗС матрицасы-1 дана; 

10. Бейнелеу тақталары-1 дана; 

11. Коннектормен жинақталған жарық өткізгіш-1 дана; 

Жұмыстарды орындау регламенті: 1. Бұйымды конструкцияда көзделген көлемде оптикалық және механикалық тораптарды ақауы бар, шыны линзалардың жай-күйін, оптикалық жүйенің орталықтандырылуын, қосылыстардың герметикалығын тексере отырып, сондай-ақ қорғаныш жабындары мен бекіту элементтерінің жай-күйін бағалай отырып бөлшектеу. 3. Реттеу және калибрлеу, ішкі элементтердің үйлесімділігін қалпына келтіру, кескін ақауларын жою, өнімнің жарық беру сипаттамалары мен функционалдығын қалпына келтіру арқылы өнімнің пайдалану сипаттамаларын қалпына келтіру. Өнімнің жұмысқа қабілеттілігін қалпына келтіру және ауыстыру үшін қажетті барлық шығын және көмекші материалдар жұмыс құнына кіреді және жеткізуші ұсынады. 4. Мамандандырылған сынақ жабдығын пайдалана отырып, айқындықты, жарықтандырудың біркелкілігін, түс көрсетуін, көру бұрышын, қараңғылаудың, бұлттылықтың, бұрмаланудың және көру өрісіне бөгде қосындылардың болмауын тексере отырып, кескін сапасын бақылау. 5. Өнімді ішкі компоненттер мен тораптардың дұрыс орналасуымен, сондай-ақ барлық қосылыстардың сенімділігін бақылаумен құрастыру. 6. Кескін, жарық беру және механикалық тұтастық параметрлерінің өндірушінің техникалық құжаттама талаптарына сәйкестігін растай отырып, пайдалануға жақын режимде функционалдық сынақтарды қамтитын Шығыс техникалық бақылауды жүргізу. 7. Бақылау сынақтарының нәтижелерін көрсете отырып және бұйымның жұмысқа қабілеттілігін қалпына келтіруді растай отырып, орындалған жұмыстар актісін ресімдеу. 8. Барлық жөндеу және диагностикалық жұмыстар Тапсырыс берушінің аумағында жүргізілуі тиіс.
	1 жұмыс


Жұмыстың кепілдік мерзімі: кемінде 12 (он екі) күнтізбелік ай. Жұмыстарды орындау мерзімі: тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн. Барлық қосалқы бөлшектер мен материалдар: жаңа, пайдаланылмаған, ақаулары жоқ, өндірушінің түпнұсқалық қаптамасында, бейне гастроскоппен толық үйлесімді. Жұмыс құнына мыналар кіреді: қосалқы бөлшектер, шығын материалдары, диагностика, ауыстыру, калибрлеу, тестілеу, пайдалануға беру, жабдықты тексеру және сынау. Қосымша төлемдер қарастырылмаған. Жұмыстарды орындауға тиісті біліктілігі, кәсіптік даярлығы және техникалық ерекшелікте көрсетілген жұмыстарды орындауға құқығын растайтын қолданыстағы құжаттары бар мамандар ғана жіберіледі. Көрсетілген жұмыстардың біліктілігі мен орындалу құқығын растайтын құжаттары жоқ мамандар жұмыстарды орындауға жіберілмейді. Шарт жасалғанға дейін сертификат иесімен еңбек қатынастарын растайтын құжаттар (еңбек шартының көшірмесі, жұмысқа қабылдау туралы бұйрық, штат кестесінен үзінді көшірме не маманның өнім беруші штатында болғанын растайтын өзге де құжаттар), сондай-ақ тиісті жұмыстарды жүзеге асыру құқығын растайтын құжаттар. Зауыттан Сертификат өндірушіден. Қосалқы бөлшектерге шығу сертификаты.
Техническая спецификация

Ремонтные работы видеогастроскопа Karl Storz  с заменой запасных частей
	Наименование
	Кол-во, 

ед. изм.

	Ремонтные работы видеогастроскопа с заменой нижеперечисленных запасных частей:

1. Комлект боуденов – 1шт;

2. Комплект тросов – 1шт;

3. Крабовая шейка в сборе – 1шт;

4. Сетка крабовой шейки – 1шт;

5. Оплетки – 1шт;

6. Канал вода/воздух – 1шт;

7.Инструментальный канал – 1шт;

8. Корпус видеоконнектора – 1шт;
9. ПЗС матрицы – 1 шт;

10. Платы изоброжения – 1 шт;
11. Световод в сборе с коннектором – 1 шт;
Регламент выполнения работ:

1. Разборка изделия в объеме, предусмотренном конструкцией, с дефектацией оптических и механических узлов, проверкой состояния стеклянных линз, центрировки оптической системы, герметичности соединений, а также оценкой состояния защитных покрытий и элементов фиксации. 
3. Восстановление эксплуатационных характеристик изделия путем юстировки и калибровки, восстановления соосности внутренних элементов, устранения дефектов изображения, восстановления светопередающих характеристик и функциональности изделия. Все расходные и вспомогательные материалы, необходимые для восстановления и замена работоспособности изделия, включены в стоимость работ и предоставляются Поставщиком. 

4. Контроль качества изображения с проверкой четкости, равномерности освещенности, цветопередачи, угла обзора, отсутствия затемнений, помутнений, искажений и посторонних включений в поле зрения с использованием специализированного испытательного оборудования. 

5. Сборка изделия с правильным положением внутренних комплектующих и узлов, а также контролем надежности всех соединений. 

6. Проведение выходного технического контроля, включающего функциональные испытания в режиме, приближенном к эксплуатационному, с подтверждением соответствия параметров изображения, светопередачи и механической целостности требованиям технической документации производителя. 

7. Оформление акта выполненных работ с указанием результатов контрольных испытаний и подтверждением восстановления работоспособности изделия.
8. Все ремонтные и диагностические работы должны проводиться на территории Заказчика либо через акт прием передачи.
	1 работа


Гарантийный срок на работы: не менее 12 (двенадцати) календарных месяцев.

Срок выполнения работ: 30 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика.
Все запасные части и материалы: новые, не бывшие в употреблении, без дефектов, в оригинальной упаковке производителя, полностью совместимые с видеогастроскопом.

В стоимость работ включено: запасные части, расходные материалы, диагностика, замена, калибровка, тестирование, ввод в эксплуатацию, проверка и испытания оборудования. Дополнительные платежи не предусмотрены.
К выполнению работ допускаются только специалисты, имеющие соответствующую квалификацию, профессиональную подготовку и действующие документы, подтверждающие право на выполнение работ, указанных в технической спецификации. Специалисты, не имеющие документов, подтверждающих квалификацию и право на выполнение указанных работ, к выполнению работ не допускаются.
До заключения договора документы, подтверждающие трудовые отношения с владельцем сертификата (копия трудового договора, приказ о приеме на работу, выписка из штатного расписания либо иные документы, подтверждающие нахождение специалиста в штате Поставщика), а также документы, подтверждающие право на осуществление соответствующих работ. Сертификат от заводапроизводителя. Сертификат происхождения на запасные части. 
