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 Техникалық ерекшелігі / Техническая спецификация

	[bookmark: _GoBack1]Жалпы мәліметтер
Қызметтердің атауы: жиынтықтауыштарды ауыстыра отырып, медициналық жабдыққа (стоматологиялық қондырғыға) техникалық қызмет көрсету және жөндеу бойынша қызметтер көрсету.
Жұмыс түрі: жөндеу жұмыстарын орындау және тозған силикон шлангісін ауыстыру (турбина ұшына арналған қосқышпен, кейіннен іске қосу-баптау және жұмысқа қабілеттілігін тексеру арқылы.
Қызмет көрсету орны: Тапсырыс берушінің базасында (стоматологиялық кабинетте/клиникада).
2. Орындалатын жұмыстардың құрамы мен көлемі
Орындаушы жұмыстардың толық кешенін орындауға міндетті, соның ішінде:

Диагностика және дайындық жұмыстары:

Стоматологиялық қондырғыны алғашқы тексеру, су, ауа беру желілерін және электр қосылыстарын тексеру.
Турбина ұшының ақаулы / тозған силикон шлангісін бөлшектеу.
Монтаждау және жөндеу жұмыстары:
Дәрігер блогына жаңа икемді силикон шлангісін орнату.

Ішкі пневматикалық және гидравликалық түтіктерді қосу және герметикалық бекіту (турбинаға ауа беру, салқындату Спрейі, таза су және ауа).
Электр контактілерін қосу (шлангта фибро-оптика/артқы жарық болған жағдайда).
Шлангты аспаптық үстел арнасына/құралды шақыру тұтқасына орнату және бекіту.
Іске қосу және тестілеу:
Жұмыс қысымындағы барлық қосылыстардың герметикалығын тексеру (ауаның ағуы мен судың ағуы жоқ).
3. Материалдар мен қосалқы бөлшектерге қойылатын талаптар
Ауыстырылатын бөлік: турбина ұшына арналған силикон шланг.
Сапа және үйлесімділік:

Шланг жаңа болуы керек (пайдаланылмаған), жоғары сапалы медициналық силиконнан жасалған, сынуға, қатты дезинфекциялау құралдарына және тозуға төзімді.

Шланг қосқышы тұтынушының турбиналық ұштарымен толық үйлесімді болуы керек.
Шлангтың түсі мен ұзындығы стоматологиялық қондырғының зауыттық параметрлеріне сәйкес келуі керек.

5. Кепілдік міндеттемелер және жұмыс қорытындылары бойынша құжаттар
Қызмет көрсету мерзімдері: жұмыстар Тапсырыс беруші өтінім берген сәттен бастап _ _ _ (санын көрсету) жұмыс күні ішінде орындалады.

Кепілдік:

Орындалған жөндеу жұмыстарына кепілдік мерзімі-Мемлекеттік сатып алу порталында актілерге қол қойылған сәттен бастап 12 ай .
Жұмыс нәтижелері:

Жұмыс аяқталғаннан кейін Тапсырыс беруші өкілінің қатысуымен стоматологиялық қондырғы мен турбиналық шлангтың жұмыс қабілеттілігін көрсету жүргізіледі.
Орындалған жұмыстар (көрсетілген қызметтер) актісін және ауыстырылған қосалқы бөлшектерді қабылдау-беру актісін ұсыну.
	Общие сведения
Наименование услуг: Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту медицинского оборудования (стоматологической установки) с заменой комплектующих.
Вид работ: Выполнение ремонтных работ и замена изношенного силиконового шланга (с разъемом под турбинный наконечникс последующей пусконаладкой и проверкой работоспособности.
Место оказания услуг: На базе Заказчика (в стоматологическом кабинете/клинике).
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Исполнитель обязателен выполнить полный комплекс работ, включая:

Диагностика и подготовительные работы:

Первичный осмотр стоматологической установки, проверка магистралей подачи воды, воздуха и электрических соединений.
Демонтаж неисправного/изношенного силиконового шланга турбинного наконечника.
Монтажные и ремонтные работы:
Установка нового гибкого силиконового шланга в блоке врача.

Подключение и герметичная фиксация внутренних пневматических и гидравлических трубок (подача воздуха на турбину, спрея охлаждения, чистой воды и воздуха).
Подключение электрических контактов (при наличии фиброоптики/подсветки в шланге).
Установка и закрепление шланга в канале инструментального столика/рычаге вызова инструмента.
Пусконаладочные работы и тестирование:
Проверка герметичности всех соединений при рабочем давлении (отсутствие утечек воздуха и протечек воды).
3. Требования к материалам и запасным частям
Заменяемая деталь: Силиконовый шланг для турбинного наконечника.
Качество и совместимость:

Шланг должен быть новым (не бывшим в употреблении), изготовлен из высококачественного медицинского силикона, устойчивого к излому, агрессивным дезинфицирующим средствам и износу.

Разъем шланга должен быть полностью совместим с турбинными наконечниками Заказчика.
Цвет и длина шланга должны соответствовать заводским параметрам стоматологической установки.

5. Гарантийные обязательства и документы по итогам работ
Сроки оказания услуг: Работы выполняются в течение ___ (указать количество) рабочих дней с момента подачи заявки Заказчиком.

Гарантия:

Гарантийный срок на выполненные ремонтные работы — 12  месяцев с момента подписания актов на портале государственных закупок .
Результаты работ:

По завершении работ проводится демонстрация работоспособности стоматологической установки и турбинного шланга в присутствии представителя Заказчика.
Предоставление Акта выполненных работ (оказанных услуг) и Акта приема-передачи замененных запчастей.



