Техникалық сипаттама
karlstorz шығарған 9.5 Fr., 6°, 43 см /27002l/ уретерореноскопияны жөндеу бойынша 

KarlStorz шығарған 9.5 Fr., 6°, 43 см /27002l/ уретерореноскопияны жөндеу жұмыстарының тізімін қамтиды:
1.	Уретерореноскопия үшін шыны линзалары бар қатты оптиканы күрделі жөндеу, 6°, 9,5 Шр, конустық, сатылы-9.5-12 Шр., ұзындығы 43 см, автоклавталған, бұрышы бар окуляр, кіріктірілген шыны талшықты жарық өткізгіш, екі бүйірлік жуу каналы және бір жұмыс арнасы 6 Шр. 5 Шр өлшемді құралдар үшін (Karl Storz шығарған).
2.	Арнайы бақылау құралдарын қолдана отырып, оптикалық өзек жолының тұтастығын, дистальды және проксимальды терезелердің, сыртқы түтіктің, окулярлық тораптың, жарық өткізгіш каналдың және қосқыш элементтердің күйін бағалай отырып, бұйымға кіріс техникалық бақылауды жүргізу. 
3.	Бұйымды конструкцияда көзделген көлемде оптикалық және механикалық тораптарды ақауы бар, шыны линзалардың жай-күйін, оптикалық жүйенің орталықтандырылуын, қосылыстардың герметикалығын тексере отырып, сондай-ақ қорғаныш жабындары мен бекіту элементтерінің жай-күйін бағалай отырып бөлшектеу. 
4.	Оптикалық трактіні түзету, ішкі элементтердің үйлесімділігін қалпына келтіру, кескін ақауларын жою, ішкі және сыртқы оптикалық беттерді тазарту, негізгі құрылымдық элементтерді алмастырмай өнімнің жарық беру сипаттамалары мен функционалдығын қалпына келтіру арқылы өнімнің пайдалану сипаттамаларын қалпына келтіру. 
5.	Арнайы сынақ жабдығын пайдалана отырып, айқындылықты, жарықтандырудың біркелкілігін, түстердің көрсетілуін, көру бұрышын, қараңғыланудың, бұлттанудың, бұрмаланудың және көру өрісіне бөгде қосылудың болмауын тексере отырып, кескін сапасын бақылау. 
6.	Оптикалық компоненттердің дәл орналасуын, құрылымның механикалық беріктігін, окулярлық және жарық өткізгіш түйіндердің дұрыс орналасуын, сондай-ақ барлық қосылыстардың сенімділігін бақылауды қамтамасыз ете отырып, өнімді құрастыру. 
7.	Кескін, жарық беру және механикалық тұтастық параметрлерінің өндірушінің техникалық құжаттама талаптарына сәйкестігін растай отырып, пайдалануға жақын режимде функционалдық сынақтарды қамтитын Шығыс техникалық бақылауды жүргізу. 
8.	Өнімнің жұмысқа қабілеттілігін қалпына келтіру үшін қажетті барлық шығын және көмекші материалдар жұмыс құнына енгізілген және жеткізуші ұсынады. Сондай-ақ, жұмыс құнына диагностика, ауыстыру, калибрлеу, тестілеу, пайдалануға беру, жабдықты тексеру және сынау кіреді 
9.	Қосалқы бөлшектер жаңа, бұрын пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген және пайдаланылмаған болуы керек. Оның пайдалану сипаттамаларын нашарлататын механикалық зақымданулар, ақаулар және сақтау іздері болмауы тиіс. Жеткізу тасымалдау және сақтау кезінде тауардың сақталуын қамтамасыз ететін зауыттық қаптамада жүзеге асырылады.  
Әлеуетті Өнім берушіге қойылатын талаптар: 
- Жұмыстарды Тапсырыс берушінің талабы бойынша осындай оқыту туралы сертификаттардың көшірмелерін ұсына отырып, білікті (өндірушінің стандарттары бойынша осы МИ-ге техникалық қызмет көрсету және жөндеу жүргізуге үйретілген) персонал жүргізеді. Министрдің бұйрығымен бекітілген Қазақстан Республикасында медициналық бұйымға сервистік қызмет көрсетуді жүзеге асыру қағидаларына сәйкес медициналық техниканың тиісті түрлерін (атауларын) өндіруші кәсіпорындарда немесе медициналық техниканың тиісті түрлеріне техникалық қызмет көрсету бойынша кәсіптік даярлауды жүзеге асыруға құқығы бар ұйымдар мен мекемелерде оқытудан өткен медициналық техниканы жөндеу және қызмет көрсету жөніндегі маманның (инженердің) штатында болуы міндетті Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі 2020 жылғы 15 желтоқсандағы № ҚР ДСМ-273/2020.
- Уретерореноскопты жөндеу осы мед.мекеменің қызметкерлерінің қатысуымен, жұмыс уақытында сағат 08.00-ден 17.00-ге дейін жүргізіледі. Инженер келгенге дейін жөндеу жүргізілетін күнді алдын ала келісу қажет. 
Жұмыс аяқталғаннан кейін Өнім беруші Тапсырыс берушіге ұсынады: 
- Бақылау сынақтарының нәтижелерін көрсете отырып және бұйымның жұмысқа қабілеттілігін қалпына келтіруді растай отырып, орындалған жұмыстардың актісі (барлық атқарылған жұмыстардың толық сипаттамасымен).
Жұмыстың кепілдік мерзімі: кемінде 12 ай.


Техническая спецификация
по ремонту уретерореноскопии 9.5 Fr., 6°, 43 см /27002L/ производства KarlStorz

Ремонт уретерореноскопии 9.5 Fr., 6°, 43 см /27002L/  производства KarlStorz включает перечень работ:
1. Капитальный ремонт Оптики, жесткая со стеклянными линзами, для уретерореноскопии, 6°, 9,5 Шр, коническая, ступенчатая - 9.5-12 Шр., длина 43 cм, автоклавируемая, с расположенным под углом окуляром, со встроенным стекловолоконным световодом, двумя боковыми каналами для промывания и одним рабочим каналом 6 Шр. для инструментов размером 5 Шр.. (производства Karl Storz).
2. Проведение входного технического контроля изделия с оценкой целостности оптического стержневого тракта, состояния дистального и проксимального окон, наружной трубки, окулярного узла, световодного канала и соединительных элементов с применением специализированных средств контроля. 
3. Разборка изделия в объеме, предусмотренном конструкцией, с дефектацией оптических и механических узлов, проверкой состояния стеклянных линз, центрировки оптической системы, герметичности соединений, а также оценкой состояния защитных покрытий и элементов фиксации. 
4. Восстановление эксплуатационных характеристик изделия путем юстировки оптического тракта, восстановления соосности внутренних элементов, устранения дефектов изображения, очистки внутренних и наружных оптических поверхностей, восстановления светопередающих характеристик и функциональности изделия без замены основных конструктивных элементов. 
5. Контроль качества изображения с проверкой четкости, равномерности освещенности, цветопередачи, угла обзора, отсутствия затемнений, помутнений, искажений и посторонних включений в поле зрения с использованием специа-лизированного испытательного оборудования. 
6. Сборка изделия с обеспечением точной посадки оптических компонентов, механической прочности конструкции, правильного положения окулярного и световодного узлов, а также контролем надежности всех соединений. 
7. Проведение выходного технического контроля, включающего функциональные испытания в режиме, приближенном к эксплуатационному, с подтверждением соответствия параметров изображения, светопередачи и механической целостности требованиям технической документации производителя. 
8. Все расходные и вспомогательные материалы, необходимые для восстановления работоспособности изделия, включены в стоимость работ и предоставляются Поставщиком. А также в стоимость работ входит диагностика, замена, калибровка, тестирование, ввод в эксплуатацию, проверка и испытания оборудования 
9. Запасные части должны быть новыми, ранее не использовавшимся, не восстановленным и не бывшим в эксплуатации. Не должен иметь механических повреждений, дефектов и следов хранения, ухудшающих его эксплуатационные характеристики. Поставка осуществляется в заводской упаковке, обеспечивающей сохранность товара при транспортировке и хранении.  
Требования к потенциальному Поставщику: 
· Работы проводятся квалифицированным (обученным проведению технического обслуживания и ремонта данного МИ по стандартам производителя) персоналом с предоставлением копий сертификатов о таком обучении, по требованию Заказчика. Поставщик обязан иметь в штате специалиста (инженер) по ремонту и обслуживанию медицинской техники, прошедшие обучение на предприятиях производителях соответствующих видов (наименований) медицинской техники или в организациях и учреждениях, имеющих право осуществлять профессиональную подготовку по техническому обслуживанию соответствующих видов медицинской техники, согласно Правил осуществления сервисного обслуживания медицинской изделия в Республике Казахстан утвержденного Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-273/2020.
· Ремонт уретерореноскопа проводится в присутствии сотрудников данного мед.учреждения, в рабочее время с 08.00 часов до 17.00 часов. Перед приездом инженера необходимо заранее согласовать дату проведения ремонта. 
По завершении работ Поставщик предоставляет Заказчику: 
- Акт выполненных работ (с подробным описанием всех проделанных работ) с указанием результатов контрольных испытаний и подтверждением восстановления работоспособности изделия.
Гарантийный срок на работы: не менее 12 месяцев.
