Техническая спецификация
Наименование лота: Монтаж СТУ с электромагнитными расходомерами
Монтаж системы теплового учета (СТУ) с электромагнитными расходомерами по адресу: г. Сатпаев, ул. Гурбы, 71, включая поставку оборудования, обследование объекта, проектирование узла учета, монтаж, подключение, настройку, пусконаладочные работы, ввод в эксплуатацию и регистрацию в энергопередающей организации, обслуживающей объект; СТУ должна обеспечивать коммерческий учет тепловой энергии и теплоносителя в системе водяного теплоснабжения, архивирование показаний и дистанционную передачу данных посредством технологии NB-IoT; комплект оборудования должен включать два электромагнитных расходомера, один тепловычислитель, один комплект термометров сопротивления Pt 500 для измерения температуры подающего и обратного трубопроводов, один комплект модема дистанционной передачи данных и один монтажный комплект; все компоненты СТУ должны быть совместимы между собой и обеспечивать совместную работу измерительной части, тепловычислителя и системы дистанционного сбора показаний; Исполнитель обязан до поставки и монтажа обследовать объект, узел учета тепловой энергии должен быть рассчитан на подключение к трубопроводам условным диаметром DN65 (65 мм). Два электромагнитных расходомера, устанавливаемые на подающем и обратном трубопроводах, должны иметь номинальный (условный) диаметр DN65 (65 мм) и соответствовать фактическим параметрам системы теплоснабжения объекта. определить фактические параметры системы теплоснабжения, расчетный расход теплоносителя, необходимые типоразмеры оборудования, состав монтажных материалов и места установки; марка, модель, производитель, технические характеристики и комплектность поставляемого оборудования, схема монтажа и способ подключения к системе дистанционного сбора показаний подлежат обязательному предварительному согласованию с Заказчиком; согласование оборудования не освобождает Исполнителя от обязанности обеспечить его совместимость, работоспособность и приемку узла учета энергопередающей организацией; СТУ должна обеспечивать измерение и регистрацию тепловой энергии, объема и расхода теплоносителя, температуры подающего и обратного трубопроводов, разности температур, времени работы, аварийных и диагностических событий; должно обеспечиваться хранение часовых, суточных и месячных архивов измеряемых параметров, а также аварийных событий; тип теплосчетчика должен быть утвержден и внесен в соответствующий реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан; средства измерений должны иметь действующую поверку, подтвержденную соответствующими документами; Исполнитель предоставляет паспорта оборудования, документы об утверждении типа средств измерений, документы о поверке, техническую документацию изготовителя и инструкции по эксплуатации; дистанционная передача данных должна осуществляться посредством встроенного либо внешнего NB-IoT-модема или модуля по сети оператора сотовой связи; должны обеспечиваться автоматическая передача текущих и архивных показаний, информации об авариях и неисправностях, удаленное считывание данных и подключение к системе дистанционного сбора показаний, используемой для данного объекта; передаваемые сведения должны соответствовать фактическим показаниям установленного узла учета; Исполнитель обеспечивает совместимость модема, SIM-карты либо eSIM, тарифа передачи данных, программного обеспечения и параметров подключения с установленным оборудованием и принимающей системой; Исполнитель за свой счет обеспечивает необходимое программное обеспечение, его установку, настройку, активацию, лицензии и доступ к системе дистанционного сбора показаний, если они необходимы для выполнения предусмотренных настоящей технической спецификацией функций; Исполнитель выполняет демонтаж существующего оборудования при необходимости, монтаж расходомеров, термометров сопротивления, термокармашков, тепловычислителя, модема, соединительных элементов, запорной арматуры и фильтров или грязевиков при необходимости; Исполнитель обеспечивает подключение питания, прокладку необходимых кабельных линий, маркировку оборудования и кабелей; трубы, отводы, фланцы, резьбовые соединения, болты с гайками, уплотнители, изоляционные материалы, кабельная продукция, крепеж и прочие материалы, необходимые для монтажа и полноценной работы СТУ, предоставляются Исполнителем и входят в общую стоимость договора; доставка и разгрузка оборудования и материалов осуществляются силами и за счет Исполнителя; после монтажа Исполнитель выполняет проверку герметичности соединений, правильности направления потока, корректности измерений, настройку архивов и пусконаладочные работы; Исполнитель проверяет работоспособность всех компонентов СТУ, корректность передачи текущих и архивных показаний посредством NB-IoT и возможность их дистанционного считывания в принимающей системе; Исполнитель обеспечивает за свой счет SIM-карту либо eSIM, ее активацию и оплату тарифа передачи данных в течение не менее 12 месяцев со дня ввода СТУ в эксплуатацию; необходимые для работы СТУ программное обеспечение, лицензии и доступ к системе дистанционного сбора показаний также оплачиваются Исполнителем в течение указанного периода; Исполнитель обеспечивает подготовку полного комплекта документов, необходимых для ввода СТУ в эксплуатацию, регистрации и принятия на коммерческий учет в энергопередающей организации, обслуживающей объект; Исполнитель организует взаимодействие с представителями энергопередающей организации, предъявляет установленный узел учета для приемки и устраняет за свой счет замечания, относящиеся к поставленному оборудованию, подготовленной документации и выполненным им работам; оформление документации, предъявление оборудования, регистрация и приемка узла учета входят в общую стоимость договора и не оформляются как отдельные дополнительно оплачиваемые услуги; после завершения работ Заказчику передаются паспорта установленного оборудования, документы об утверждении типа средств измерений, документы о поверке, инструкции по эксплуатации, техническая документация изготовителя, исполнительная схема узла учета, акт выполненных монтажных работ, протокол пусконаладочных работ, документы о вводе в эксплуатацию и документы, подтверждающие регистрацию и принятие узла учета на коммерческий учет; дополнительно передаются идентификационные данные установленного оборудования, сведения о настройке NB-IoT, необходимые Заказчику данные доступа к системе дистанционного контроля и инструкция по считыванию показаний; гарантия на установленное оборудование, монтажные и пусконаладочные работы составляет не менее 12 месяцев со дня ввода СТУ в эксплуатацию; в течение гарантийного периода Исполнитель за свой счет устраняет неисправности поставленного оборудования и недостатки выполненных работ, включая нарушения подключения, настройки, архивирования и дистанционной передачи данных, относящиеся к его обязательствам; все расходы на оборудование, материалы, доставку, разгрузку, монтаж, подключение, настройку, пусконаладочные работы, программное обеспечение, связь в течение указанного периода, оформление документации, ввод в эксплуатацию и регистрацию включаются в общую стоимость договора и не подлежат дополнительной оплате Заказчиком; работы считаются завершенными после подтверждения фактической работоспособности СТУ, корректности измерений, архивирования и дистанционной передачи показаний, передачи Заказчику полного комплекта документации и оформления принятия узла учета на коммерческий учет энергопередающей организацией.
Срок выполнения полного комплекса работ, включая поставку оборудования, монтаж, настройку, пусконаладочные работы, ввод в эксплуатацию и регистрацию СТУ в энергопередающей организации, — в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня регистрации Договора в органах Казначейства.
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Техникалық ерекшелік
Лоттың атауы: Электромагниттік шығын өлшегіштері бар ЖЕЖ монтаждау
Сәтбаев қ., Гурбы көшесі, 71 мекенжайы бойынша электромагниттік шығын өлшегіштері бар жылу энергиясын есепке алу жүйесін (ЖЕЖ) монтаждау, оның ішінде жабдықты жеткізу, объектіні тексеру, есепке алу торабын жобалау, монтаждау, қосу, баптау, іске қосу-баптау жұмыстарын орындау, пайдалануға беру және объектіге қызмет көрсететін энергия беруші ұйымда тіркеу; ЖЕЖ сумен жылумен жабдықтау жүйесіндегі жылу энергиясы мен жылу тасымалдағышты коммерциялық есепке алуды, көрсеткіштерді мұрағаттауды және NB-IoT технологиясы арқылы деректерді қашықтан беруді қамтамасыз етуге тиіс; жабдық жиынтығына екі электромагниттік шығын өлшегіш, бір жылу есептеуіш, беру және кері құбырлардағы температураны өлшеуге арналған Pt 500 кедергі термометрлерінің бір жиынтығы, деректерді қашықтан беру модемінің бір жиынтығы және бір монтаждау жиынтығы кіруге тиіс; ЖЕЖ құрамындағы барлық компоненттер бір-бірімен үйлесімді болып, өлшеу бөлігінің, жылу есептеуіштің және көрсеткіштерді қашықтан жинау жүйесінің бірлескен жұмысын қамтамасыз етуге тиіс; Орындаушы жабдықты жеткізуге және монтаждауға дейін объектіні тексеруге, жылумен жабдықтау жүйесінің нақты параметрлерін, жылу тасымалдағыштың есептік шығынын, жабдықтың қажетті типтік өлшемдерін, жылу энергиясын есепке алу торабы шартты диаметрі DN65 (65 мм) болатын құбыржолдарға қосылуға есептелуі тиіс. Беру және қайтару құбыржолдарына орнатылатын екі электромагниттік шығын өлшегіштің шартты диаметрі DN65 (65 мм) болуы және объектінің жылумен жабдықтау жүйесінің нақты параметрлеріне сәйкес келуі тиіс.монтаждау материалдарының құрамын және орнату орындарын анықтауға міндетті; жеткізілетін жабдықтың маркасы, моделі, өндірушісі, техникалық сипаттамалары мен жиынтықтылығы, монтаждау схемасы және көрсеткіштерді қашықтан жинау жүйесіне қосылу тәсілі Тапсырыс берушімен міндетті түрде алдын ала келісілуге тиіс; жабдықты келісу Орындаушыны оның үйлесімділігін, жұмысқа жарамдылығын және есепке алу торабының энергия беруші ұйым тарапынан қабылдануын қамтамасыз ету міндетінен босатпайды; ЖЕЖ жылу энергиясын, жылу тасымалдағыштың көлемі мен шығынын, беру және кері құбырлардағы температураны, температуралар айырмасын, жұмыс уақытын, авариялық және диагностикалық оқиғаларды өлшеуді және тіркеуді қамтамасыз етуге тиіс; өлшенетін параметрлердің сағаттық, тәуліктік және айлық мұрағаттарын, сондай-ақ авариялық оқиғаларды сақтау қамтамасыз етілуге тиіс; жылу есептегіштің типі бекітілген және Қазақстан Республикасының өлшем бірлігін қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесінің тиісті тізіліміне енгізілген болуға тиіс; өлшеу құралдарының тиісті құжаттармен расталған қолданыстағы салыстырып тексеруі болуға тиіс; Орындаушы жабдық паспорттарын, өлшеу құралдарының типін бекіту туралы құжаттарды, салыстырып тексеру туралы құжаттарды, өндірушінің техникалық құжаттамасын және пайдалану нұсқаулықтарын ұсынады; деректерді қашықтан беру ұялы байланыс операторының желісі арқылы кіріктірілген немесе сыртқы NB-IoT модемі не модулі арқылы жүзеге асырылуға тиіс; ағымдағы және мұрағаттық көрсеткіштерді, авариялар мен ақаулар туралы ақпаратты автоматты түрде беру, деректерді қашықтан оқу және осы объектіде қолданылатын көрсеткіштерді қашықтан жинау жүйесіне қосылу қамтамасыз етілуге тиіс; берілетін мәліметтер орнатылған есепке алу торабының нақты көрсеткіштеріне сәйкес келуге тиіс; Орындаушы модемнің, SIM-картаның немесе eSIM-нің, деректерді беру тарифінің, бағдарламалық қамтамасыз етудің және қосылу параметрлерінің орнатылған жабдықпен және қабылдаушы жүйемен үйлесімділігін қамтамасыз етеді; Орындаушы осы техникалық ерекшелікте көзделген функцияларды орындау үшін қажет болған жағдайда қажетті бағдарламалық қамтамасыз етуді, оны орнатуды, баптауды, белсендіруді, лицензияларды және көрсеткіштерді қашықтан жинау жүйесіне қолжетімділікті өз есебінен қамтамасыз етеді; Орындаушы қажет болған жағдайда қолданыстағы жабдықты бөлшектеуді, шығын өлшегіштерді, кедергі термометрлерін, термометрлерге арналған қорғаныш гильзаларды, жылу есептеуішті, модемді, жалғау элементтерін, бекіту арматурасын және қажет болған жағдайда сүзгілерді немесе лай ұстағыштарды монтаждауды орындайды; Орындаушы электр қорегіне қосуды, қажетті кабель желілерін төсеуді, жабдық пен кабельдерді таңбалауды қамтамасыз етеді; ЖЕЖ монтаждау және толыққанды жұмыс істеуі үшін қажетті құбырлар, бұрмалар, фланецтер, бұрандалы қосылыстар, сомындары бар болттар, тығыздағыштар, оқшаулағыш материалдар, кабель өнімдері, бекіткіштер және өзге де материалдар Орындаушы тарапынан ұсынылады және шарттың жалпы құнына кіреді; жабдық пен материалдарды жеткізу және түсіру Орындаушының күшімен және оның есебінен жүзеге асырылады; монтаждаудан кейін Орындаушы қосылыстардың герметикалығын, ағын бағытының дұрыстығын, өлшеулердің дұрыстығын тексеруді, мұрағаттарды баптауды және іске қосу-баптау жұмыстарын орындайды; Орындаушы ЖЕЖ барлық компоненттерінің жұмысқа жарамдылығын, NB-IoT арқылы ағымдағы және мұрағаттық көрсеткіштердің дұрыс берілуін және оларды қабылдаушы жүйеде қашықтан оқу мүмкіндігін тексереді; Орындаушы SIM-картаны немесе eSIM-ді, оны белсендіруді және ЖЕЖ пайдалануға берілген күннен бастап кемінде 12 ай бойы деректерді беру тарифінің төлемін өз есебінен қамтамасыз етеді; ЖЕЖ жұмысы үшін қажетті бағдарламалық қамтамасыз ету, лицензиялар және көрсеткіштерді қашықтан жинау жүйесіне қолжетімділік те көрсетілген кезең ішінде Орындаушының есебінен төленеді; Орындаушы ЖЕЖ пайдалануға беру, тіркеу және объектіге қызмет көрсететін энергия беруші ұйымда коммерциялық есепке қабылдау үшін қажетті құжаттардың толық жиынтығын дайындауды қамтамасыз етеді; Орындаушы энергия беруші ұйым өкілдерімен өзара іс-қимылды ұйымдастырады, орнатылған есепке алу торабын қабылдауға ұсынады және жеткізілген жабдыққа, дайындалған құжаттамаға және өзі орындаған жұмыстарға қатысты ескертулерді өз есебінен жояды; құжаттаманы рәсімдеу, жабдықты қабылдауға ұсыну, есепке алу торабын тіркеу және қабылдау шарттың жалпы құнына кіреді және қосымша ақы төленетін жеке қызметтер ретінде рәсімделмейді; жұмыстар аяқталғаннан кейін Тапсырыс берушіге орнатылған жабдықтың паспорттары, өлшеу құралдарының типін бекіту туралы құжаттар, салыстырып тексеру туралы құжаттар, пайдалану нұсқаулықтары, өндірушінің техникалық құжаттамасы, есепке алу торабының атқарушылық схемасы, орындалған монтаждау жұмыстарының актісі, іске қосу-баптау жұмыстарының хаттамасы, пайдалануға беру туралы құжаттар және есепке алу торабының тіркелгенін әрі коммерциялық есепке қабылданғанын растайтын құжаттар беріледі; қосымша орнатылған жабдықтың сәйкестендіру деректері, NB-IoT баптаулары туралы мәліметтер, Тапсырыс берушіге қажетті қашықтан бақылау жүйесіне кіру деректері және көрсеткіштерді оқу жөніндегі нұсқаулық беріледі; орнатылған жабдыққа, монтаждау және іске қосу-баптау жұмыстарына кепілдік ЖЕЖ пайдалануға берілген күннен бастап кемінде 12 айды құрайды; кепілдік кезеңінде Орындаушы жеткізілген жабдықтың ақауларын және орындалған жұмыстардың кемшіліктерін, оның ішінде өзінің міндеттемелеріне жататын қосу, баптау, мұрағаттау және деректерді қашықтан беру бұзушылықтарын өз есебінен жояды; жабдыққа, материалдарға, жеткізуге, түсіруге, монтаждауға, қосуға, баптауға, іске қосу-баптау жұмыстарына, бағдарламалық қамтамасыз етуге, көрсетілген кезең ішіндегі байланысқа, құжаттаманы рәсімдеуге, пайдалануға беруге және тіркеуге жұмсалатын барлық шығындар шарттың жалпы құнына енгізіледі және Тапсырыс беруші тарапынан қосымша төленбейді; жұмыстар ЖЕЖ нақты жұмысқа жарамдылығы, өлшеулердің, мұрағаттаудың және көрсеткіштерді қашықтан берудің дұрыстығы расталғаннан, Тапсырыс берушіге құжаттаманың толық жиынтығы берілгеннен және есепке алу торабының энергия беруші ұйым тарапынан коммерциялық есепке қабылдануы рәсімделгеннен кейін аяқталған болып есептеледі; жабдықты жеткізуді, монтаждауды, баптауды, іске қосу-баптау жұмыстарын, пайдалануға беруді және ЖЕЖ энергия беруші ұйымда тіркеуді қоса алғанда, жұмыстардың толық кешенін орындау мерзімі — Шарт Қазынашылық органдарында тіркелген күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде.







Техническая спецификация


 


Наименование лота: Монтаж СТУ с электромагнитными расходомерами


 


Монтаж системы теплового учета (СТУ) с электромагнитными расходомерами по адресу: г. 


Сатпаев, ул. Гурбы


, 71, включая поставку оборудования, обследование объекта, проектирование 


узла учета, монтаж, подключение, настройку, пусконаладочные работы, ввод в эксплуатацию и 


регистрацию в энергопередающей организации, обслуживающей объект; СТУ должна 


обеспечивать ко


ммерческий учет тепловой энергии и теплоносителя в системе водяного 


теплоснабжения, архивирование показаний и дистанционную передачу данных посредством 


технологии NB


-


IoT; комплект оборудования должен включать два электромагнитных 


расходомера, один тепловыч


ислитель, один комплект термометров сопротивления Pt 500 для 


измерения температуры подающего и обратного трубопроводов, один комплект модема 


дистанционной передачи данных и один монтажный комплект; все компоненты СТУ должны быть 


совместимы между собой и об


еспечивать совместную работу измерительной части, 


тепловычислителя и системы дистанционного сбора показаний; Исполнитель обязан до поставки и 


монтажа обследовать объект,


 


у


зел учета тепловой энергии должен быть рассчитан на подключение 


к трубопроводам услов


ным диаметром DN65 (65 мм). Два электромагнитных расходомера, 


устанавливаемые на подающем и обратном трубопроводах, должны иметь номинальный 


(условный) диаметр DN65 (65 мм) и соответствовать фактическим параметрам системы 


теплоснабжения объекта.


 


определить


 


фактические параметры системы теплоснабжения, 


расчетный расход теплоносителя, необходимые типоразмеры оборудования, состав монтажных 


материалов и места установки; марка, модель, производитель, технические характеристики и 


комплектность поставляемого обору


дования, схема монтажа и способ подключения к системе 


дистанционного сбора показаний подлежат обязательному предварительному согласованию с 


Заказчиком; согласование оборудования не освобождает Исполнителя от обязанности обеспечить 


его совместимость, работо


способность и приемку узла учета энергопередающей организацией; 


СТУ должна обеспечивать измерение и регистрацию тепловой энергии, объема и расхода 


теплоносителя, температуры подающего и обратного трубопроводов, разности температур, 


времени работы, аварийны


х и диагностических событий; должно обеспечиваться хранение 


часовых, суточных и месячных архивов измеряемых параметров, а также аварийных событий; тип 


теплосчетчика должен быть утвержден и внесен в соответствующий реестр государственной 


системы обеспечения


 


единства измерений Республики Казахстан; средства измерений должны 


иметь действующую поверку, подтвержденную соответствующими документами; Исполнитель 


предоставляет паспорта оборудования, документы об утверждении типа средств измерений, 


документы о поверк


е, техническую документацию изготовителя и инструкции по эксплуатации; 


дистанционная передача данных должна осуществляться посредством встроенного либо внешнего 


NB


-


IoT


-


модема или модуля по сети оператора сотовой связи; должны обеспечиваться 


автоматическая 


передача текущих и архивных показаний, информации об авариях и 


неисправностях, удаленное считывание данных и подключение к системе дистанционного сбора 


показаний, используемой для данного объекта; передаваемые сведения должны соответствовать 


фактическим по


казаниям установленного узла учета; Исполнитель обеспечивает совместимость 


модема, SIM


-


карты либо eSIM, тарифа передачи данных, программного обеспечения и параметров 


подключения с установленным оборудованием и принимающей системой; Исполнитель за свой 


счет


 


обеспечивает необходимое программное обеспечение, его установку, настройку, активацию, 


лицензии и доступ к системе дистанционного сбора показаний, если они необходимы для 


выполнения предусмотренных настоящей технической спецификацией функций; Исполнитель 


выполняет демонтаж существующего оборудования при необходимости, монтаж расходомеров, 


термометров сопротивления, термокармашков, тепловычислителя, модема, соединительных 


элементов, запорной арматуры и фильтров или грязевиков при необходимости; Исполнитель 


обеспечивает подключение питания, прокладку необходимых кабельных линий, маркировку 


оборудования и кабелей; трубы, отводы, фланцы, резьбовые соединения, болты с гайками, 


уплотнители, изоляционные материалы, кабельная продукция, крепеж и прочие материалы, 


н


еобходимые для монтажа и полноценной работы СТУ, предоставляются Исполнителем и входят 


в общую стоимость договора; доставка и разгрузка оборудования и материалов осуществляются 


силами и за счет Исполнителя; после монтажа Исполнитель выполняет проверку герм


етичности 


соединений, правильности направления потока, корректности измерений, настройку архивов и 


пусконаладочные работы; Исполнитель проверяет работоспособность всех компонентов СТУ, 
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