                                              Техникалық ерекшелік
1. Жөндеу жұмыстарын сағат 20:00-ден кейін жүргізу;
2. 1000 Вольтқа дейінгі электр қауіпсіздігі бойынша кемінде 3-ші рұқсат тобының болуы;
3. Өнеркәсіптік қауіпсіздік бойынша рұқсатының болуы;
4. Өрт-техникалық минимум бойынша растайтын құжаттарының болуы;
5. Өнеркәсіптік тамақ жабдықтарына қызмет көрсету саласында кемінде 5 жыл жұмыс тәжірибесінің болуы, бұл тәжірибе салықтық есептілікте көрсетілуі тиіс;
6. «ISO 9001 және ISO 22000 халықаралық стандарттарының талаптарына сәйкес сапа және тамақ өнімдерінің қауіпсіздігін басқару менеджменті» бойынша сертификатының болуы;
7. Өлшеу техникасы, метрология немесе автоматтандыру және басқару саласында жоғары техникалық білімінің болуы;
8. Қызмет көрсетуге арналған жеке құрал-саймандары мен жабдықтарының болуы;
9. Санитариялық кітапшасының болуы (санитариялық минимумнан өткені, бактериологиялық себінді және флюорографиялық тексеру нәтижелерімен);
10. Орындаушы Тапсырыс берушінің жұмыс режиміне сәйкес қызмет көрсетуді қамтамасыз етуге тиіс: жұмыс күндері сағат 09:00-ден 18:30-ға дейін, сенбі күні сағат 09:00-ден 15:00-ге дейін. Көрсетілген уақытта Орындаушының қызметкерлері Тапсырыс беруші объектісінің аумағында тұрақты түрде болуы тиіс;
11. Көрсетілген 10 талаптың біреуі орындалмаған жағдайда, шарт жасасудан бас тартылады.
Жұмыс түрлері
Шарттың қолданылу кезеңінде жұмыс түрлерінің тізбесі Тапсырыс берушінің талаптары бойынша толықтырылуы мүмкін:
· сыртқы қарап-тексеру, жұмысқа қабілеттілігін тексеру, профилактикалық жұмыстар жүргізу және техникалық қызмет көрсету нәтижелері туралы ай сайын Акт рәсімдеу;
· қажет болған жағдайда жабдықтың ақауларын және оның жұмысындағы істен шығуларды жою;
· жабдықты пайдалану мәселелеріне қатысты «Тапсырыс берушіге» консультациялық-техникалық көмек көрсету;
· орындалған жұмыстардың толық сипаттамасы және көрсетілген қызметтердің құны көрсетілген акт ұсыну;
· аспаптың ақаулығының себептерін анықтау бойынша іс-шаралар жүргізу;
· құрамдас бөлшектерді ауыстыра отырып, жөндеу жұмыстарын жүргізу;
· аспап корпусы мен дисплейіне сыртқы қарап-тексеру жүргізіп, олардың толыққанды жұмыс істеуін тексеру;
· аспаптың бағдарламалық жасақтамасын қателердің бар-жоғына тексеру;
· қателерді жою және жұмыс әдістемелеріне түзетулер енгізу;
· модульдердің тұтастығын тексеру;
· электрмен қоректендіру жүйесін тексеру;
· жөндеу және ауыстыру бойынша ұсынымдар көрсетілген аспапты диагностикалау актісін ұсыну;
· артық жүктемеден қорғау жүйесінің іске қосылуын тексеру;
· электр жетегі мен сорғы тізбектерінде ақау болған, майдың ағуы анықталған немесе күш өлшегіш ақауланған жағдайда ағымдағы жөндеу жүргізу;
· күш өлшегіш жөнделген жағдайда қайта калибрлеу жүргізу;
· май деңгейі өлшеуіш таяқшадағы белгіленген деңгейден төмен болған жағдайда май қосу (майды сатып алу көрсетілетін қызметтер есебінен жүзеге асырылады);
· электр техникалық компоненттердің жай-күйін тексеру;
· қыздыру элементтерін ішінара немесе толық ауыстыру;
· электр тізбегінің жұмысқа қабілеттілігін тексеру;
· сыртқы корпусты жөндеу;
· тығыздағыштарды, сальниктерді және дәнекерленген жіктерді тексеру;
· жөндеу жүргізілген жағдайда қайта аттестаттау жүргізу;
· салмақ өлшеу механизмін бекіту конструкциясының платформасы мен рамасының зақымдануын анықтау мақсатында сыртқы қарап-тексеру жүргізу;
· салмақ өлшеу платформасын деңгей бойынша реттеу және орнату;
· жалғау кабелінің тұтастығын көзбен шолып тексеру;
· қоректендіру жүйесін диагностикалау;
· таразылардың негізгі терминалының жұмысқа қабілеттілігін тексеру (баптау параметрлерін тексеру);
· терминал мен платформаны ластанудан тазалау;
· эталондық жүктерді пайдалана отырып, таразы көрсеткіштерінің дәлдігін тексеру;
· жөндеу және юстировка жүргізілген жағдайда қайта салыстырып тексеру/калибрлеу жүргізу.
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Техническая спецификация:
1. Ремонтные работы после 20:00;
2. Иметь группу допуска по электробезопасности не ниже 3 до 1000 вольт;
3. Иметь допуск по промышленной безопасности;
4. Иметь подтверждающие документы по пожарно-техническому минимуму; 
5. Иметь опыт работы не менее 5 лет в сфере обслуживания промышленного пищевого оборудования c указанием в налоговой отчётности;
6. Иметь сертификат " менеджмент качества и безопасности пищевой продукции в соответствии с требованиями международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 22000;
7. Высшее техническое образование в области измерительной техники, метрологии или автоматизация и управление;
8. Наличие собственного инструмента и оборудования для обслуживания;
9. Санитарная книжка (с сан минимум, с бакпосевом, с флюорографией);
10. Исполнитель должен обеспечить оказание услуг в режиме работы Заказчика – с 9.00 до 18.30 в рабочие дни, с 9.00 до 15.00 в субботу. В данное время сотрудники Исполнителя, должны постоянно быть на территории объекта Заказчика;
11. Если из 10 пунктов один не будет хватать, то для заключения договора будет отказано. 
	Виды работ, во время действия договора может быть дополнен Заказчиком

	- внешний осмотр, проверка работоспособности, профилактические работы, с ежемесячным оформлением Акта о результатах технического обслуживания;
 - в случае необходимости устранение неисправности и отказов в работе оборудования;
 - оказание консультативной технической помощи «Заказчику» в вопросах, касающихся эксплуатации оборудования;
- акт с полной расшифровкой и указанием стоимости оказанных работ.
- мероприятия по выявлению причин неисправности прибора;
 - проведение ремонтных работ с заменой комплектующих;
 - внешний осмотр корпуса прибора, дисплея на факт полноценной работы;
 - проверка программного обеспечения прибора на факт наличия ошибок;
 - удаление ошибок и корректировка рабочих методик;
 - проверка целостности модулей;
 - проверка системы электропитания;
 - предоставление акта о диагностики прибора с рекомендациями по ремонту и замене.
- проверку срабатывания защиты от перегрузок;
 -текущий ремонт в случае неисправности в цепях электропривода и насоса, обнаружения протечек масла, неисправности силоизмерителя; 
 - повторную калибровку в случае ремонта силоизмерителя;
 - долив масла,если его уровень ниже риски на щупе (приобретение масла в счет оказываемых услуг).
- проверка состояния электротехнических компонентов;
 - частичная или полная замена греющих элементов;
 - тестирование работоспособности электрической цепи;
 - ремонт внешнего корпуса;
 - проверка уплотнителей, сальников и сварных швов;
- повторную аттестацию в случае ремонта.
- внешний осмотр (для обнаружения повреждений платформы и рамы конструкции крепления весового механизма);
 - регулировка и установка весовой платформы по уровню;
 - визуальный осмотр целостности соединительного кабеля;
 - диагностика системы питания;
 - проверка работоспособности основного терминала весов (проверка параметров настройки);
 - очистка терминала и платформы от загрязнений;
 - проверка весов эталонными грузами на точность показаний;
- повторную поверку/калибровку в случае ремонта и юстировки.

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



