	[bookmark: _GoBack] Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:
	1. Счетчик для учета холодной воды должен быть внесен в Государственный реестр средств измерений РК. с УСТАНОВКОЙ
2. Счетчик должен соответствовать требованиям Правил выбора, монтажа и эксплуатации приборов учета воды в системах водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом Министра промышленности и строительства РК № 295 от 08.08.2025г. 
3. ТА 4М40 марка
4. Диаметр условного прохода счетчика 40  мм.
5. Количество поставляемых счетчиков 1 шт.
6. Счетчик должен иметь импульсный выход.
7. Счетчик должен быть доукомплектован устройством дистанционной передачи данных (модем) для передачи данных 
8. Счетчик должен иметь техническую документацию (паспорт), в которую прописываются метрологические и технические характеристики, сведения о первичной поверке, производителе и другая информация.
9. Метрологические характеристики счетчика должны соответствовать требованиям нормативно-технических актов РК, в частности СТ PK 2.561-2018 «Национальный стандарт Республики Казахстан. Счетчики для измерения холодной питьевой и горячей воды», СТ РК СТБ ИСО 4064-1-2009 «Измерение расхода воды в закрытых трубопроводах под полной нагрузкой. Счетчики холодной питьевой воды и горячей воды».
10. Метрологический класс точности счетчика – высокий метрологический класс с низким порогом чувствительности (класс С).
11. Счетчик должен быть с первичной поверкой, произведенной согласно СТ РК 2.86-2005 «Счетчики воды. Методика поверки».
12. Степень защиты корпуса счетчика и модема не ниже IP65.
13. Счетчик с устройством дистанционной передачи данных должен быть совместим и интегрирован с информационно-измерительной системой
14. Срок службы счетчика и модема должен быть не менее 10 лет.
15. Гарантийный срок эксплуатации счетчика не менее 12 месяцев со дня приобретения, гарантийный срок эксплуатации модема не менее 36 месяцев.
16. Счетчик должен выдержать давление воды до 1,6 Мпа.
17. Диапазон рабочих температур воды от +50С до +500С.
18. Температура окружающей среды от +50С до +550С.
19. Тип соединения должен быть резьбовым.
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1. Доставка и УСТАНОВКА осуществляется Поставщиком. 
2. Цена товара должна включать в себя расходы – стоимость счетчика, модема, доставка, монтаж, пусконаладочные работы и передача данных 
3. Дату и время поставки и установка согласовать с Заказчиком, прием товара в рабочие дни. Товар в выходные дни, праздничные дни и после окончания рабочего дня не принимается.




