Техническая спецификация

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на приобретение комплексной услуги по оснащению и обеспечению функционирования медицинского пункта организации среднего образования цифровыми медицинскими изделиями и телемедицинской системой
	Наименование услуги
	Комплексная услуга по оснащению, подключению, техническому сопровождению и обеспечению функционирования медицинского пункта организации среднего (начального, основного среднего, общего среднего) образования цифровыми медицинскими изделиями и телемедицинской системой.

	Единица измерения
	Одна услуга на один объект (медицинский пункт организации образования) на период действия договора.

	Количество объектов
	1

	Срок оказания услуг
	До 31 декабря 2026 года

	Срок поставки оборудования
	в течение 61 календарный день с даты подписания Договора

	Место оказания услуги
	Согласно перечню объектов Заказчика (Приложение 1 к настоящей технической спецификации).

	Модель оказания услуги
	Медицинские изделия и оборудование предоставляются Поставщиком во временное пользование на срок оказания услуги без перехода права собственности к Заказчику.




	№
	Тип характеристик
	Описание требований
	Тип требования

	1
	Общие требования к услуге
	Поставщик оказывает комплексную услугу «под ключ», включающую: предоставление медицинских изделий во временное пользование; доставку, установку и настройку; подключение к телемедицинской системе; ввод в эксплуатацию; обучение; техническое обслуживание, ремонт и замену; предоставление лицензий и обновлений; техническую поддержку и ежемесячную отчетность. Все расходы, необходимые для полного оказания услуги, включаются в стоимость договора.
	Обязательное

	2
	Нормативные требования
	Услуга оказывается с соблюдением законодательства Республики Казахстан о здравоохранении, государственных закупках, персональных данных, информатизации, санитарно-эпидемиологическом благополучии, электробезопасности и охране труда. Медицинские изделия, подлежащие регистрации, должны иметь действующее регистрационное удостоверение Республики Казахстан и/или ЕАЭС, разрешающее обращение на территории Республики Казахстан.
	Обязательное

	3
	Состав базового комплекта на один объект
	1. Электрокардиограф многоканальный цифровой – 1 единица.
2. Стетофонендоскоп цифровой – 1 единица.
3. Пульсоксиметр цифровой – 1 единица.
4. Отоскоп цифровой – 1 единица.
5. Горловая камера цифровая – 1 единица.
6. Телемедицинская система – 1 комплект.
7. Ростомер с весами цифровой - 1 комплект
В комплект включаются штатные принадлежности, кабели, зарядные устройства, аккумуляторы, лицензии и стартовые расходные материалы.
Допускается исполнение нескольких позиций в составе одного многофункционального медицинского изделия при условии, что соответствующие функции подтверждены регистрационным удостоверением и эксплуатационной документацией производителя.
	Обязательное

	4
	Электрокардиограф многоканальный цифровой
	Назначение: регистрация, хранение и передача ЭКГ учащегося. Минимально: одновременная регистрация 12 стандартных отведений; не менее 6 каналов регистрации/печати с полным 12-канальным отчетом; дискретизация не менее 500 Гц; входное сопротивление не менее 10 МОм; подавление синфазной помехи не менее 100 дБ; скорости 25 и 50 мм/с; чувствительность 5, 10 и 20 мм/мВ; фильтры сетевой помехи, дрейфа и мышечного тремора; режимы для детей и взрослых; автоматическое измерение интервалов; память не менее 100 исследований либо хранение в телемедицинской системе; экспорт PDF и машиночитаемого формата; USB/Wi-Fi/Bluetooth/Ethernet; автономная работа не менее 2 часов. Комплект: кабель пациента, взрослые и детские электроды, питание, аккумулятор, кейс, бумага при наличии принтера.
	Обязательное

	5
	Стетофонендоскоп цифровой
	Назначение: аускультация, запись и дистанционная передача звуков сердца и легких. Режимы сердца и легких; диапазон частот не уже 20–2 000 Гц либо эквивалентный; запись не менее 30 секунд; передача в реальном времени и/или записи; регулировка усиления и громкости воспроизведения с подавлением фонового шума; вывод звука на накладные наушники (импеданс 32 Ом, частотная характеристика 20 Гц – 20 кГц) в комплекте поставки; USB и/или беспроводное подключение; автономная работа не менее 4 часов; дезинфицируемые контактные поверхности; зарядное устройство и кейс.
	Обязательное

	6
	Пульсоксиметр цифровой
	Диапазон SpO₂ не уже 70–100 %; погрешность в диапазоне 80–100 % не более ±2 %; частота пульса не уже 30–240 уд/мин; погрешность не более ±3 уд/мин или ±3 %; отображение SpO₂, пульса, качества сигнала/плетизмограммы и заряда; сигнализация пределов; датчик для детей школьного возраста и взрослых; автономное питание; сохранение результата в телемедицинской системе автоматически либо оператором.
	Обязательное

	7
	Ростомер с весами цифровой
	Предел взвешивания не менее 200 кг; дискретность массы не более 0,1 кг; диапазон роста не уже 80–220 см; дискретность роста не более 0,1 см; автоматический расчет индекса массы тела устройством либо телемедицинской системой на основании зарегистрированных значений роста и массы; устойчивое нескользящее основание; дисплей; ручная или автоматическая передача результатов в телемедицинскую систему; автономное питание и/или питание от сети; документы о поверке/калибровке при применимости.
	Обязательное

	8
	Горловая камера цифровая
	Разрешение не менее 1280×720; светодиодная подсветка; фокусировка для осмотра полости рта и зева; захват изображения с корпуса либо программно; USB и/или беспроводная передача; фото с привязкой к пациенту; совместимость с телемедицинской системой; возможность дезинфекции и применения одноразовых наконечников не менее двух типоразмеров; стартовый комплект наконечников.
	Обязательное

	9
	Отоскоп цифровой
	Цветная камера не менее 1280×720; светодиодная подсветка; регистрация серии кадров с автоматическим отбором кадра медицинского качества; передача изображения в реальном времени; сменные воронки для детей и взрослых не менее двух типоразмеров; возможность применения одноразовых воронок; USB и/или Wi-Fi; автономная работа не менее 2 часов; возможность обработки согласно инструкции производителя.
	Обязательное

	10
	Аппаратная часть телемедицинской системы
	Планшет: экран не менее 8 дюймов, ОЗУ не менее 4 ГБ, накопитель не менее 64 ГБ, камера и микрофон; внешняя камера при недостаточности встроенной; Wi-Fi; лицензионная ОС и защитное ПО; накладные наушники с микрофоном; защитный кейс; кабели и адаптеры. Комплект обеспечивает видеосвязь и получение данных хотя бы от одного медицинского изделия одновременно.
	Обязательное

	11
	Телемедицинское программное обеспечение
	Регистрация пациента и электронная карточка обследования; наличие сертификата информационной безопасности; защищенная видеоконсультация; передача ЭКГ, изображений, видео, звука и числовых показателей; сохранение даты, времени, устройства и пользователя; ввод жалоб, анамнеза, заключения и рекомендаций; формирование протокола осмотра и его экспорт в PDF; журнал действий пользователей; ролевой доступ; фиксация информированного согласия; интерфейс на русском и казахском языках; поиск и отчеты; резервирование; обновления без доплаты; отсутствие рекламы.
	Обязательное

	12
	Интеграция и совместимость
	Документированные открытые интерфейсы REST API и/или HL7 FHIR; экспорт данных без закрытой привязки к одному производителю; форматы JSON/XML/PDF/JPEG/PNG/WAV/MP4 по типу данных; интеграция с информационными системами МЗ РК и Заказчика при предоставлении технических условий со стороны Заказчика; лицензии интеграционного модуля включены в стоимость; до завершения интеграции доступна безопасная ручная выгрузка/загрузка данных.
	Обязательное

	13
	Информационная безопасность
	Хранение медицинских данных на территории Республики Казахстан; соблюдение единых требований в области информационной безопасности Республики Казахстан; TLS не ниже 1.2; защита данных при хранении; многофакторная аутентификация для администраторов и медицинских работников; журнал входов, просмотров, изменений и выгрузок; автоматическое завершение неактивной сессии; минимальные права доступа; резервное копирование не реже раза в сутки; уведомление Заказчика об инциденте информационной безопасности не позднее 2 часов; запрет рекламного использования персональных медицинских данных и их передачи третьим лицам без законного основания; обработка обезличенных данных в статистических, научных и исследовательских целях, включая совершенствование алгоритмов поддержки принятия врачебных решений, допускается при условии необратимого обезличивания и в соответствии с законодательством Республики Казахстан о персональных данных; передача и удаление данных по окончании договора в установленном порядке.
	Обязательное

	14
	Доставка и ввод в эксплуатацию
	Обследование помещения и сети; согласование размещения; доставка и монтаж; настройка учетных записей; проверка каждого изделия; тестовая видеоконсультация и передача результатов; маркировка сервисными номерами; передача инструкций; акт готовности и акт ввода в эксплуатацию. Срок запуска одного объекта – не более 10 рабочих дней с даты доставки оборудования в населенный пункт объекта при условии предоставления Заказчиком готового помещения и доступа к инфраструктуре, если договором не установлено иное.
	Обязательное

	15
	Обучение пользователей
	Обучение не менее двух медицинских работников и одного администратора на объекте в очном или удаленном формате. Темы: безопасная эксплуатация, обследования и качество данных, работа в системе, защита данных, обращение в поддержку, действия при отказах. Не менее 4 академических часов. Инструкции и видеоматериалы; одно повторное обучение при смене персонала по заявке Заказчика.
	Обязательное

	16
	Техническое обслуживание
	Профилактическое обслуживание в объеме и с периодичностью, установленными эксплуатационной документацией производителя медицинского изделия; дистанционный мониторинг работоспособности и профилактическое обслуживание программной части; диагностика, ремонт и замена; поверка/калибровка при применимости; обновление ПО; журнал обслуживания; запасные части и расходные материалы; подменное оборудование с характеристиками не ниже установленных на время ремонта.
	Обязательное

	17
	Качество и состояние оборудования
	При первоначальном вводе оборудование новое, не бывшее в употреблении, не восстановленное, без дефектов; маркировка и серийные номера совпадают с документами
	Обязательное

	18
	Гарантия, замена и SLA
	Гарантия действует весь срок оказания услуги и не менее 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию. Критическая неисправность: начало удаленной диагностики не позднее 2 часов; подменное устройство/выезд – не позднее 3 рабочих дней в областном центре и 7 рабочих дней в иных населенных пунктах; замена не позднее 7 рабочих дней. Доступность платформы не менее 99,5 % в месяц. Критический инцидент: реакция 2 часа, обходное решение/восстановление 24 часа; значительный: реакция 6 часов, устранение 3 рабочих дня; некритический: реакция 5 рабочих дней.
	Обязательное

	19
	Документация Поставщика
	Перечень оборудования с моделями, серийными номерами и годом выпуска; регистрационные удостоверения; инструкции на русском и/или казахском языке; документы поверки/калибровки при применимости; сертификаты/декларации на немедицинское оборудование при применимости; лицензии ПО; сертификат/протокол испытаний информационной безопасности; описание архитектуры и мер информационной безопасности; регламент поддержки; программа и протокол обучения; акты ввода в эксплуатацию; протокол приемочных испытаний.
	Обязательное

	20
	Приемочные испытания
	Проверяются комплектность; работа всех устройств; тестовое измерение; сохранение результата в карточке пациента; передача ЭКГ, аускультативного звука, SpO₂, роста/веса и изображения отоскопа; видеоконсультация не менее 10 минут; формирование PDF; роли и журнал действий; резервирование; обучение. Несоответствия устраняются за счет Поставщика не более чем за 5 рабочих дней.
	Обязательное

	21
	Ежемесячная отчетность
	К акту оказанных услуг прилагаются: перечень действующих объектов и оборудования; доступность; обращения и сроки устранения; профилактика, ремонты и замены; обновления; обучения; инциденты информационной безопасности; подтверждение действующих лицензий.
	Обязательное

	22
	Завершение услуги
	Поставщик передает данные, протоколы, журналы и отчеты в согласованном машиночитаемом формате; обеспечивает переходный доступ не менее 30 календарных дней, если договором не установлено иное; после согласования демонтирует и вывозит свое оборудование; оформляет акты возврата и миграции. Удаление данных – только после письменного подтверждения Заказчика и с учетом сроков хранения медицинской документации.
	Обязательное

	23
	Дополнительные требования
	Требования не содержат товарных знаков, производителя или страны происхождения. Допускаются эквивалентные или более высокие характеристики при сохранении назначения, совместимости и безопасности. Поставщик не вправе требовать дополнительных лицензий, оборудования или услуг, необходимых для исполнения спецификации. Все лицензии легальны и действуют весь период. Поддержка и документы – на русском языке, казахский язык – по запросу Заказчика.
	Обязательное
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ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß ÑÏÅÖÈÔÈÊÀÖÈß

 

íà ïðèîáðåòåíèå êîìïëåêñíîé óñëóãè ïî îñíàùåíèþ è îáåñïå÷åíèþ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ìåäèöèíñêîãî ïóíêòà 

организации среднего образования цифровыми медицинскими изделиями и телемедицинской системой

 

Наименование услуги

 

Êîìïëåêñíàÿ óñëóãà ïî îñíàùåíèþ, ïîäêëþ÷åíèþ, òåõíè÷åñêîìó ñîïðîâîæäåíèþ è 

îáåñïå÷åíèþ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ìåäèöèíñêîãî ïóíêòà îðãàíèçàöèè ñðåäíåãî (íà÷àëüíîãî, 

îñíîâíîãî ñðåäíåãî, îáùåãî ñðåäíåãî) îáðàçîâàíèÿ öèôðîâûìè ìåäèöèíñêèìè èçäåëèÿìè 

è òåëåìåäèöèíñêî

é ñèñòåìîé.
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Îäíà óñëóãà íà îäèí îáúåêò (ìåäèöèíñêèé ïóíêò îðãàíèçàöèè îáðàçîâàíèÿ) íà ïåðèîä 

äåéñòâèÿ äîãîâîðà.

 

Êîëè÷åñòâî îáúåêòîâ
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Ñðîê îêàçàíèÿ óñëóã

 

Äî 31 äåêàáðÿ 2026 ãîäà

 

Ñðîê ïîñòàâêè 

îáîðóäîâàíèÿ

 

â òå÷åíèå 61 êàëåíäàðíûé äåíü ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ Äîãîâîðà

 

Ìåñòî îêàçàíèÿ óñëóãè

 

Ñîãëàñíî ïåðå÷íþ îáúåêòîâ Çàêàç÷èêà (Ïðèëîæåíèå 1 ê íàñòîÿùåé òåõíè÷åñêîé 

ñïåöèôèêàöèè).

 

Ìîäåëü îêàçàíèÿ óñëóãè

 

Ìåäèöèíñêèå èçäåëèÿ è îáîðóäîâàíèå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ Ïîñòàâùèêîì âî âðåìåííîå 

ïîëüçîâàíèå íà ñðîê îêàçàíèÿ óñëóãè áåç ïåðåõîäà ïðàâà ñîáñòâåííîñòè ê Çàêàç÷èêó.
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Îïèñàíèå òðåáîâàíèé

 

Òèï 

òðåáîâàíèÿ

 

1

 

Îáùèå 

òðåáîâàíèÿ ê 

óñëóãå

 

Ïîñòàâùèê îêàçûâàåò êîìïëåêñíóþ óñëóãó «ïîä êëþ÷», âêëþ÷àþùóþ: 

ïðåäîñòàâëåíèå ìåäèöèíñêèõ èçäåëèé âî âðåìåííîå ïîëüçîâàíèå; äîñòàâêó, 

óñòàíîâêó è íàñòðîéêó; ïîäêëþ÷åíèå ê òåëåìåäèöèíñêîé ñèñòåìå; ââîä â 

ýêñïëóàòàöèþ; îáó÷åíèå; òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå, ðåì

îíò è çàìåíó; 

ïðåäîñòàâëåíèå ëèöåíçèé è îáíîâëåíèé; òåõíè÷åñêóþ ïîääåðæêó è åæåìåñÿ÷íóþ 

îò÷åòíîñòü. Âñå ðàñõîäû, íåîáõîäèìûå äëÿ ïîëíîãî îêàçàíèÿ óñëóãè, âêëþ÷àþòñÿ 

â ñòîèìîñòü äîãîâîðà.

 

Îáÿçàòåëüíîå
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Íîðìàòèâíûå 

òðåáîâàíèÿ

 

Óñëóãà îêàçûâàåòñÿ ñ ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí î 

çäðàâîîõðàíåíèè, ãîñóäàðñòâåííûõ çàêóïêàõ, ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ, 

èíôîðìàòèçàöèè, ñàíèòàðíî

-

ýïèäåìèîëîãè÷åñêîì áëàãîïîëó÷èè, 

ýëåêòðîáåçîïàñíîñòè è îõðàíå òðóäà. Ìåäèöèíñêèå èçäåëèÿ, ïîä

ëåæàùèå 

ðåãèñòðàöèè, äîëæíû èìåòü äåéñòâóþùåå ðåãèñòðàöèîííîå óäîñòîâåðåíèå 

Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí è/èëè ÅÀÝÑ, ðàçðåøàþùåå îáðàùåíèå íà òåððèòîðèè 

Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí.

 

Îáÿçàòåëüíîå
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Ñîñòàâ 

áàçîâîãî 

êîìïëåêòà íà 

îäèí îáúåêò

 

1. Ýëåêòðîêàðäèîãðàô ìíîãîêàíàëüíûé öèôðîâîé 

–

 

1 åäèíèöà.

 

2. Ñòåòîôîíåíäîñêîï öèôðîâîé 

–

 

1 åäèíèöà.

 

3. Ïóëüñîêñèìåòð öèôðîâîé 

–

 

1 åäèíèöà.

 

4

. Îòîñêîï öèôðîâîé 

–

 

1 åäèíèöà.

 

5

. Ãîðëîâàÿ êàìåðà öèôðîâàÿ 

–

 

1 åäèíèöà.

 

6

. Òåëåìåäèöèíñêàÿ ñèñòåìà 

–

 

1 êîìïëåêò.

 

7. Ðîñòîìåð ñ âåñàìè öèôðîâîé 

-

 

1 êîìïëåêò

 

Â êîìïëåêò âêëþ÷àþòñÿ øòàòíûå ïðèíàäëåæíîñòè, êàáåëè, çàðÿäíûå óñòðîéñòâà, 

àêêóìóëÿòîðû, ëèöåíçèè è ñòàðòîâûå ðàñõîäíûå ìàòåðèàëû.

 

Äîïóñêàåòñÿ èñïîëíåíèå íåñêîëüêèõ ïîçèöèé â ñîñòàâå îäíîãî 

ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî ìå

äèöèíñêîãî èçäåëèÿ ïðè óñëîâèè, ÷òî 

ñîîòâåòñòâóþùèå ôóíêöèè ïîäòâåðæäåíû ðåãèñòðàöèîííûì óäîñòîâåðåíèåì è 

ýêñïëóàòàöèîííîé äîêóìåíòàöèåé ïðîèçâîäèòåëÿ.

 

Îáÿçàòåëüíîå

 

