ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Услуга по обеспечению пациентов слухопротезной помощью

- Наименование и описание услуги

- 2013 г, Д/з: Сенсоневральная  тугоухость IV степени. Глухота справа.

Одностороннее  слухопротезирование (слуховые аппараты- 1 шт.)

- 2009 г, Д/з: Сенсоневральная IV степени справа.

Одностороннее  слухопротезирование (слуховые аппараты- 1 шт.)

- 2015 г, Д/з: Сенсоневральная тугоухостъ   II cт 2х ст.Кохлеоневрит с 2 х сторон.

Двустороннее слухопротезирование (слуховые аппараты- 2 шт.)

- 2021 г, Д/з: Сенсоневральная тугоухость  2степени 2х сторонний.  Кохлеоневрит  2х сторонний.

Двустороннее слухопротезирование (слуховые аппараты- 2 шт.)

- 2007 г .Д/з:  Сенсоневральная тугоухость ІІст  2-сторонний.

Двустороннее слухопротезирование (слуховые аппараты- 2 шт.)

Общее количества поставки слуховых аппаратов составляет 8 шт. согласно технической специфике в 3 разделе (3. Общие требования к слуховым аппаратам)

Наименование: услуга по обеспечению пациентов слухопротезной помощью.

Описание: услуга включает подбор и выдачу цифрового программируемого слухового аппарата заушного типа, его настройку, изготовление индивидуального ушного вкладыша по медицинским показаниям, а также гарантийное и постгарантийное сервисное обслуживание.

2. Состав услуги

- Подбор слухового аппарата с учётом степени и типа снижения слуха пациента.

- Выдача слухового аппарата в комплектации по разделу 6.

- Настройка (программирование) слухового аппарата.

- Изготовление индивидуального ушного вкладыша по медицинским показаниям.

- Гарантийное и постгарантийное сервисное обслуживание.

3. Общие требования к слуховым аппаратам

Слуховые аппараты должны быть зарегистрированы и разрешены к применению в Республике Казахстан в соответствии со статьёй 23 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК. Поставщик представляет копию регистрационного удостоверения.

Поставщик обеспечивает наличие слуховых аппаратов двух типов:

| Параметр | Тип 1 | Тип 2 |
| --- | --- | --- |
| Степень снижения слуха | I–III | II–IV |
| Тип тугоухости | нейросенсорная, кондуктивная, смешанная | нейросенсорная, кондуктивная, смешанная |
| Конструкция | цифровой программируемый, заушный (BTE) | цифровой программируемый, заушный (BTE) |
| Элемент питания | сменный, воздушно-цинковый, 1,3 В | сменный, воздушно-цинковый, 1,3 В |
| Типоразмер элемента питания | 312 | 13 |

Требования разделов 4 и 5 относятся к обоим типам, если не указано иное.

4. Функциональные требования

4.1. Обработка сигнала

| Характеристика | Требование |
| --- | --- |
| Обработка сигнала | цифровая, многоканальная |
| Независимые частотные каналы | не менее 12 |
| Регулируемые каналы компрессии | не менее 12 |
| Компрессия в широком динамическом диапазоне (WDRC) | наличие |
| Частотная компрессия для расширения воспринимаемого диапазона звуков | наличие |
| Автоматический режим прослушивания | наличие |
| Классификация акустических ситуаций, в которых находится пользователь, для персонализации настройки | наличие |
| Автоматическое постепенное изменение усиления до целевых значений для комфортного привыкания | наличие |
| Регистрация данных об использовании аппарата | наличие |
| Генератор шума для помощи при ушном шуме (тиннитусе) с регулировкой уровня шума пользователем | наличие |

4.2. Микрофоны и подавление помех

| Характеристика | Требование |
| --- | --- |
| Система направленных микрофонов | 2 микрофона |
| Направленность микрофонной системы | многополосная и (или) адаптивная |
| Цифровое шумоподавление | наличие |
| Выделение речи на фоне шума | наличие |
| Подавление шума ветра | наличие |
| Подавление импульсных звуков | наличие |
| Адаптивное подавление обратной связи (свиста) | наличие |
| Автоматическое снижение собственных шумов микрофона | наличие |

4.3. Беспроводная связь

| Характеристика | Требование |
| --- | --- |
| Встроенная беспроводная связь с внешними устройствами и аксессуарами | наличие |
| Bluetooth для подключения к смартфонам, ноутбукам и другим устройствам | наличие |
| Совместимость со смартфонами и обычными мобильными телефонами, поддерживающими совместимые профили Bluetooth | наличие |
| Телефонные разговоры по Bluetooth в режиме «свободные руки» | наличие; голос пользователя улавливают микрофоны аппарата |
| Потоковая передача мультимедийного звука по Bluetooth | наличие |
| Автоматическая обработка потокового звука | наличие; отдельные режимы для речи и музыки |
| Программы приёма потокового звука | выносной микрофон, телефон по Bluetooth, беспроводная микрофонная система |
| Прямой приём звука от беспроводных микрофонных систем | наличие |
| Телефонная катушка | наличие; прямой доступ к программе длительным нажатием многофункциональной кнопки |
| Дистанционное управление громкостью и программами со смартфона | наличие; бесплатное мобильное приложение |
| Поддержка беспроводных аксессуаров (в комплект не входят) | ТВ-адаптер, выносной микрофон, пульт дистанционного управления, беспроводные микрофонные системы |
| Подключение ТВ-адаптера | к любому источнику звука: телевизору, компьютеру, аудиосистеме |

4.4. Управление и индикация

| Характеристика | Требование |
| --- | --- |
| Регулятор громкости на корпусе | наличие; ручной, программируемый |
| Кнопка переключения акустических программ | наличие; программируемая |
| Многофункциональная кнопка на корпусе | переключение программ, регулировка громкости, приём и отклонение входящих вызовов (в зависимости от настройки) |
| Задержка включения | наличие; настройка длительности и выбор стартовой программы |
| Звуковая индикация | программируемая, мультитональная: переключение программ, изменение громкости, разряд элемента питания |
| Звуковая индикация предельной громкости | при достижении максимального и минимального уровня |

4.5. Акустическое сопряжение

| Характеристика | Требование |
| --- | --- |
| Варианты звуковода | стандартный звуковод и тонкий звуковод (тонкая трубочка) |
| Звуковые крючки | с фильтром и без фильтра |
| Стандартные вкладыши для тонкой трубочки | открытые, вентилируемые, мощные |
| Индивидуальный ушной вкладыш для тонкой трубочки | возможность использования |
| Фиксатор для тонкой трубочки | наличие |

4.6. Настройка и защита

| Характеристика | Требование |
| --- | --- |
| Способ настройки | цифровое программирование в специализированном программном обеспечении |
| Беспроводное программирование | наличие |
| Пошаговый режим первичной настройки | наличие |
| Защитное покрытие корпуса | от влаги, пота и серы |
| Степень защиты от пыли и влаги | не ниже IP68 |

5. Электроакустические параметры

Параметры измеряются в камере связи (куплере) 2 см³ по стандартам ANSI/ASA S3.22-2014 (R2020) / IEC 60118-0:2022.

| Параметр | Требование |
| --- | --- |
| Максимальный выходной уровень звукового давления (OSPL90), дБ УЗД | 122–139, в зависимости от типа аппарата и акустического сопряжения |
| Максимальное акустическое усиление при входном сигнале 50 дБ УЗД, дБ | 58–81, в зависимости от типа аппарата и акустического сопряжения |
| Частотный диапазон, Гц | нижняя граница менее 100; верхняя граница более 4900–8000, в зависимости от типа аппарата и акустического сопряжения |
| Эквивалентный входной шум, дБ УЗД | не более 19 |
| Коэффициент гармонических искажений, % | не более 5,0 |
| Чувствительность индукционной катушки (HFA-SPLIV), дБ УЗД | 95–112 |
| Ток потребления, мА | не более 2,1 |
| Время работы от одного элемента питания, ч | не менее 85 |
| Задержка обработки сигнала, мс | не более 6,5 |

6. Комплектация и сервисное обслуживание

Комплект на каждый слуховой аппарат:

- слуховой аппарат — 1 шт.;

- футляр — 1 шт.;

- элементы питания — 36 шт.: типоразмер 312 для типа 1, типоразмер 13 для типа 2.

Срок сервисного обслуживания — не менее 37 месяцев

Адрес оказываемого  услуги г.Атырау 5 поликлиника ул. Айтеке би, 24

# ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК

## Пациенттерді естуді протездеу көмегімен қамтамасыз ету қызметі

- Қызметтің атауы және сипаттамасы

- 2013,Д/з: IV дәрежелі сенсорлық есту қабілетінің жоғалуы. Оң жақтағы саңырау.

### Бір жақты есту протездеу (есту аппараттары - 1 дана)

- 2009, Д/з: оң жақтағы IV дәрежелі сенсорлық жүйке.

### Бір жақты есту протездеу (есту аппараттары - 1 дана)

- 2015 ж., Д/з: сенсорлық есту қабілетінің жоғалуы II ст 2х ст. 2 жағынан Кохлеоневрит.

### Екі жақты есту протездеу (есту аппараттары - 2 дана)

- 2021, Д/з: сенсорлық есту қабілетінің жоғалуы 22 дәрежелі үшінші тарап. Кохлеоневрит 2 жақты.

### Екі жақты есту протездеу (есту аппараттары - 2 дана)

- 2007 ж .Д/ з: сенсорлық есту қабілетінің жоғалуы ІІст 2-тарап.

### Екі жақты есту протездеу (есту аппараттары - 2 дана)

Жеткізілетін есту аппараттарының жалпы саны – 8 дана, 3-бөлімдегі техникалық ерекшелікке (3. Есту аппараттарына қойылатын жалпы талаптар) сәйкес.

Атауы: пациенттерді естуді протездеу көмегімен қамтамасыз ету қызметі.

Сипаттамасы: қызметке құлақ артына тағылатын цифрлық бағдарламаланатын есту аппаратын таңдау және беру, оны баптау, медициналық көрсетілімдер бойынша жеке құлақ ішілік вкладыш дайындау, сондай-ақ кепілді және кепілдіктен кейінгі сервистік қызмет көрсету кіреді.

## 2. Қызметтің құрамы

- Пациенттің есту қабілетінің төмендеу дәрежесі мен түрін ескере отырып, есту аппаратын таңдау.

- 6-бөлімге сәйкес есту аппаратын жиынтықтамасымен бірге беру.

- Есту аппаратын баптау (бағдарламалау).

- Медициналық көрсетілімдер бойынша жеке құлақ вкладышын дайындау.

- Кепілді және кепілдіктен кейінгі сервистік қызмет көрсету.

## 3. Есту аппараттарына қойылатын жалпы талаптар

Есту аппараттары Қазақстан Республикасында қолдануға тіркелген және рұқсат етілген болуы тиіс. Бұл талап Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 7 шілдедегі № 360-VI ҚРЗ «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Кодексінің 23-бабына сәйкес орындалуы тиіс. Жеткізуші тіркеу куәлігінің көшірмесін ұсынады.

Жеткізуші есту аппараттарының екі түрінің болуын қамтамасыз етеді:

| Параметр | 1-тип | 2-тип |
| --- | --- | --- |
| Есту қабілетінің төмендеу дәрежесі | I–III | II–IV |
| Есту қабілетінің төмендеу түрі | нейросенсорлық, кондуктивтік, аралас | нейросенсорлық, кондуктивтік, аралас |
| Конструкциясы | цифрлық бағдарламаланатын, құлақ артына тағылатын (BTE) | цифрлық бағдарламаланатын, құлақ артына тағылатын (BTE) |
| Қуат элементі | ауыстырмалы, ауа-мырышты, 1,3 В | ауыстырмалы, ауа-мырышты, 1,3 В |
| Қуат элементінің типтік өлшемі | 312 | 13 |

Егер өзгеше көрсетілмесе, 4 және 5-бөлімдердің талаптары екі типке де қолданылады.

## 4. Функционалдық талаптар

### 4.1. Сигналды өңдеу

| Сипаттамасы | Талап |
| --- | --- |
| Сигналды өңдеу | цифрлық, көпарналы |
| Тәуелсіз жиілік арналары | кемінде 12 |
| Реттелетін компрессия арналары | кемінде 12 |
| Кең динамикалық диапазондағы компрессия (WDRC) | болуы |
| Қабылданатын дыбыстар диапазонын кеңейтуге арналған жиіліктік компрессия | болуы |
| Тыңдау режимінің автоматты режимі | болуы |
| Пайдаланушыны баптауды жекелендіру үшін орналасқан акустикалық жағдайларды жіктеу | болуы |
| Қолайлы бейімделу үшін күшейтуді мақсатты мәндерге дейін автоматты түрде біртіндеп өзгерту | болуы |
| Аппаратты пайдалану туралы деректерді тіркеу | болуы |
| Құлақтағы шуды (тиннитусты) жеңілдетуге арналған шу генераторы, пайдаланушының шу деңгейін реттеу мүмкіндігімен | болуы |

### 4.2. Микрофондар және кедергілерді басу

| Сипаттамасы | Талап |
| --- | --- |
| Бағытталған микрофондар жүйесі | 2 микрофон |
| Микрофондар жүйесінің бағыттылығы | көпжолақты және/немесе адаптивті |
| Цифрлық шуды басу | болуы |
| Шу аясында сөйлеуді ерекшелеу | болуы |
| Жел шуын басу | болуы |
| Импульстік дыбыстарды басу | болуы |
| Кері байланысты (ысқырықты) адаптивті басу | болуы |
| Микрофонның өзіндік шуын автоматты түрде азайту | болуы |

### 4.3. Сымсыз байланыс

| Сипаттамасы | Талап |
| --- | --- |
| Сыртқы құрылғылармен және аксессуарлармен кіріктірілген сымсыз байланыс | болуы |
| Смартфондарға, ноутбуктерге және басқа құрылғыларға қосылуға арналған Bluetooth | болуы |
| Bluetooth үйлесімді профильдерін қолдайтын смартфондармен және қарапайым ұялы телефондармен үйлесімділігі | болуы |
| Bluetooth арқылы «қолсыз» режимде телефонмен сөйлесу | болуы; пайдаланушының дауысын аппарат микрофондары қабылдайды |
| Bluetooth арқылы мультимедиялық дыбысты ағындық беру | болуы |
| Ағындық дыбысты автоматты өңдеу | болуы; сөйлеу және музыка үшін жеке режимдер |
| Ағындық дыбысты қабылдау бағдарламалары | сыртқы микрофон, Bluetooth арқылы телефон, сымсыз микрофон жүйесі |
| Сымсыз микрофон жүйелерінен дыбысты тікелей қабылдау | болуы |
| Телефон катушкасы | болуы; көп функциялы батырманы ұзақ басу арқылы бағдарламаға тікелей қол жеткізу |
| Смартфон арқылы дыбыс деңгейі мен бағдарламаларды қашықтан басқару | болуы; тегін мобильді қосымша |
| Сымсыз аксессуарларды қолдау (жиынтыққа кірмейді) | теледидар адаптері, сыртқы микрофон, қашықтан басқару пульті, сымсыз микрофон жүйелері |
| Теледидар адаптерін қосу | кез келген дыбыс көзіне: теледидарға, компьютерге, аудиожүйеге |

### 4.4. Басқару және индикация

| Сипаттамасы | Талап |
| --- | --- |
| Корпустағы дыбыс деңгейін реттегіш | болуы; қолмен басқарылатын, бағдарламаланатын |
| Акустикалық бағдарламаларды ауыстыру батырмасы | болуы; бағдарламаланатын |
| Корпустағы көп функциялы батырма | бағдарламаларды ауыстыру, дыбыс деңгейін реттеу, кіріс қоңырауларды қабылдау және қабылдамау (баптауға байланысты) |
| Қосылуды кідірту | болуы; ұзақтығын баптау және бастапқы бағдарламаны таңдау |
| Дыбыстық индикация | бағдарламаланатын, көптонды: бағдарламаларды ауыстыру, дыбыс деңгейін өзгерту, қуат элементінің разряды |
| Дыбыс деңгейінің шекті мәнін дыбыстық индикациялау | ең жоғары және ең төмен деңгейге жеткен кезде |

### 4.5. Акустикалық қосылу

| Сипаттамасы | Талап |
| --- | --- |
| Дыбыс өткізгіш түрлері | стандартты дыбыс өткізгіш және жұқа дыбыс өткізгіш (жұқа түтікше) |
| Дыбыстық ілмектер | сүзгісі бар және сүзгісіз |
| Жұқа түтікшеге арналған стандартты вкладыштар | ашық, желдетілетін, жоғары қуатты |
| Жұқа түтікшеге арналған жеке құлақ вкладышы | пайдалану мүмкіндігі |
| Жұқа түтікшеге арналған бекіткіш | болуы |

### 4.6. Баптау және қорғау

| Сипаттамасы | Талап |
| --- | --- |
| Баптау тәсілі | мамандандырылған бағдарламалық қамтамасыз ету арқылы цифрлық бағдарламалау |
| Сымсыз бағдарламалау | болуы |
| Бастапқы баптаудың қадамдық режимі | болуы |
| Корпустың қорғаныс жабыны | ылғалдан, терден және құлықтан қорғау |
| Шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі | IP68-ден төмен емес |

## 5. Электроакустикалық параметрлер

Параметрлер ANSI/ASA S3.22-2014 (R2020) / IEC 60118-0:2022 стандарттарына сәйкес 2 см³ байланыс камерасында (куплерде) өлшенеді.

| Параметр | Талап |
| --- | --- |
| Дыбыстық қысымның максималды шығыс деңгейі (OSPL90), дБ ДҚД | аппараттың түрі мен акустикалық қосылуына байланысты 122–139 |
| 50 дБ ДҚД кіріс сигналы кезіндегі максималды акустикалық күшейту, дБ | аппараттың түрі мен акустикалық қосылуына байланысты 58–81 |
| Жиілік диапазоны, Гц | төменгі шегі 100-ден төмен; жоғарғы шегі аппараттың түрі мен акустикалық қосылуына байланысты 4900–8000-нан жоғары |
| Эквивалентті кіріс шуы, дБ ДҚД | 19-дан аспайды |
| Гармоникалық бұрмалану коэффициенті, % | 5,0-ден аспайды |
| Индукциялық катушканың сезімталдығы (HFA-SPLIV), дБ ДҚД | 95–112 |
| Тұтыну тогы, мА | 2,1-ден аспайды |
| Бір қуат элементімен жұмыс істеу уақыты, сағ | кемінде 85 |
| Сигналды өңдеу кідірісі, мс | 6,5-тен аспайды |

## 6. Жиынтықтылығы және сервистік қызмет көрсету

Әрбір есту аппаратына арналған жиынтық:

– есту аппараты — 1 дана;

– қап — 1 дана;

– қуат элементтері — 36 дана: 1-тип үшін 312 өлшемді, 2-тип үшін 13 өлшемді.

Сервистік қызмет көрсету мерзімі — кемінде 37 ай.

Қызмет көрсетілетін мекенжайы:
Атырау қаласы, №5 емхана, Әйтеке би көшесі, 24