МХК-1 ГАЗ ХРОМАТОГРАФЫНЫҢ АҚАУЛАРЫН ДИАГНОСТИКАЛАУҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТЕХНИКАЛЫҚ ТАЛАПТАР
САТЫП АЛУ СИПАТТАМАСЫ
1. Осы регламент арнайы сервистік жабдықпен (Special Service Kit) жабдықталған, жылу өткізгіштік детекторы (ЖӨД) бар МХК-1 газ хроматографының ақауларын анықтау мақсатында диагностикалық жұмыстарды ұйымдастыру және орындау тәртібін белгілейді.
2. Диагностикалық жұмыстар аспапты пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа және пайдаланылатын газдармен жұмыс істеу қағидаларына сәйкес орындалуы тиіс. Жұмыстар барысында ақаудың себебі анықталып, ақаулар ведомосы жасалуы және қосалқы бөлшектерді ауыстыруды ескере отырып, қажетті жөндеу жұмыстарының есеп-қисабы ұсынылуы тиіс.
3. Электр блоктарын ашу, жылу өткізгіштік детекторының (ЖӨД) өлшеу тізбегін диагностикалау және ішкі тораптарын реттеу жұмыстары жүргізіледі.
Диагностикалық жұмыстарды орындау тәртібі
1. Аспаптың корпусын, басқару органдарын, кабельдерін, жалғағыштарын, көзге көрінетін зақымдарын және қосылыстарының жай-күйін тексеру. Анықталған ауытқуларды тіркеу.
2. Электр желісіне қосылуын, іске қосылуын, индикациясын, басқару органдарының жұмысын және қате туралы хабарламалардың болуын тексеру. Аспаптың ішіндегі электрлік өлшеулерді орындау.
3. Тасымалдаушы газдың дұрыс қосылуын, берілуін, жұмыс әдістемесіне сәйкес қысымның және шығынның тұрақтылығын, сондай-ақ қосылыстардың герметикалығын тиісті әдіспен тексеру. Газдың ағып кетуін анықтау үшін ашық отты пайдалануға жол берілмейді.
4. Берілген температураға жетуін және оның тұрақтылығын индикация көрсеткіштері мен көзделген бақылау құралдары арқылы тексеру. Берілген және нақты температура мәндерін тіркеу.
5. Қолжетімді шығын материалдары мен тығыздағыштарды қарап тексеру. Көзге көрінетін зақымдардың, ластанудың және газдың ағып кету белгілерінің жоқтығын тексеру. Ауыстыру жұмыстарын өндірушінің нұсқаулығына сәйкес орындау.
6. Хроматографиялық колоннаның орнатылуын және қосылыстарын, газдың ағып кету белгілерін, ластануын және бөлу сапасының төмендеуін тексеру. Нақты колонна үшін рұқсат етілген температура мен қысым мәндерінен асыруға жол берілмейді.
7. Аспап тұрақты жұмыс режиміне шыққаннан кейін сигналдың болуын және оның тұрақтылығын тексеру. Өндіруші белгілеген рәсімсіз ЖӨД-ны бөлшектеуге, ток күшін немесе қоректендіру параметрлерін өзгертуге жол берілмейді.
8. Тұрақты жұмыс жағдайларында өндірушінің нұсқаулығына немесе қолданылатын әдістемеге сәйкес базалық сызықты, шуды және дрейфті тіркеу. Бақылау ұзақтығын және өлшеу жағдайларын көрсету.
9. Бекітілген әдістемеге сәйкес бақылау қоспасына талдау жүргізу. Күтілетін шыңдардың болуын, ұсталу уақытын, шыңдардың пішінін, сигналға жауап беруін және нәтижелердің қайталануын бағалау.
10. Анықталған белгілерді жүргізілген тексерулердің нәтижелерімен салыстыру. Ақаудың себебі расталмайынша және тиісті рұқсатсыз реттеу жұмыстарын жүргізуге немесе тораптарды ауыстыруға жол берілмейді.
11. Диагностикалау нәтижелерін тіркеу, аспапты жұмыс конфигурациясына келтіру, орындалған әрекеттерді көрсету және жөндеу немесе қайталама тексеру қажеттілігін анықтау.

Технические требования к  диагностике неисправностей газового хроматографа МХК-1
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1.Настоящий регламент устанавливает порядок организации и выполнения диагностических работ для выявления неисправностей газового хроматографа МХК-1, оснащённого детектором по теплопроводности (ДТП) специальным сервисным оборудованием (special service kit) .
2.Диагностические работы должны выполняться согласно руководства по эксплуатации прибора и правилами работы с используемыми газами с выявлением причины неисправности, составлением дефектной ведомости и предоставлением расчета на необходимый ремонт с учетом замены запасных частей. 
3.Вскрытие электрических блоков, диагностика измерительной цепи ДТП и регулировка внутренних узлов. 
 Порядок выполнения диагностических работ
1. Проверить корпус, органы управления, кабели, разъёмы, видимые повреждения и состояние соединений. Зафиксировать отклонения.
2. Проверить подключение к сети, включение, индикацию, работу органов управления и наличие сообщений об ошибках. Выполнить электрические измерения внутри прибора.
3. Проверить правильность подключения газа-носителя, наличие подачи, стабильность давления/расхода по рабочей методике и герметичность соединений подходящим методом. Не применять открытое пламя для поиска утечек.
4. Проверить достижение заданной температуры и её устойчивость по индикации и предусмотренным контрольным средствам. Записать заданную и фактическую температуры.
5. Осмотреть доступные расходные элементы и уплотнения. Проверить отсутствие видимых повреждений, загрязнения и утечек. Замену выполнять по руководству производителя.
6. Проверить монтаж, соединения, признаки утечки, загрязнения и ухудшения разделения. Не превышать допустимые для конкретной колонки температуру и давление.
7. Проверить наличие сигнала и его устойчивость после выхода прибора на установившийся режим. Не разбирать ДТП и не менять ток/параметры питания без процедуры производителя.
8. При установившихся условиях зарегистрировать базовую линию, шум и дрейф в соответствии с руководством или применимой методикой. Указать продолжительность наблюдения и условия измерения.
9. Выполнить анализ контрольной смеси по утверждённой методике. Оценить наличие ожидаемых пиков, время удерживания, форму пиков, отклик и повторяемость.
10. Сопоставить наблюдаемые признаки с результатами проверок. Не выполнять регулировки или замену узлов без подтверждения причины и соответствующего допуска.
11. Записать результаты, восстановить рабочую конфигурацию, отметить выполненные действия и определить необходимость ремонта или повторной проверки.
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