Техническая спецификация при проведении технического обслуживания спектрометра МГА-1000 (замена графитовых втулок) для КЛНСЗОС г. Караганды и Карагандинской области, г. Темиртау

# Требования к мероприятиям по поставке товаров

# 1.Общие требования

# Поставщик должен произвести техническое обслуживание спектрометра МГА-1000 (замена графитовых втулок).

# 2.Требования к Товарам

Перечень работ при проведении технического обслуживания спектрометра МГА-1000

Проверить:

- внешний вид прибора, обращая внимание на отсутствие грязи, сколов краски, вмятин и пр., удалить пыль с наружных поверхностей;

- герметичность присоединения редуктора к баллону с аргоном;

- напряжения по всем фазам относительно нуля;

- убедиться в надежном соединении заземляющего контакта с земляной шиной;

- работоспособность помпы системы охлаждения, отсутствие большого количества загрязнений в воде системы охлаждения;

- состояние емкости холодильника, убедиться в отсутствии трещин, других повреждений;

- качество закрепления винтами и болтами механических узлов прибора (турели, атомизатора, подсоединение силового провода для нагрева графитовой печи и пр.);

- надёжность присоединения соединительных кабелей с разъемами;

- состояние температурной калибровки (отсутствие сажи при температуре атомизации 2850 С)

- скорость набора температуры;

- калибровку автосемплера;

Провести:

- удаление пыли с внутренних поверхностей под крышками;

- чистка атомизатора (внутренних поверхностей, подвижного/неподвижного электродов, магнитов, световода);

- замена графитовых втулок атомизатора

- настройку фазовой пластины;

- очистка от пыли оптических окон, наклонной пластины, линз, зеркал;

- калибровка монохроматора (cнятие контрольного спектра лампы);

- провести backup программного обеспечения

Подготовка рекомендаций по работоспособности прибора и последующему обслуживанию

3.Требования к местам поставки и количеству:

Количество:1 пара..

# Место поставки товаров: г.Караганда, ул. Алиханова,11А

Қарағанды қаласының және Қарағанды облысының КЛНСЗОС, Теміртау қаласы үшін МГА-1000 спектрометріне техникалық қызмет көрсету (графитті втулканы ауыстыру) кезіндегі техникалық ерекшелік

1. Жалпы талаптар

Жеткізуші МГА-1000 спектрометріне техникалық қызмет көрсетуді (графитті втулканы ауыстыру) жүргізуі тиіс.

2. Тауарларға қойылатын талаптар

Спектрометр МГА-1000-ге техникалық қызмет көрсету кезіндегі жұмыстардың тізбесі

Тексеру:

• аспаптың сыртқы түрі, кір, бояу сынықтары, майысу және т.б. болмауына назар аудара отырып, сыртқы беттердегі шаңды жою;

• редуктордың аргоны бар баллонға қосылуының герметикалығы;

• нөлге қатысты барлық фазалар бойынша кернеу;

• жерге тұйықтау түйіспесінің жер шинасымен сенімді қосылғанына көз жеткізу;

• салқындату жүйесі насосының жұмыс қабілеттілігі, салқындату жүйесінің суында көп мөлшерде ластанудың болмауы;

• тоңазытқыш сыйымдылығының жай-күйі, жарықтардың, басқа да зақымданулардың жоқтығына көз жеткізу;

• аспаптың механикалық тораптарын бұрандалармен және бұрандалармен бекіту сапасы (турель, атомизатор, графит пешін қыздыру үшін күштік сымды қосу және т.б.);

• қосқыш кабельдерді ажыратқыштармен жалғау сенімділігі;

• температуралық калибрлеу жағдайы (2850 С атомдау температурасында күйенің болмауы)

• температураны жинау жылдамдығы;

• автосемплерді калибрлеу;

Өткізу:

• қақпақтар астындағы ішкі беттерден шаңды жою;

• атомизаторды (ішкі беттерді, жылжымалы/жылжымайтын электродтарды, магниттерді, жарық өткізгішті) тазалау;

• атомизатордың графит втулканы ауыстыру

• фазалық пластинаны баптау;

• оптикалық терезелерді, көлбеу пластиналарды, линзаларды, айналарды шаңнан тазарту;

• монохроматорды калибрлеу (шамның бақылау спектрін алу);

• backup бағдарламалық жасақтаманы жүргізу

Аспаптың жұмыс қабілеттілігі және кейінгі қызмет көрсету бойынша ұсынымдар дайындау

3. Жеткізу орындарына және санына қойылатын талаптар:

Саны: 1 жұп.

Тауарларды жеткізу орны: Қарағанды қаласы, Әлиханов көшесі, 11А