
Техническая спецификация при проведении технического обслуживания спектрометра МГА-1000 (замена графитовых втулок) для КЛНСЗОС г. Караганды и Карагандинской области, г. Темиртау
Требования к мероприятиям по поставке товаров

1.Общие требования
Поставщик должен произвести техническое обслуживание спектрометра МГА-1000 (замена графитовых втулок).

 2.Требования к Товарам
	Перечень работ при проведении технического обслуживания спектрометра МГА-1000
Проверить:
· внешний вид прибора, обращая внимание на отсутствие грязи, сколов краски, вмятин и пр., удалить пыль с наружных поверхностей;
· герметичность присоединения редуктора к баллону с аргоном;
· напряжения по всем фазам относительно нуля;
· убедиться в надежном соединении заземляющего контакта с земляной шиной;
· работоспособность помпы системы охлаждения, отсутствие большого количества загрязнений в воде системы охлаждения;
· состояние емкости холодильника, убедиться в отсутствии трещин, других повреждений;
· качество закрепления винтами и болтами механических узлов прибора (турели, атомизатора, подсоединение силового провода для нагрева графитовой печи и пр.);
· надёжность присоединения соединительных кабелей с разъемами;
· состояние температурной калибровки (отсутствие сажи при температуре атомизации 2850 С)
· скорость набора температуры;
· калибровку автосемплера;

Провести:
· удаление пыли с внутренних поверхностей под крышками;
· чистка атомизатора (внутренних поверхностей, подвижного/неподвижного электродов, магнитов, световода);
· замена графитовых втулок атомизатора 
· настройку фазовой пластины;
· очистка от пыли оптических окон, наклонной пластины, линз, зеркал;
· калибровка монохроматора (cнятие контрольного спектра лампы);
· провести backup программного обеспечения

Подготовка рекомендаций по работоспособности прибора и последующему обслуживанию
3.Требования к местам поставки и количеству: 
   Количество:1 пара..
   Место поставки товаров: г.Караганда, ул. Алиханова,11А


Қарағанды қаласының және Қарағанды облысының КЛНСЗОС, Теміртау қаласы үшін МГА-1000 спектрометріне техникалық қызмет көрсету (графитті втулканы ауыстыру) кезіндегі техникалық ерекшелік

1. Жалпы талаптар
Жеткізуші МГА-1000 спектрометріне техникалық қызмет көрсетуді (графитті втулканы ауыстыру) жүргізуі тиіс.
2. Тауарларға қойылатын талаптар
 Спектрометр МГА-1000-ге техникалық қызмет көрсету кезіндегі жұмыстардың тізбесі 
Тексеру:
• аспаптың сыртқы түрі, кір, бояу сынықтары, майысу және т.б. болмауына назар аудара отырып, сыртқы беттердегі шаңды жою;
• редуктордың аргоны бар баллонға қосылуының герметикалығы;
• нөлге қатысты барлық фазалар бойынша кернеу;
• жерге тұйықтау түйіспесінің жер шинасымен сенімді қосылғанына көз жеткізу;
• салқындату жүйесі насосының жұмыс қабілеттілігі, салқындату жүйесінің суында көп мөлшерде ластанудың болмауы;
• тоңазытқыш сыйымдылығының жай-күйі, жарықтардың, басқа да зақымданулардың жоқтығына көз жеткізу;
• аспаптың механикалық тораптарын бұрандалармен және бұрандалармен бекіту сапасы (турель, атомизатор, графит пешін қыздыру үшін күштік сымды қосу және т.б.);
• қосқыш кабельдерді ажыратқыштармен жалғау сенімділігі;
• температуралық калибрлеу жағдайы (2850 С атомдау температурасында күйенің болмауы)
• температураны жинау жылдамдығы;
• автосемплерді калибрлеу;
Өткізу:
• қақпақтар астындағы ішкі беттерден шаңды жою;
• атомизаторды (ішкі беттерді, жылжымалы/жылжымайтын электродтарды, магниттерді, жарық өткізгішті) тазалау;
• атомизатордың графит втулканы ауыстыру
• фазалық пластинаны баптау;
• оптикалық терезелерді, көлбеу пластиналарды, линзаларды, айналарды шаңнан тазарту;
• монохроматорды калибрлеу (шамның бақылау спектрін алу);
• backup бағдарламалық жасақтаманы жүргізу
Аспаптың жұмыс қабілеттілігі және кейінгі қызмет көрсету бойынша ұсынымдар дайындау
3. Жеткізу орындарына және санына қойылатын талаптар:
   Саны: 1 жұп.
   Тауарларды жеткізу орны: Қарағанды қаласы, Әлиханов көшесі, 11А
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