ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Наименование закупок: Услуги по техническому обслуживанию и поверке средств измерений тепловой энергии.
Количество объектов: 3 объекта.
1. Наименование и объем оказываемых услуг
Исполнитель обязуется качественно и в установленные сроки оказать полный комплекс услуг по демонтажу, техническому обслуживанию, периодической поверке, монтажу и пусконаладке средств измерений (СИ) тепловой энергии, установленных на 3 (трех) объектах Заказчика.
Перечень объектов:
	№
	Наименование объекта и адрес
	Кол-во, шт.

	1
	Объект №1: г.Тараз, ул. Болтирик шешена, 1Б
	1

	2
	Объект №2: г.Тараз, ул. Абая, 125А
	1

	3
	Объект №3: г.Тараз, масс. Телецентр, 3А
	1



2. Квалификационные требования к Исполнителю
Аккредитация: Наличие действующего аттестата аккредитации на право поверки средств измерений теплофизических и температурных величин, выданного уполномоченным органом в соответствии с законодательством Республики Казахстан (Закон РК «Об обеспечении единства измерений»). Копия аттестата и области аккредитации прикрепляется к заявке.
Персонал: Выполнение работ должно осуществляться квалифицированными специалистами — аттестованными поверителями, зарегистрированными в реестре Государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан (ГСО ЕИ РК).
3. Технические требования и состав выполняемых работ
Услуги оказываются «под ключ» и включают в себя следующие обязательные этапы:
1. Выезд и демонтаж: Выезд специалистов Исполнителя на объекты Заказчика, фиксация архивных показаний приборов на момент снятия, аккуратный демонтаж средств измерений, установка технологических проставок (фланцевых или резьбовых имитаторов) на место снятых расходомеров для сохранения целостности системы (при необходимости), транспортировка оборудования в лабораторию силами Исполнителя.
2. Техническое обслуживание (ТО): Очистка внутренних проточных частей расходомеров от накипи, шлама и технологических отложений; проверка целостности уплотнений, контактов и соединительных линий; обязательная замена элементов питания (батареек) в тепловычислителях на новые со сроком службы, рассчитанным на весь межповерочный интервал прибора. Стоимость элементов питания включается в общую стоимость услуг.
3. Поверка: Проведение метрологической поверки оборудования в лабораторных условиях с использованием сертифицированных эталонов в строгом соответствии с действующими методиками поверки для каждого типа СИ.
4. Монтаж и пусконаладка: Обратная доставка СИ на объекты Заказчика, снятие проставок, монтаж приборов с заменой уплотнительных прокладок, подключение кабельных линий, проверка работоспособности системы в рабочих режимах, пломбирование узлов учета.
4. Требования к результатам услуг и документации
Регистрация результатов: Исполнитель в обязательном порядке вносит сведения о результатах поверки в автоматизированную информационную систему электронного реестра ГСО ЕИ РК (ИС «КазИнМетр»).
Документы: На каждое СИ предоставляются: Сертификат о поверке установленного образца (в электронном виде в реестре и на бумажном носителе); Извещение о непригодности (в случае, если прибор забракован); Нанесение знака поверки (поверительного клейма) на прибор или в его технический паспорт.
Сроки выполнения: Все работы на 3 объектах должны быть выполнены в 20  календарных дней с момента направления заявки Заказчиком.
