Поверка температурного датчика Kamstrup Pt500

Демонтаж и подготовка: извлечь из защитных гильз или проточной части расходомеров. Перед процедурой лаборатории провести обязательную профилактику: очистку от накипи, налета и промывку. 
Тестирование в термостате: проверить соответствие сопротивления датчика (должно быть около 500 Ом при 0 °C) эталонным значениям при различных температурах (в точках кипения, таяния льда и промежуточных режимах). 
Контроль разности температур: для корректного подсчета гигакалорий (точность измерения разности температур (Δt) между подающим и обратным трубопроводом) проверить парную погрешность комплекта. 
Внесение в реестр: результаты поверки занести в государственную систему учета.  При успешном прохождении выдается сертификат/свидетельство, при отбраковке — извещение о непригодности

Kamstrup Pt500 температура датчигін тексеру
Демонтаждау және дайындау: қорғаныш гильзаларынан немесе шығын өлшегіштердің ағынды бөлігінен шығарып алу. Тексеру рәсімі алдында зертхана міндетті профилактикалық жұмыстарды: қақтан, қонбалардан тазартуды және жууды жүргізуі тиіс.

Термостатта тестілеу: әртүрлі температураларда (қайнау, мұздың еру нүктелерінде және аралық режимдерде) датчик кедергісінің (0 °C-та шамамен 500 Ом болуы тиіс) эталондық мәндерге сәйкестігін тексеру.

Температуралар айырмашылығын бақылау: гигакалорияларды дұрыс есептеу үшін (берілетін және кері құбыржолдар арасындағы температуралар айырмашылығын (Δt) өлшеу дәлдігі) жиынтықтың жұптық қателігін тексеру.

Тізілімге енгізу: тексеру нәтижелерін мемлекеттік есепке алу жүйесіне енгізу. Сәтті өткен жағдайда сертификат/тексеру туралы куәлік беріледі, жарамсыз деп танылған жағдайда — жарамсыздық туралы хабарлама беріледі.


